Zadavatel obdržel dodatečné dotazy.

Dotaz č. 1

Je akceptován průměr koule s tolerancí 10 %, jelikož 60 mm koule je standardní a z hlediska fyzikálního není mezi 65 a 60 mm rozdíl?

Odpověď: Integrační sféra o vnitřním průměru 60 mm bude akceptována za předpokladu splnění všech ostatních požadavků na sféru i spektrofotometr.

Dotaz č. 2

Jelikož není definován v ZŘ vnitřní povrch koule a tedy je akceptován i BaSO4, je možný dodat i referenční disky z tohoto materiálu. Použití Spectralonu jako standardu s BaSO4 povrchem není doporučováno.

Odpověď: Integrační sféra s reflektivní vrstvou z BaSO4 nebude akceptována z důvodu nižší odrazivosti tohoto materiálu (dle dostupných informací je odrazivost BaSO4 95-98%). Je vyžadován materiál Spectralon nebo jemu podobný s odrazivostí vyšší než 99%.

Dotaz č. 3

Požadujete modul difuzní reflektanční koule s průměrem koule 65 mm. Výrobci udávají tento

průměr různě - průměr vnitřní koule bez pokrytí finální vrstvou nebo průměr po pokrytí finální

vrstvou. Budete akceptovat také kouli, která má vnitřní průměr 63 mm po pokrytí finální vrstvou

(65 mm bez finální vrstvy). Rozdíl v průměru dva milimetry nemá žádný vliv na kvalitu měření.

Odpověď: Koule s vnitřním průměrem 63 mm po pokrytí finální vrstvou je akceptovatelná.

Dotaz č. 4

U modulu difuzní reflektanční koule požaduje rozsah od 200 do 850 nm. Můžeme Vám

nabídnout dvě řešení:

1. varianta s fotonásobičem optimalizovaným pro rozsah vlnových délek od 200 do 800 nm. Tato varianta poskytuje optimální citlivost v rozsahu 200 až 800 nm. Měření až do rozsahu 850 nm je sice možné, kvalita měření není ale v rozsahu od 800 do 850 nm příliš vysoká.

2. varianta s NIR fotonásobičem umožňuje měření až do 850 nm (s horší kvalitou až do 900

nm), celková citlivost a šum v oblasti od 200 do 800 nm je ale horší než v případě první

varianty.

Vzhledem k Vaší aplikaci se nám zdá vhodnější nabídnou Vám variantu 1. Varianta 2 Vám sice

nabídne lepší výkon v oblasti 800 až 850 nm, celkově bude mít ale kompromisní výkonnost.

Náš dotaz zní: Budete akceptovat také difusní kouli s optimalizovaným výkonem pro rozsah 200 až 800 nm namísto univerzální koule s rozsahem až do 850 nm?

Odpověď: Ano, budeme akceptovat spektrometr s fotonásobičem a difusní koulí pro rozsah měření 200 až 800 nm.

Dotaz č. 5

Požadujete opakovatelnost vlnové délky lepší nebo rovno 0,008 nm. Vzhledem k požadovaném

maximálnímu spektrálnímu rozlišení 0,2 nm je jakékoliv číslo pod 0,02 nm statisticky zcela stejně významné a vlastním měřením na spektrometru nerozlišitelné. Budete tedy akceptovat také UV/Vis spektrometr který bude mít deklarovanou hodnotu opakovatelnosti vlnové délky 0,018 nm? Na spektrometru s rozlišením 0,2 nm není možné nalézt statisticky prokazatelný rozdíl, i když má jeden definovanou reprodukovatelnost nastavení vlnové délky 0,008 nm a druhý 0.018 nm (v zásadě je to jen hra s čísli a způsobem výpočtu maxima píku).

Odpověď: Vzhledem k spektrálnímu rozlišení 0,2 nm je opakovatelnost vlnové délky 0,018 nm adekvátní a tudíž akceptovatelná.

Vzhledem k dodatečným dotazům a odpovědí na ně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 7. 2016 do 10:00 hodin.