Dotaz č. 1
V základním popisu Zadávací dokumentace v bodě 2.1.1 jsou stanoveny požadované rozsahy teploty a vlhkosti. V bodě 9.2 - způsob hodnocení - je v posledním odstavci uvedena max. hodnota 
CO2 - 15 %, znamená to tedy, že poptávaná komora má mít také možnost řízené atmosféry a přívod inertního plynu?

Odpověď č. 1:
Možnost regulace koncentrace CO2 je zde jako bonusová možnost získání bodů pro hodnocení zakázky. Tzn., že toto není požadováno v základu.

Dotaz č. 2
V základním popisu Zadávací dokumentace v bodě 2.1.1 je uvedeno uspořádání na min. 4 přihrádky, 4 přihrádky z nerezavějící oceli v rámci dodávky, znamená to tedy, že přístroj má být vybaven čtyřmi samostatnými oddělenými boxy, nebo pouze jedna komora bude osazena čtyřmi policemi?

Odpověď č. 2
Jedna komora bude osazena 4 přihrádkami.

Dotaz č. 3
Prosíme o vysvětlení jednotlivých bodů specifikace:
-plynule regulovatelná vlhkost vzduchu v rozsahu 10-80% rh bez ohledu na laboratorní podmínky 
-nezávislost teploty na vlhkosti
Toto odporuje základním psychrometrickým zákonům. Tato hodnota je přímo závislá na teplotě a např. dosažení vlhkosti okolo 10% je možné cca od 50 °C výš.

Odpověď č. 3
Plynule regulovatelnou vlhkost jsme upravili, nezávislost teploty jsme z podmínek odstranili.

Dotaz č. 4
Požadujete osvětlení shora (homogenní), osvětlení z boku z jedné strany (nehomogenní), osvětlení z boku ze 3 stran (homogennější než z jedné strany)

Odpověď č. 4
Doplněno do zadávací dokumentace, osvětlení shora nebo z boku ze tří stran.

Dotaz č. 5
Požadovaná intenzita osvětlení v lux nebo umol/m2/s

Odpověď č. 5
Zadavatel nespecifikuje intenzitu osvětlení.

Dotaz č. 6
Jelikož, takto formulovanému technickýmu požadavku v tomto výběrovém řízení, vyhovuje jak na českém, tak na světovém trhu pouze jeden výrobce s jedním konkrétním výrobkem,tak tímto požadujeme, dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

Odpověď č. 6
Požadované parametry zařízení v zadávací dokumentaci vychází z obecně na trhu nabízených rozsahů jednotlivých přístrojů. Nedopatření možnosti zvýhodnění jednoho dodavatele nebo jednoho přístroje vzniklo v důsledku kombinace těchto vlastností a nebylo záměrné. Na základě Vašeho požadavku upravujeme rozsah požadované vlhkosti v zadávací dokumentaci na 20 - 80%. Maximální vnější konstrukční rozměry vychází z možností poměrně stísněného laboratorního prostoru. Minimální konstrukční výška byla uvedena z důvodu zaručení dodání alespoň minimální velikosti/objemu přístroje.

Dotaz č. 7
Bylo by možné nabídnout přístroj, který absolutně splňuje vaše technické požadavky, nebo
je překračuje, ale má rozsah vlhkosti od 20% do 95 %?

Odpověď č. 7
Rozsah opraven v dokumentaci

Dotaz č. 8
V hodnotících parametrech je jako jedno hodnotící kriterium možnost regulace koncentrace CO2 . Přitom v požadovaných minimálních technických parametrech této zakázky požadavek na regulaci CO2 vůbec není požadován. 

Odpověď č. 8
Možnost řízení atmosféry s CO2 nebyla základní podmínkou vybavení přístroje na základě informací, že takovýto přístroj na trhu neexistuje. Nicméně, pokud takový přístroj na trhu existuje a bude nabídnut, bude hodnocen bonusovými body.