Zadavatel dne 5. 3. 2018 obdržel dodatečné dotazy

Prosíme o vyjasnění detailů týkajících se výběrového řízení s názvem Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041 v části fytotronu.

1) Předpokládáme, že parametry uvedené pod položkou technicky popis jsou minimální technické požadavky, a pokud nebudou uchazečem splněny (byť jen jedna položka ze specifikace), bude daný uchazeč vyřazen. Je tomu tak?

Odpověď: Ano, jedná se o minimální technické požadavky, jejichž nedodržení ze strany uchazeče je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

2) V technickém popisu je uveden rozsah teplot +10 - +35°C při maximálním osvitu po krocích 0,1°C. Předpokládáme tedy, že požadavný teplotní rozsah je +10 - +35°C s možností nastavení v krocích 0,1°C. Dále bývá uvedena přesnost regulace, tedy jak se maximálně může teplota v prostoru komory odlišovat od přednastavené teploty (pro vědecké experimenty bývá typicky povolená maximální odchylka +/- 0,2°C). Můžete prosím přesnost regulace specifikovat?

Odpověď: Požadovaná přesnost regulace, tj. maximální odchylka teploty komory od přednastavené teploty je +/- 0,2°C.

3) U regulace vlhkosti není uvedeno, v jakých krocích se vlhkost nastavuje (např. 1%) a dále maximální povolená nehomogenita v prostoru (např. +/- 2%). Můžete prosím tyto kroky a nehomogenitu specifikovat?

Odpověď: Požadovaný nejmenší nastavitelný krok vlhkosti je 1%. Maximální povolená nehomogenita v prostoru je +/- 2%.

4) Ve specifikaci jsou použity nejednotné názvy určitých částí zařízení (komora, banky, kontejner). Můžete prosím tato označení konkrétně specifikovat?

Po nastudování celé dokumentace jsme nabyli dojmu, že je tedy požadovaná:

Růstová komora, která obsahuje 12 růstových banek. V každé bance je možné nastavení individuální teploty a intenzity světla, avšak společná vlhkost, která se ale bude lišit podle zvolené teploty v jednotlivých bankách. Uvedený rozsah, kroky nastavení a nehomogenita v jednotlivých bankách je poptáván výše. Rozumíme tomuto zadání správně?

Odpověď: Ano, jedná se o růstovou komoru s 12 růstovými bankami s individuálně nastavitelnou teplotou a intenzitou světla. Vlhkost bude nastavitelná pro růstovou komoru tak, že její reálná hodnota v jednotlivých bankách bude odvislá od zvolené teploty v každé z banek.

5) Z hlediska definice různých kultivačníh protokolů je uvedena možnost 24h cyklu (popřípadně s možností volby jiných cyklů). Doporučujeme položku popřípadně zaměnit za nutnou podmínku. V současné době pro řešení řady vědeckých problémů je třeba mít možnost provádět experimenty s možností libovolných časových režimů a i neperiodických cyklů. Předpokládáme, že pro každou banku je možné nastavit libovolný protokol s možnostmi libovolné definice intenzity světla a teploty v čase. Je to tak?

Odpověď: Ano, požadujeme jako nutný parametr nastavitelnost kultivačních protokolů v 24h cyklu a zároveň individuální nastavení různých časových režimů i neperiodických cyklů. Každá z 12-ti banek pak musí být z tohoto hlediska individuálně nastavitelná v parametrech intenzity světla a teploty.

6) Co se týče měření teploty a vlhkosti v komoře, předpokládámě, že se jedná o měření a záznam teploty a vlhkosti v komoře, ale také měření a záznam stejných parametrů v jednotlivých bankách. Rozumíme požadavku správně?

Odpověď: Ano, jedná se o měření a záznam teploty a vlhkosti jak v komoře, tak v jednotlivých bankách.

Zadavatel dle § 98 ZZVZ zadávací dokumentaci pouze vysvětluje a na základě toho neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.