## LEBR
Laboratoř experimentální biologie rostlin - Část 1
Položka č. | Předmět | kusů | popis | Nabídková cena bez DPH v Kč za položku
1 | úpravna vody reverzní osmózou | 1 | produkce čištěné vody 200-500l /den
vodivost vyčištěné vody menší než 1 uS/cm
digitální konduktometr, plně automatický provoz, možnost připojení přímo na vodovodní kohoutek, upozornění při nedostatečné funkci filtru
plastová nádrž/zásobník 200-300l, hlídání hladiny
zařízení musí umožňovat montáž na zeď
2 | Lednice +4°C | 1 | objem 100-150l, výška max 110 cm, šířka a hloubka stejné jako mrazák
3 | Mrazák -20°C | 1 | objem 100-150l, výška max 110 cm, šířka a hloubka stejné jako lednice
| viz položka č. 2 a 3 |  | Lednice a mrazák by měly být dvě nezávislá zařízení, každý s vlastním kompresorem, vzájemně stohovatelné, objem každé položky 100-150l, lednice umístitelná na mrazák, oba přístroje takto spojené nepřesáhnou celkově výšku 210cm
4 | Stolní inkubátor | 1 | s regulací teploty RT až 60°C, odchylka max. 0,2 °C
Třepání s plynulou regulací, lineární i orbitální, nastavení času (čas, kontinuální chod) i třepání (min. 300 RPM)
s krytem, automatické zastavení při otevření krytu
platforma pro 6-12 250ml erlenek
zařízení musí umožňovat výměnu držáků, popř. lepicí platforma
5 | analytické váhy | 1 | váživost min. 120g x 0,1 mg, uzavřený prostor pro vážený s bočním posuvým sklem. Doba ustálení do 3 sekund, možnost tárování.
s interní automatickou kalibrací
6 | předvážky | 1 | váživost max. 500-1500g x 0,1 g
s interní automatickou kalibrací
s LCD displejem, možností provozu na baterie, dodatečné funkce (procentuální vážení)
7 | ionometr/pH metr | 1 | stolní stabilní přístroj s automatickým přepočtem teploty, možnost tříbodové kalibrace, měření pH, ORP, koncentrace
měření teploty 0-100°C, měření pH s přesností na alespoň setiny
s držákem na elektrodu, včetně elektrody a kalibračních pufrů
8 | magnetické míchadlo s ohřevem | 1 | průměr minimálně 135 mm,plynule nastavitelné otáčky 0-1500ot/min., teplotní rozpětí RT až min. 150°C
analogové, s max. míchatelným objemem až 20l
9 | spektrofotometr jednopaprskový | 1 | rozmezí vlnových délek 190-1100nm
možnost použití kyvet o různých objemech
velikost štěrbiny min. 3nm nebo menší, Přesnost vlnových délek: ± 2nm
|  | 1 | standardní kyveta (cca 1-3ml), křemenná
|  | 1 | náhradní kyveta pro malé objemy (cca 10-50ul vzorku), křemenná
10 | malá centrifuga | 1 | rotor 12-24x1,5ml zkumavky, autoklávovatelný
maximum mezi 12000-15000 RPM, nastavení otáček po 100
nechlazená, možnost pulzního stočení, nastavitelný časovač, přepínání RPM, RCF, akcelerace, decelerace max. 15s
bezpečnostní víko, včetně adaprérů na 0,2ml zkumavky
11 | termoblok CHLAZENÝ | 1 | teplotní rozsah -10 až +90°C (+-5°C) s rozlišením 0,1°C, kolísání teploty max. 0,5°C, nastavitelný časovač, kontinuální chod, zvukové ohlášení (při dosažení cílové teploty, po ukončení časového intervalu)
včetně bloku na 1,5ml zkumavky
12 | vortex | 1 | stolní vortex s plynulou regulací otáček (0-3000 RPM)
Funkce: Stálé třepání, třepání po tlaku zkumavky
s možností zakoupení různých adaptérů
|  | 1 | nástavec pro vortexování
|  | 1 | adaptér na zkumavky 1,5ml
13 | třepačka | 1 | stolní, bez regulace teploty (vhodná do teplot cca +4 až +70°C), minimální kapacita 6x250ml Erlenky
lineární ( max. 300ot/min) nebo orbitální ( max. 300ot/min), orbit cca 20mm
možnost nastavení času, kontinuálního třepání
platforma o velikosti (35-50cm)x (35-50cm)
stabilní zařízení, plošina včetně adhezivní podložky
14 | automatický dávkovač objemů | 1 | dávkovač kompatibilní s lahvemi o uzávěru 4,5cm Simax
rozmezí objemů cca 2ml-10ml, odolný proti chemikáliím, autoklávovatelný, otočný
15 | automatický dávkovač objemů | 1 | dávkovač kompatibilní s lahvemi o uzávěru 4,5cm Simax
rozmezí objemů cca 10ml-50 ml, odolný proti chemikáliím, autoklávovatelný, otočný
16 | laboratorní pipeta o max. objemu | 1 | 10ml
|  | 1 | 5ml
|  | 6 | 1000ul
|  | 3 | 200ul
|  | 5 | 100ul
|  | 3 | 20ul
|  | 5 | 10ul
všechny pipety by měly být plně autoklávovatelné, odolné vůči UV, ergonomicky tvarované, se zámkem proti nechtěné změně objemu, s nastavitelným odhazovačem špiček, součástí dodávky bude i nástroj na rekalibraci pipety
17 | 8-kanálová pipeta | 1 | o objemu 20-200 ul
všechny pipety by měly být plně autoklávovatelné, odolné vůči UV, ergonomicky tvarované, se zámkem proti nechtěné změně objemu, s nastavitelným odhazovačem špiček, součástí dodávky bude i nástroj na rekalibraci pipety
18 | stojan na 8-kanálovou pipetu | 1 | lineární
19 | stojan na 4 pipety | 5 | lineární
20 | stojan na 6 pipet | 1 | lineární
21 | laboratorní fluorescenční mikroskop | 1 | inverzní fluorescenční mikroskop se stabilním robusním stativem
nekonečný optický systém
trinokulární přepínací tubus
objektivový revolverový otočný systém na alespoň 5 objektivů
fluorescenční objektivy 4x, 10x, 20x, 40x
širokoúhlé okuláry s korekcí oční vady
možnost fázového kontrastu
stolek s možností uchycení Petriho misky, multidestičky, podložního skla i kultivační láhve
100W vysokotlaká rtuťová lampa
fluorescenční filtry-excitace:
|  | 1 | UV-pro DAPI
|  | 1 | Violet-pro Akridin oranž
|  | 1 | Blue- FDA, FITC, GFP
|  | 1 | Green- Propidium jodid, RFP, YFP
|  | 1 | vysoce citlivá barevná digitální kamera rozlišení min 5Mpix
možnost fotografií i videozáznamu
|  | 1 | software pro záznam a úpravu obrázků (kompatibilní s 64bit operačním systémem, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS. Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows)
22 | stereoskopická lupa | 1 | trinokulární, s nastavitelnými okuláry, širokoúhlá
s halogenovou lampou o regulovatelné intenzitě
|  | 1 | osvětlovací raménka (2)
celkové zvětšení minimálně 10-40x
|  | 1 | záznamové zařízení /kamera k pořizování snímků i videozáznamu
Nabídková cena celkem bez DPH za všechny položky (tato cena se doplňuje do krycího listu a závazných smluvních podmínek) |  |  |  | 0