## LPM
Laboratoř půdní mikrobiologie - Část 2
Položka č. | Předmět | kusů | popis | Nabídková cena bez DPH v Kč za položku
1 | Lednice +4°C | 1 | objem 100-150l, výška max 110 cm, šířka a hloubka stejné jako mrazák
2 | Mrazák -20°C | 1 | objem 100-150l, výška max 110 cm, šířka a hloubka stejné jako lednice
| viz položka č. 1 a 2 |  | Lednice a mrazák by měly být dva nezávislé přístroje, každý s vlastním kompresorem, vzájemně stohovatelné), objem každé položky 100-150l, lednice umístitelná na mrazák, oba přístroje takto spojené nepřesáhnou celkově výšku 210cm
3 | Stolní inkubátor | 1 | s regulací teploty RT až 60°C,
Třepání lineární, 30-150 RPM, plynulá regulace
objem 40-50l s výklopným víkem
pro 6 1L erlenek
zařízení musí umožňovat výměnu držáků, popř. lepicí platforma
4 | ultrazvuková vodní lázeň | 1 | minimální vnitřní rozměr 148x148cm
s ukazatelem času a teploty, časovač nebo možnost kontinuálního chodu, ohřev RT až 70°C
frekvence 40kHz
5 | stolní centrifuga | 1 | chlazená (min. rozsah -20 až +40°C), až 15000 RPM
rozšiřitelnost o různé úhlové, výkyvné rotory a cytorotory
Zařízení musí umožňovat přepínání RPM/RCF, časovač, displej
6 | rotor | 1 | úhlový 24 x 1,5ml/ max. 15000RPM
|  | 1 | úhlový 6 x 50ml /9000RPM
volitelné možnosti rozběhu a brzdění, automatické rozpoznání rotoru, bezpečnostní pojistka proti otevření za chodu
7 | PCR cykler | 1 | teplotní rozsah +4°C až 100°C, rychlost nárustu/poklesu teploty alespoň 4°C/s, rozmezí objemu vzorku min. v rozsahu 10 ul až 200 ul, vhodný i pro použití zkumavek od jiných výrobců, grafické zobrazení průběhu teplotních křivek,
Rozsah lineárního gradientu cca 1-30°C, přesnost gradientu min. +/- 0,2°C, teplotní uniformita min. 0,2°C, rozsah gradientu cca 30°C – 105°C, teplota víka cca 30°C-110°C
|  | 1 | výměnný blok 1: plát pro hybridizaci alespoň 4 mikroskopických sklíček, rychlost nárustu/poklesu teploty alespoň 4°C/s
|  | 1 | Výměnný blok 2: 96x0,2ml použitelný s destičkou, stripem 0,2ml zkumavkou, rychlost nárustu/poklesu teploty alespoň 4°C/s
|  | 1 | duální blok pro 2 nezávislé cykly 48x 0,2ml, rychlost nárustu/poklesu teploty alespoň 4°C/s
8 | třepací plošina: | 1 | třepání ve 3 směrech, rotační i reciproční pohyb, výkyv min. 0-5°
rozsah otáček 0-100 RPM, integrovaný časovač, možné zatížení až 1kg, minimální rozměr plošiny 15x15cm
9 | dávkovací pipeta | 1 | mechanická
1-5000ul s kontrolou aktuálního objemu na pipetě
10 | parní sterilizátor | 1 | objem 70-100litrů
jednodveřový uzávěr, vertikální, elektronické i mechanické ochranné prvky, včetně min. 2 nerezových košů
zabudovaný vyvíječ páry, teplotní sonda
definování individuálního nastavení sterilizačního cyklu tj. minimálně nastavitelná sterilizační teplota (cca 110-135°C), nastavitelný čas trvání
Chlazení kapalin řízeným protitlakem vzduchu-rychlé zchlazení
součástí dodávky bude i zařízení pro úpravu vody kompatibilní s autoklávem
11 | vakuový centrifugační koncentrátor | 1 | primárně určen pro práci sDNA, kompaktní rychlý přístroj
rozšiřitelnost o rotor na 15ml falkonky
programování teploty, rozsah min. +35 až 65°C
včetně zabudované vývěvy, nastavitelné otáčky (cca 1700-5000RPM), časovač
|  | 1 | rotor na 1,5ml zkumavky (20-30 zkumavek)
sledování reálného stavu zkumavek (hladiny) během rotace
Nabídková cena celkem bez DPH za všechny položky (tato cena se doplňuje do krycího listu a závazných smluvních podmínek) |  |  |  | 0