2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení Nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy s minimálními technickými parametry:

- Víceúčelový nanotribometr pro analýzu tribologických vlastností povrchů a tenkých vrstev (kovové a nekovové materiály, DLC, prášková metalurgie, keramika, polymery, apod.)

- Měření metodou instrumentované tribometrie v uspořádání pin/ball-on-disk (rotační vzorek)

- Měření metalografických výbrusů o průměru cca 30 mm a měření velmi malých vzorků o rozměrech řádově desítkách milimetrů čtverečních, ze kterých nebudou připraveny metalografické výbrusy (např. měření tenkých vrstev na Si substrátu tloušťky 0,2 mm a podobně) tj. nejmenší poloměr dráhy menší nebo roven 5 mm.

- Rotační rychlost volitelná minimálně v uzavřeném intervalu od 10 min-1 do 350 min-1

- Volitelná zátěžová síla v rozsahu minimálně od 1N do 10N včetně (pokrytí celého intervalu vyžadováno)

- Měření v režimu bez mazání i s mazáním

- Měření za teplot minimálně od RT do 400 oC (lze řešit připojitelným adaptérem)

- Měření třecí síly a koeficientu tření v reálném čase a uložení pro další analýzu

- Vyhodnocení otěru (přímo během testu nebo po ukončení testu, obě možnosti jsou přípustné)

- Včetně pinu a držáku pro instalaci kuliček o průměru v uzavřeném intervalu od 4 do 6 mm (minimálně jeden rozměr z uvedeného intervalu)

- Včetně základní sady kuliček (minimálně 10 kusů ocel a 5 kusů alumina)

- Včetně kalibračních vzorků, pokud jsou nutné pro nastavení nebo kontrolu nastavení přístroje

- Systém včetně dodávky ovládacího počítače s Full HD monitorem, klávesnicí a myší, tj. připravený pro okamžité použití

- Včetně nainstalovaných programů pro ovládání a vyhodnocování naměřených dat

- Minimální záruční doba je 12 měsíců