Příloha č. 4 - SEZNAM VÝROBKŮ A JEJICH TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název a popis zařízení												ks		celkem Kč bez DPH

Chemicky odolná membránová vývěva								10 ks 	119.437,98 Kč

Chemická odolnost: materiál membrány teflon

Rychlost čerpání min 10 dm3/min.

Počet komor (hlav, stupňů) - 1

Mezní (dosažitelné) vakuum min 30 kPa

Maximální (dosažitelný) přetlak 200 kPa

Určeno pro nepřetržitý provoz

Dvoukomorová chemicky odolná membránová vývěva					1 ks		31.628,09 Kč

Chemická odolnost: materiál membrány teflon

Rychlost čerpání min 10 dm3/min

Počet komor (hlav, stupňů) - 2

Mezní (dosažitelné) vakuum min 0,8 kPa

Maximální (dosažitelný) přetlak 100 kPa

Určeno pro nepřetržitý provoz

Rotační olejová vývěva dvoukomorová								1 ks		39.877,67 Kč

Počet komor (hlav, stupňů) - 2

Maximální rychlost čerpání při 50/60 Hz do 3 m3/h

Mezní (dosažitelné) vakuum 0,0002 kPa

Gas ballast ventil

Napájení 230V

Určeno pro nepřetržitý provoz

Magnetická míchačka s ohřevem									10 ks	220.000,- Kč

Velikost topné desky 145 mm

Materiál topné desky - slitina hliníku s keramickou povrchovou vrstvou

Teplotní čidlo pro regulaci pracovní teploty v rozmezí +/-5°C

Teplotní čidlo pro ochranu proti překročení nastavené teploty

Konektor pro připojení teplotního čidla Pt1000

Čidlo Pt1000 součástí dodávky

Otáčky optimálně v rozsahu 100-1400/min

Topný výkon min 800W

Maximální dosažitelná teplota desky 300°C

Maximální teplota míchaného média 250°C

Zajistí míchání až 20 dm3 vody

Snesitelné zatížení desky alespoň 25 kg

Nezávisle ovladatelné vypínače a měniče výkonu ohřevu a míchání

Centrifuga pro mikrozkumavky										1 ks	   29.700,- Kč

Počet pozic – minimálně 12 pro standardně dodávané plastové mikrozkumavky o 1,5-2 cm3

Maximální počet otáček alespoň 14.000 +/- 100 /min

Automatické zrychlení na maximální rychlosti do méně než 13 s

Automatické zpomalení z maximální rychlosti do méně než 13 s

Časovač pro nastavení doby odstřeďování od 15 s do minimálně 99 minut

Chemicky odolný, sterilizovatelný rotor a víčko

Automatické zamykání a odemykání víka

Centrifuga s úhlovým rotorem a adaptéry								1 ks		55.000,-Kč

Centrifuga pro rutinní centrifugování

Bez chlazení

RPM do 5000 otáček/min-1

Časovač, možnost uložení programů odstřeďování

Nastavení akcelerace a brzdění ve více krocích

Elektromechanický zámek víka

Elektronická detekce nevyvážení rotoru

Úhlový rotor (12 pozic) včetně adaptérů pro zkumavky do objemu 15 ml

Stolní multimetr (pH, vodivost, ISE)									1 ks		32.000,-Kč

Multimetr pro měření pH, ORP, ISE, vodivosti a teploty

Sada certifikovaných pufrů pH 1,68; pH 4,01; pH 7,00; pH 10,01

Kalibrační roztoky na vodivost (pro nízké i vysoké vodivosti)

Teplotní sonda s 1 m dlouhým kabelem

Minimální technické parametry

Rozsah/přesnost:

pH: 2,00-14,00/±0,1/0,01/0,001 (kalibrace jedno až trojbodová, volitelnost pufrů USA a NIST)

ORP: ± 2000 mV/±0,2 mV

ISE: 0,001-19999 ppm/±1%

Vodivost: 0,050 μS-200 mS/±1% (kalibrace jedno až trojbodová)

Teplota: 0-100 °C/±0,3 °C

Teplotní kompenzace pH: automatická/manuální

Teplotní kompenzace vodivosti: automatická/manuální

Vstupy: BNC, CINCH (ATC)

Laboratorní třepačka												1 ks		32.000,-Kč

Třepačka použitelná pro rozdílné tvarově rozdílné nádoby jako zkumavky, baňky, Petriho misky

apod.

Pracovní plocha  odolná vůči běžným kyselinám a zásadám.

Rozměry třepací desky minimálně 	330 x 330 mm

tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku

Zabudovaný časový spínač 0 – 60 min nebo plynulý provoz.

Vhodná pro použití v inkubátoru (teplotní rozmezí + 10 do + 60 °C a vlhkost max. 70 %).

konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)

motor s ochranou proti přetížení

Volitelná frekvence 20 - 500. ot./min.

Amplituda kmitů 10 mm

Příslušenství: příslušenství:

Podnos s otvory pro upevnění svorek pro Erlenmeyerovy baňky a dělicí nálevky; rozměr 330 x 330 mm; nerezová ocel

Nástavec univerzální - 4 gumové přepážky, tyče z nerezové oceli fixovatelné ve třech různých výškách (25/45/65 mm nad základnou)

Kruhový polarimetr								  					1 ks		25.000,- Kč

Kruhový polarimetr s Nicol hranolem a sodíkovou výbojkou

Měřící rozsah +/- 180°, dělení min. po 0,1°; přesnost min. 0,1°

Okulár se zaostřením

Součástí dodávky musí být dvě polarimetrické trubice délky 100 mm a dvě polarimetrické trubice délky 200 mm včetně krycích skel a těsnících kroužků a návod v českém jazyce

Laboratorní centrifuga chlazená										1 ks		163.864,41,-Kč

Chlazená (min. rozsah -20°C až +40°C, krok 1°C), nutnost udržet chlazení i při nejvyšších otáčkách

Maximální otáčky až 15000 RPM v nastavitelných krocích min. 10 RPM

Možnost dokoupení různých úhlových, výkyvných rotorů a cytorotorů

Zařízení musí umožňovat přepínání RPM/RCF, časovač, displej

Dodání včetně úhlového rotoru 24 x 1,5ml/ max. 15000RPM a úhlového rotoru 6 x 50ml /9000RPM

Volitelné možnosti rozběhu a brzdění, automatické rozpoznání rotoru, bezpečnostní pojistka proti otevření za chodu

Ochrana proti nesprávné vyváženosti s následným automatickým vypnutí centrifugy

Magnetická míchačka bez ohřevu										6 ks		31.080,98,-Kč

Míchačka magnetická bez ohřevuR

Rozsah otáček min. 0-3000 [ot./min.]

Míchaný objem (voda) až 20 L

Materiál míchací plochy: nerez.

Rozměry pracovní plochy (průměr) min. 140 mm

Ovládání analogové

Magnetická míchačka s ohřevem										2 ks		20.000,-Kč

Magnetická míchačka s ohřevem

Míchaný objem min. až 15 L

Průměr pracovní plochy min. 120 mm

Rozsah otáček min. 0-1300 ot/min

Teplota ohřevu až do min. 370°C v nastavitelném kroku 1°C

Ovládání analogové

pH metr vč. měřící elektrody											2ks 		43 902,46 Kč

Rozsah pH jednotek/rozlišení pH jednotek: 0-14/± 0,001.

Rozsah mV/ rozlišení mV: ± 1500,0 /± 0,1.

Rozsah teploty min. -10°C -110°C, rozlišení ± 0,1°C

Kalibrace: min. 1-5 bodů (IUPAC, DIN).

Automatická teplotní kompenzace

Měřící režimy – jednotlivé měření, intervalové nebo kontinuální

Digitální displej se zobrazením všech parametrů

Kapacita pro min. 300 záznamů

Digitální komunikace mezi pH metrem a sondou

Měřící pH elektroda s teplotním čidlem je součástí nabídky

Předvážky																2ks 		16.880,99 Kč

Váživost max. 500-1500g x 0,01 g

Linearita min. ± 0,03g

S interní automatickou kalibrací

S LCD displejem, možností provozu na baterie, dodatečné funkce (procentuální vážení)

Analytické váhy															1ks 		55.439,65 Kč

Rozlišení 0,01 mg při váživosti do min. 80 g

Reprodukovatelnost min. 0,05 mg

Linearita ± 0,1 mg nebo lepší

Minimální zatížení 1 mg nebo menší

Rozměry vážící desky min. ø 80 mm

Doba ustálení do 3 sekund, možnost tárování.

S interní automatickou kalibrací při teplotních změnách ≥ 0,5 °C časově řízená

Skleněná ochrana proti průvanu se 3 posuvnými dvířky pro snadný přístup k váženým předmětům

Set manuálních nastavitelných laboratorních pipet vč. stojánku				6ks 		90.352,04 Kč

Set manuálně nastavitelných pipet - 3 autoklávovatelné pipety v setu

Stojánek pro 3 pipety v setu

Rozsah objemů jednotlivých pipet: 1-10, 10-100, 100-1000 µl

Se zámkem proti nechtěné změně objemu

S nastavitelným manuálním odhazovačem špiček pro všechny druhy špiček

Systém rotačního vakuového odpařováku									1 ks		123.800,-Kč

Rychlost rotace od min 30 do min 250 ot./min

Zabezpečení skleněné aparatury pro případ exploze/imploze – poplastování skleněných dílů

Plynulý chod, pozvolný náběh rotace po startu

Lázeň pro ohřev teplosměnného média – chemicky odolná nádoba, ochrana proti přehřívání (i pro případ prudkého zvýšení teploty vlivem exothermního děje)

Kontrolér vakua I-100 (1400 – 1 mbar)

Vakuová vývěva – chemicky odolná, dvoukomorová, s rychlostí čerpání 1,5 m3/h, mezní vakuum 10 +/- 2 mbar, hystereze automatická nebo 1- 500 mbar