Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace

Minimální technické požadavky a parametry:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vysokorozlišovacího laserového optického mikroskopu, který bude používán k zobrazení širokého spektra biologických vzorků, jako jsou 2D a 3D in vivo kultivované buňky, tkáně nebo k zobrazení malých modelových živočichů (jako např. rybích embryí). Invertovaný mikroskop bude mít plně motorizované tělo, které bude opatřeno lasery, citlivými detektory, kamerou, konfokálním modulem, lightsheet modulem a potřebnou optikou, pneumatickým stolkem, počítačem a kontrolním softwarem umožňujícím obrazovou analýzu. Mikroskop bude splňovat následující minimální parametry:

1) Invertovaný mikroskop

- Plně motorizovaný invertovaný stativ. Skenovací stolek xy plně motorizovaný s velmi přesným pohybem s rozlišením min. 0,02-0,04 µm, rozsah stolku min. 127 x 83 mm, přesnost pod 1 µm.

- Inzertní piezo vložka do stolku s vysokou přesností pohybu v ose z, krok min. 20 nm, reprodukovatelnost min. 40 nm, rozsah min. 1500 m.

- Motorizovaný, automatický kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod. Plně motorizované DIC včetně nastavení vzájemné polohy wollastonových hranolů ze software i ručně pro widefield i konfokální mikroskop. Změna kontrastní metody po stisknutí jednoho tlačítka.

- Univerzální držák vzorků, Petriho misek, multijamkových desek.

- Ovládání ostření a xy posuvu pomocí ovladače odděleného od antivibračního stolu.

- Ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní a manuálně na mikroskopu.

- Procházející LED světlo. Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic.

- Filtry pro DAPI, FITC, RHOD. Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností min. 2000h s výkonem 120W s možností regulace intenzity s IR/UV filtrem, vyjímatelným.

- Dotykový display na mikroskopu pro ovládání všech důležitých parametrů mikroskopu a USB s možností uložení parametru na mikroskopu. Motorizovaný objektivový revolver s místem pro 6 objektivů.

- Hardwarový autofokus + softwarový autofokus.

- Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii:

  - Semi-apochromat 10x suchý objektiv s N.A. min. 0.30

  - Plan-apochromat 20x suchý objektiv s N.A. min. 0.75

  - Plan-apochromat 63x olejový objektiv s N.A. min. 1.4

  - Plně motorizovaný, automatizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro všechny objektivy.

- Objektivy přizpůsobené pro lightsheet mikroskopii iluminační a detekční:

  - Semi-apochromat 2.5x suchý objektiv s N.A. min. 0.07

  - Semi-apochromat 5x suchý objektiv s N.A. min. 0.15

  - Semi-apochromat 10x vodní objektiv s N.A. min. 0.30

  - Semi-apochromat 25x vodní objektiv s N.A. min. 0.95

2) Konfokální nástavec – parametry

- Min. 8 kanálové  AOTF pro modulaci výkonu laserů.

- Argonový laser s výstupním výkonem min. 65 mW pro vlnové délky 458 nm, 488 nm, 514 nm

- Laser 561 nm výkon min. 20 mW

- Helium neonový laser 633 nm výkon min. 10 mW

- Laserový zdroj 405nm.

- Optické prvky systému přizpůsobené pro vlnové délky min. od 400 nm do 1300 nm.

- Rychlost skenování vzorků s rychlostí 7 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px  pro zorné pole min. 22mm alespoň ve třech konfokálních spektrálních kanálech současně.

- Zoom v rozsahu min. 1x až 48x.

- Maximální rozlišení min. 8000x8000px.

- Možnost nastavení libovolné oblasti zájmu v preparátu (ROI-Region Of Interest), dlaždicové snímání s možností definování pozic v xyz. Skenovací mody xy,xyz,xyt,xyzt, xz,xzt,xzyt. Spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny. Možnost optické rotace vzorků.

- Detektory:

  - Min. 2x spektrální konfokální detektor s možností nastavení offset a gain, s QE 30%.

  - Detektory musí být použitelné současně a musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti. Systém musí být rozšířitelný až na 4 spektrální detektory s QE 45% a celkově na 5 spektrálních konfokálních detektorů.

  - Alespoň 1x super citlivý spektrální detektor pro detekci velmi slabých fluorescenčních signálů, hardwarově oddělené pro lepší nastavení emisního spektra, QE 45%. Možnost photon counting funkce.

  - Alespoň 1x detektor pro pozorování v procházejícím světle, detektor pro DIC současně použitelný s konfokálními spektrálními detektory.

  - Spektrální detekce založená na rozkladu světla přes hranol pro zajištění maximální propustnosti systému.

3) Lightsheet modul

- Lightsheet modul pro konfokální mikroskop, včetně plné kompatibility a ovládání z jednoho softwaru.

- Umístění vzorku do piezo vložky na skenovacím stole pro rychlé snímání v ose Z a multidimenzionální snímání pomocí skenovacího stolu.

- Nutnost používat lightsheet modul a konfokální mikroskop současně pro laserovou manipulaci se vzorky.

- Kamera pro snímání lightsheet umístěná na transmisním rameně.

- Kamera pro LightSheet modul:

  - QE (quantum efficiency) min. 82%

  - SCMOS technologie

  - Počet pixelu min. 2048x2048 px

  - Velikost pixelu min. 6,5 µm x 6,5 µm

  - Dynamický rozsah min. 30 000 e-

  - Rychlost kamery min. 40 fps a s Camera linkem min. 100 fps

  - C-mout pro připojení kamery

4) Software, PC, kamera, stůl  – parametry

- Vysoce výkonný počítač s min. 24” monitorem 64-bit operační systém.

- Software pro ovládání celého mikroskopu, spektrální unmixing, SW i HW autofokus, snímání mozaiky, možnost úprav obrázků, Z-stack, timelaps, 3D vizualizace. Softwarový modul pro pokročilé skládání v ose X, Y a Z, funkce Mark&Find. Možnost použití pro multiwell plates, petriho misky. Modul pro odseparování spekter, modul pro návrh vlastního nosiče vzorků a poté automatické snímání.

- Externí ovládací panel pro ovládání všech funkcí konfokálního mikroskopu.

- Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly.

- Systém musí být připraven pro upgrade na FLIM.

- Bezplatný upgrade na software nejméně 5 let od instalace.

- Celý systém musí být plně automatizován a ovládán softwarem.

- Možnost připojení vzdálené kontroly celého systému 24h/7dní v týdnu.

- Aktivní antivibrační stůl min. 90x90 cm, včetně kompresoru.

- Kompletní zaškolení pro systém min. 2 dny od aplikačního experta.