Příloha č. 4 – Technická specifikace

Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stanice pro hluboké reaktivní iontové leptání (DRIE, z angl. Deep Reactive Ion Etching) s indukčně vázanou plazmou (ICP, z angl. Inductive Coupled Plasma), řízená počítačem. Důležitou vlastností stanice bude možnost využití procesů vysoce anizotropního hlubokého leptání skleněných nebo křemíkových substrátů, používaných k vytváření struktur s vysokým poměrem stran (výška/šířka), s výškou mikrostruktur v desítkách/stovkách mikrometrů. Stanice bude poskytovat možnost použití širokého spektra technik plazmatického leptání, které mohou být použity k leptání také dielektrických materiálů, polovodičů nebo kovů. Systém bude dále poskytovat možnost použití procesu, tzv. Boschovo leptání (Bosch process), při kterém se opakovaně střídá režim leptání a režim pasivace, čímž lze dosáhnout téměř vertikální struktury, zejména u křemíkových substrátů. Důležitou součástí celého systému bude počítačem řízená kontrola tloušťky leptaného materiálu, čímž bude umožněna optimalizace leptacích procesů. Stanice bude poskytovat automatizovanou kontrolu všech důležitých parametrů leptacích procesů, a to zejména dynamickou kontrolou teploty a vysokého vakua.

Součástí celého systému DRIE budou tyto samostatné jednotky:

- Leptací stanice DRIE

- Vývěvy – vakuový systém

- Řídící a vyhodnocovací počítač s monitorem

- Ovládací software

- Jednotka pro kontrolu tloušťky leptaného materiálu

- Součástí bude instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního a garance pozáručního servisu

- Veškeré součásti dodávky profilometru budou nové a nepoužité

- Záruka na celý systém bude alespoň 1 rok

Minimální požadované parametry přístroje

Dodaný přístroj musí splňovat níže popsané minimální parametry a vlastnosti.

Leptací stanice DRIE bude obsahovat:

- Vodou chlazený planární zdroj indukčně vázané plazmy s trojitou spirálou pro vázání RF s plasmou skrz dielektrickou plotnu z Al2O3, dosahující tyto minimální parametry pro argonovou plazmu:

  - Při rozsahu tlaku 0,2 – 10 Pa a výkonu zdroje 100 – 1200 W bude možno dosáhnout hustoty plazmy až 5 x 1011 cm-3 a minimální energii iontů 10 eV.

  - Dodávka včetně chladícího termostatovaného vodního okruhu

- Vzduchem chlazený vysokofrekvenční generátor pro ICP zdroj o výkonu 1200 W s kmitočtem 13,56 MHz.

  - Spínaný napájecí zdroj

  - Možnost výběru kontroly předávaného napětí nebo předpětí

  - Možnost měření a vizualizace předávaného a odraženého výkonu a přivedeného stejnosměrného předpětí.

- Elektrodu určenou pro substráty s aktivně kontrolovanou teplotou a mechanicky ovládaným uchycením substrátů k elektrodě.

  - Možnost uchycení kruhových substrátů do velikosti 6 palců.

  - Protikorozivní těsnění mezi povrchem horní elektrody a waferem (popř. nosičem).

  - Kontrola teploty bude umožňovat jak aktivní ohřev, tak aktivní chlazení elektrody, a to v rozsahu pokojová teplota až 250 ºC při použití výměníku s uzavřeným chladícím oběhem, který bude součástí systému.

  - Možnost manuálního nastavení vzdálenosti mezi elektrodou pro substráty a dielektrickou plotnou RF zdroje před leptacím procesem v rozsahu 80 – 120 mm.

- Vzduchem chlazený vysokofrekvenční generátor pro elektrodu o výkonu 600 W s kmitočtem 13,56 MHz.

  - Spínaný napájecí zdroj

  - Možnost výběru kontroly předávaného napětí nebo kontroly předpětí v průběhu leptacího procesu.

  - Možnost měření a vizualizace předávaného a odraženého výkonu a stejnosměrného předpětí.

- Monolitickou hliníkovou reakční komoru uzpůsobenou pro možnost připojení systému pro sledování vlastností plazmy a tzv. end point detection (monitorování a detekce tloušťky leptaného materiálu v průběhu procesu leptání).

- Systém pro přívod plynů bude poskytovat možnost využití alespoň 10 kombinací plynů.

  - Bude připraven pro okamžitou instalaci těchto pěti plynů: SF6, C4F8, 02, CHF3, Ar

  - Bude vybaven jednotkami pro kontrolu průtoku shora uvedených plynů, filtrem částic a pneumatickým uzavíracím ventilem.

  - Pro rozvody plynů budou použity trubky z nerezové oceli, s vnějším průměrem 6 mm a budou použity spojky s technologií VCR (tzv. Vacuum Coupling Radiation).

  - Rozvody pro korozivní plyny budou vybaveny bypassem s kovovým těsněním.

- Minimální vybavení pro Boschův proces:

  - termostat tepelného výměníku pro chlazení elektrody – rozsah termostatování minimálně od -30 ºC do 80 ºC s chladícím výkonem alespoň 500 W při 0 ºC

  - rychlé MFCs (ovladače průtoku plynů) pro střídavé připouštění plynů pro leptací a depoziční fáze procesu

  - ovládací software umožní řízení jednotlivých kroků Boschova procesu.

- Systém podavače vzorku do reakční komory (Load lock systém) s průzorem pro pohledovou kontrolu vzorku

- Součástí stanice bude rozhraní pro její ovládání počítačem, případně pro možnost vzdálené síťové kontroly stanice operátorem nebo servisu.

Vývěvy – vakuový systém

- Vodou chlazená turbomolekulární pumpa v antikorozním provedení o výkonu rychlosti čerpání alespoň 1360 L/s (N2) včetně chladícího termostatovaného vodního okruhu

- Rotační pumpa o výkonu čerpání min. 40-60 m3/hod

- Rotační pumpa pro Load lock systém s rychlostí čerpání alespoň 14 m3/hod.

- Rotační pumpy budou vybaveny CFS filtrem a odlučovači oleje.

- Vakuový systém bude vybaven krokovým motorem řízeným škrtícím ventilem s krokem 0,1 mbar pro měření tlaku.

- Vakuový systém bude umožňovat udržovat stabilní tlak v reakční komoře v průběhu leptacích procesů a minimální tlak s využitím vakuového systému musí dosáhnout alespoň 10-6 mbar.

Počítač s monitorem:

- Počítač s monitorem, rychlým SSD diskem (pro OS) a HDD pro uchování dat, bezdrátová klávesnice a myš, procesor, paměť a kapacita paměťových disků musí být dostatečná pro ovládání kompletního zařízení, OS kompatibilní s prostředím UJEP.

Ovládací software:

- Ovládací software umožní průběžné online monitorování systému stanice s možnosti logování dat.

- Umožní zobrazování a monitorování změn parametrů v průběhu spuštěných procesů, dále manuální nebo automatickou kontrolu procesů a spouštění jednotlivých kroků procesů na základě dosažení požadovaných parametrů v jednotlivých krocích.

- Bude obsahovat editor procesů s možností ukládání přednastavených protokolů.

- Bude poskytovat možnost heslem zabezpečeného přístupu k systému jak na úrovni uživatele, tak na úrovni administrátora systému.

- Bude umožňovat vzdálené (síťové) připojení, zejména pro vzdálený přístup servisního technika při spolupráci na řešení problémů.

- Součástí bude program pro konfiguraci jednotlivých kroků Boschova procesu.

Jednotka pro kontrolu tloušťky leptaného materiálu

- Plně integrovaná jednotka (end-point měření), která ve spolupráci s ovládacím softwarem bude umožňovat kontrolu a měření tloušťky leptaného materiálu (masky) a ukončit tak proces při kritické tloušťce masky, aby nedošlo k leptání substrátu v oblastech masky.

- Jednotka bude umístěná na motorizovaném stolku, který umožní výběr kontrolovaného místa na substrátu.

- Součástí jednotky bude CCD kamera, která poskytne vizuální kontrolu povrchu substrátu. Obraz se bude zobrazovat na monitoru řídícího počítače.

- Průměr měřícího bodu <100 µm

Další požadavky:

- Křemenný držák pro uchycení malých substrátů o velikosti menších než 6 palců