Příloha č. 4 - Preparativní sálová centrifuga

Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks preparativních sálových centrifug. První typ centrifugy je určen pro separaci menších objemů subcellulárních struktur při velmi vysokých hodnotách RCF (ultracentrifugace). Druhý typ centrifugy je určen pro separaci buněk a větších částic z velkých objemů při relativně malých hodnotách RCF.

Součástí nabídky bude:

- Cenová nabídka na - Sálová preparativní ultracentrifuga vč. 3 kusů rotorů a příslušenství

- Cenová nabídka na - Sálová vysokokapacitní centrifuga vč. 3 kusů rotorů a příslušenství

V ceně nabídky bude dále zahrnuta doprava, clo, instalace zařízení u zákazníka, zaškolení systému, aplikační podpora.

Minimální požadované parametry přístroje

Dodané centrifugy budou splňovat tyto minimální technické parametry:

- Sálová preparativní ultracentrifuga

- maximální otáčky minimálně 90 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 690 000 x g (rcf) s úhlovým rotorem

- maximální kapacita úhlového rotoru minimálně 6 x 250 ml

- použití výkyvných rotorů s maximální odstředivou silou minimálně 480 000 x g

- nastavení rozsahu teplot od 0°C do +40 °C s krokem 1°C

- minimálně 10 akceleračních a brzdících stupňů

- nastavení doby stáčení od 1 minuty až do 99 hodin 59 minut

- detekce imbalance rotoru

- možnost zobrazení číselné hodnoty vakua

- možnost uložení uživatelských programů

- možnost nastavení víceúrovňových přístupů uživatelů chráněných heslem

- možnost zobrazení grafu průběhu reálné rychlosti a teploty rotoru v čase během chodu přístroje i jeho zobrazení z historie používání

- možnost softwarově rezervovat a plánovat použití přístroje jednotlivými uživateli

- možnost zaznamenávání historie používání přístroje jednotlivými uživateli

- přístroj bude umožňovat vzdálené monitorování a ovládání softwaru přístroje z PC a mobilního zařízení na dálku, přístupné pro uživatele nebo servisního technika

- přístroj bude mít displej s minimální velikostí 15” pro lepší viditelnost zobrazovaných údajů z větší vzdálenosti

- přístroj bude obsahovat software pro simulace a výpočty separačních podmínek

- jednofázové napájení 230 V / 50 Hz

- tolerance přístroje ke kolísavému napětí v el. síti v rozmezí 180 V až 260 V tak, aby nedošlo k přerušení nebo ukončení probíhající centrifugace

- minimální záruka na přístroj 24 měsíců, min. 5 letá záruka na rotory

- zařízení musí být dodané nové, nepoužité

Rotor 1 (k sálové preparativní ultracentrifuze)

- úhlový rotor vyrobený z titanu

- maximální otáčky minimálně 70 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 500 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 8 x 39 ml

- možnost použití zkumavek objemu minimálně 39 ml

Rotor 2 (k sálové preparativní ultracentrifuze)

- výkyvný rotor vyrobený z titanu

- maximální otáčky minimálně 40 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 280 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 6 x 14 ml

- možnost použití zkumavek objemu 3,5 až 14 ml

Rotor 3 (k sálové preparativní ultracentrifuze)

- maximální otáčky minimálně 32 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 175 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 6 x 38 ml

- možnost použití zkumavek objemu 38 ml

- dodatečných 6 ks titanových závěsů použitelných s tělem rotoru pro zkumavky objemu 17 ml

- Sálová vysokokapacitní centrifuga

- maximální otáčky minimálně 26 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 80 000 x g (rcf) s úhlovým rotorem

- maximální kapacita úhlového rotoru minimálně 6 x 1000 ml

- nastavení rozsahu teplot od -10°C do +40 °C s krokem 1°C

- minimálně 10 akceleračních a brzdících stupňů

- nastavení doby stáčení od 1 minuty až do 99 hodin 59 minut

- detekce imbalance rotoru

- možnost uložení uživatelských programů

- možnost nastavení víceúrovňových přístupů uživatelů chráněných heslem

- možnost zobrazení grafu průběhu reálné rychlosti a teploty rotoru v čase během chodu přístroje i jeho zobrazení z historie používání

- možnost softwarově rezervovat a plánovat použití přístroje jednotlivými uživateli

- možnost zaznamenávání historie používání přístroje jednotlivými uživateli

- přístroj bude umožňovat vzdálené monitorování a ovládání softwaru přístroje z PC a mobilního zařízení na dálku a přístupné pro uživatele nebo servisního technika

- přístroj bude mít displej s minimální velikostí 15” pro lepší viditelnost zobrazovaných údajů z větší vzdálenosti

- jednofázové napájení 230 V / 50 Hz

- minimální záruka na přístroj 24 měsíců, min. 5 letá záruka na rotory

- zařízení musí být dodané nové, nepoužité

Rotor 1 (k sálové vysokokapacitní ultracentrifuze)

- úhlový rotor vyrobený z hliníku

- maximální otáčky minimálně 25 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 75 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 8 x 50 ml

- možnost použití lahví o objemu 20 až 40 ml a 5 až 10 ml při maximálním výkonu rotoru

Rotor 2 (k sálové vysokokapacitní ultracentrifuze)

- úhlový rotor vyrobený z hliníku a karbonových vláken

- maximální otáčky minimálně 10 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 18 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 6 x 500 ml

- možnost použití lahví objemu 250 až 460 ml a 125 až 250 ml při maximálním výkonu rotoru

Rotor 3 (k sálové vysokokapacitní ultracentrifuze)

- úhlový rotor vyrobený z hliníku a karbonových vláken

- maximální otáčky minimálně 9 000 otáček za minutu (rpm)

- maximální odstředivá síla minimálně 16 000 x g (rcf)

- maximální odstředivá síla v horní části kavity rotoru minimálně 7 000 x g (rcf)

- maximální kapacita rotoru minimálně 4 x 1000 ml

- možnost použití lahví objemu minimálně 500 až 1000 ml při maximálním výkonu rotoru