Příloha č. 4 technická specifikace

Minimální technické parametry dodávky:

Pro Přístroj na stanovení měrného povrchu a velikosti a distribuce pórů s příslušenstvím:

- Plně funkční automatický sorpční analyzátor plynů pro rychlou analýzu jedno a více bodových BET profilů za účelem zjištění měrného povrchu, BJH, DFT, NLDFT modelu pro určení velikosti, objemu a distribuce pórů a adsorpčních a desorpčních isoterem.

- Měření BET pomocí dusíku bez potřeby použití helia. Adsorbátem je dusík N2. Dalším nutným pracovním plynem je CO2. Případně ještě i možnost 3. pracovního plynu (Ar, Kr, H2, atd.). Přepínání mezi jednotlivými pracovními plyny musí být jednoduché a bez neustálé, opakované manipulace s přívodem jednotlivých pracovních plynů k přístroji, tedy bez nutné neustálé demontáže přívodních kapilár.

- Přístroj obsahuje minimálně 3 rovnocenné měřící stanice pro současné měření, každá stanice má nezávisle na ostatních stanicích nejméně 3 převodníky tlaku 1 torr, 10 torr a 1000 torr (snímače nejsou sdíleny ostatními stanicemi).

- Zdrojem tlaku/vakua pro měřící stanice je vestavěná turbo vývěva, zálohovaná membránovou bezolejovou vývěvou (zabránění kontaminace olejem).

- Minimálně 4 odplyňovací pozice pro odplynění vzorků před vlastním měřením (mohou být samostatné nebo integrované v přístroji). Výhodnější je možnost odplynění přímo v měřícím portu z důvodu zamezení kontaminace vzorku při přenášení. Zdrojem tlaku/vakua pro odplyňovací stanice je turbo vývěva. Výhřevné kapsy s dvojitým termočlánkem se zabezpečením proti přehřátí vzorku. Možnost nastavení až 6 teplotních profilů pro odplynění s možností manuálního nastavení limitního tlaku odplynění. Možnost nastavení automatického zastavení odplynění pokud nedochází k nárustu tlaku z důvodu zkrácení času odplynění.

- Možnost vakuového i průtokového odplynění na všech 4 odplyňovacích pozicích (případně všech, které budou dostupné) s vyhříváním do 350°C a aplikovaným vakuem alespoň 5·10-8 Pa.

- Umožnění dlouhodobé analýzy po dobu 90 a více hodin (s použitím kapalného dusíku) bez nutnosti průběžného doplňování kapalného dusíku.

- Příslušenství pro měření s pomocí CO2, včetně dvouplášťové Dewarovy nádoby, chlazené vodní lázně a hladinového senzoru.

- Nutné kontinuální kompenzace změny výšky hladiny dusíku (či jiného media nutného pro měření s jinými pracovními plyny). Dewarova nádoba (Dewarovy nádoby, pro případ, že má každý měřící port svou vlastní) pro měřící cely je/jsou součástí povinného vybavení.

- Kryogenní příslušenství umožňující měření v rozahu teplot od 82K do 115K s použitím pouze kapalného dusíku ja kryogenní kapaliny, bez nutnosti použití dalšího vakuového systému nebo kompresoru.

- 2 PC pro získávání a následné vyhodnocení naměřených dat jsou součástí povinného vybavení (1 stolní PC u přístroje + 1 notebook s dostatečnou kapacitou disku pro uchovávání a následné zpracování a vyhodnocení naměřených dat s možností pracovat s daty mimo přístroj). Oba PC musí být vybaveny OS kompatibilním s OS UJEP, OS UJEP je Windows 10 64 bit verze, kapacita stolního PC u přístroje min. 1 TB, u notebooku 2 disky: 1 systémový SSD 256 GB + druhý disk pro ukládání dat 1 TB.

- Software pro vyhodnocení získaných dat (na obou PC) s možností pracovat ve Windows 10 64bit verze, možnost ukládání a zpracování dat na přiloženém PC, zpracování BET a BJH, DFT, NLDFT analýz jako nedílná součást tohoto software. Možnost stažení surových dat isoterem, stažení histogramů velikosti povrchu a objemu pórů. Software umožňuje uživatelskou úpravu formátu reportů měření (grafy, tabulky, formát stránky, shrnutí dat). Tento software je nedílnou součástí vybavení a dodávky.

- Rozsah měřených povrchů: minimálně 0,0005 až 2000 m2/g.

- Měřící cely nejen pro práškový materiál, ale též pro větší planární vzorky, tedy vnitřní světlost měřících cel alespoň 0,6-0,7 cm (pro velikosti vzorků 0,6x1cm, tloušťka do 1 mm).

- Alespoň 2 referenční materiály (standardy) pro přístroj: (i) na stanovení velikosti povrchu s definovanou plochou m2/g a (ii) analýzu pórů a jejich distribuce jsou nedílnou součástí vybavení.

- Rozsah měření velikosti pórů 0,35 – 500 nm s dusíkem, s citlivostí min. 5x10-5 cm3/g (@STP) pro převodník tlaku 1 torr.

- Rozlišení tlaku pro převodník 1 torr: 6 x 10-8 torr; jeho přesnost +/- 0,15%.

- Rozlišení tlaku pro převodník 10 torr: 6 x 10-7 torr; jeho přesnost +/- 0,12%.

- Rozlišení tlaku pro převodník 1000 torr: 6 x 10-5 torr; jeho přesnost +/- 0,11%.

- Vývěva/vývěvy nutné k odplynění vzorků a k vlastnímu měření je/jsou součástí povinného vybavení.

- Redukční ventily pro pracovní plyny (N2 a CO2) jsou součástí vybavení.

Nutné další příslušenství:

- Mobilní zásobník na kapalný dusík s minimální kapacitou 30 l, s minimálním odparem (max. 0,25 l/den) s pojezdovým vozíkem, vozík musí být vybaven zabezpečovacími úchyty pro fixaci při převážení + přepouštěcí zařízení pro přelití tekutého dusíku ze zásobníku do Dewarových nádob k měření s možností uzavírání přepouštěcího ventilu. Zásobník musí splňovat požadavky pro přepravu v souladu s ADR.