Příloha č. 4 – Technická specifikace

Analyzátor pro stanovení celkového obsahu prvků CHNSO

Předmět veřejné zakázky

Analyzátor pro rychlé robustní stanovení celkového obsahu prvků C, H, N, S a O v pevných nebo kapalných vzorcích metodou kvantitativní oxidace vzorku s následnou vysokoúčinnou katalytickou konverzí spalin na CO2, H2O, N2 a SO2, které jsou po separaci na chromatografické koloně selektivně detekovány TCD (tepelně vodivostním detektorem). Z důvodu destrukce vzorků během analýzy je nezbytné, aby bylo možné s požadovanou přesností stanovit hmotnostní podíly prvků CHNS a O ve vzácných vzorcích o navážkách v rozmezí od 1 do 2 mg. Přesnost stanovení hmotnostních podílů prvků CHNS ve vzorku o hmotnostní koncentraci CHNS do minimálně 1% musí umožňovat stanovení hmotnostních podílů prvků se směrodatnou odchylkou maximálně 2%. Pevné nebo málo těkavé kapalné vzorky budou navažovány na vysoce přesných vahách s přesností stanovení na 0,001 mg do Sn nebo Ag kapslí, které budou ručně nebo s pomocí autosampleru spuštěny do spalovací komůrky. Rovněž bude možné manuálně ze stříkačky dávkovat těkavé kapalné vzorky.

Služby při dodání

- Zajištění dopravy přístroje včetně materiálu až do laboratoře.

- Instalace systému Analyzátoru a provedení testovacích procedur se standardy jako důkaz funkčnosti systému.

- Základní zaškolení obsluhy přístroje pro 2 osoby.

Záruka a servis přístroje

- Záruka na dodaný Analyzátor minimálně 24 měsíců.

- Garance dostupnosti náhradních dílů a pozáručního servisu přístrojového vybavení minimálně 10 let od data pořízení.

- Konzultace se servisním technikem po nahlášení poruchy nejpozději do 24 hodin.

Minimální požadované parametry přístroje

Dodaný přístroj musí splňovat níže popsané minimální parametry a vlastnosti:

- Analyzátor pro stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku, dusíku, síry a kyslíku v kapalných a pevných vzorcích na principu plynové chromatografie.

- Možnost měření málo těkavých kapalných a pevných vzorků uzavíratelných do Sn a Ag kapslí.

- Systém pro kvantitativní odstranění vysoce reaktivního fluoru uvolňujícího se při analýzách sloučenin s obsahem fluoru.

- Analyzátor vybavený dvěma samostatnými vertikálními pecemi, první pro stanovení CHNS, druhé pro pyrolýzní stanovení O.

- Spálení vzorku v krátkodobém proudu kyslíku při teplotě minimálně 1800°C s vizuální kontrolou hoření vzorku.

- Možnost nastavení teploty spalování ve druhé, pyrolýzní peci pro stanovení kyslíku až na 1100°C.

- Automatická regulace optimálního přídavku kyslíku do pece z důvodů šetření katalyzátorů včetně okamžitého zastavení nátoku kyslíku po spálení vzorku.

- Katalyzátory pro kvantitativní konverzi vzniklých plynů na CO2, N2, H2O, SO2, pyrolýza pro stanovení kyslíku.

- Separace CO2, N2, H2O a SO2 na náplňových chromatografických kolonách, jedna pro optimální izolaci CHNS, druhá pro O.

- Identifikace a kvantifikace izolovaných plynů na dvou nezávislých TCD - tepelně vodivostních detektorech, jeden pro CHNS, druhý pro O.

- Systém automatického přepínání do úsporného režimu hned po ukončení měření, vyznačující se snížením teploty ohřevu pece, přepnutím proudu nosného plynu za dusík a snížením průtoku plynu na maximálně 10 mL/min.

- Systém kontinuálního stanovení CHNS/O v sekvenci režimu CHNS s následným automatickým přepnutím do režimu stanovení O.

- Součástí přístroje budou dva automatické podavače vzorků vždy pro minimálně 30 vzorků / kapslí - jeden pro vzorky ke stanovení CHNS, druhý pro vzorky ke stanovení O.

- Automatická kontrola plynotěsnosti systému.

- Doba jedné analýzy méně než 10 minut pro CHNS.

- Měřící rozsah 0,01% (100 ppm) – 100% pro CHN v jedné analýze.

- RSD stanovení obsahu jednotlivých složek nesmí být vyšší než 2% při hmotnostní koncentraci CHN minimálně 1%.

- Přesné analytické váhy vážící s přesností na 0,001 mg, včetně odpovídajícího váhového stolku.

- Automatické přenášení velikosti navážky z vah do analyzátoru a do tabulky vzorků na PC.

- Velikost navažovaného vzorku maximálně 2 mg.

- Reprodukovatelné výsledky s navážkami kolem 1 mg vzorku.

- Dávkovač pro ruční dávkování těkavých kapalných vzorků přes septum ze stříkačky.

- Startovní testovací kit pro 1000 vzorků (reaktory, katalyzátory a trapy) obsahující minimálně 2000 Sn kapslí a 1000 Ag kapslí.

- Primární nosný plyn Helium čistoty minimálně 4.6

- Sekundární nosný plyn Dusík čistoty minimálně 4.8

- Oxidační činidlo Kyslík čistoty minimálně 4.8

- Redukční ventily pro technické plyny (Helium, Kyslík, Dusík).

- PC pro snadné ovládání přístroje a vyhodnocování dat, včetně klávesnice, myši, LED monitoru (úhlopříčka minimálně 22 palců) a nákladově úsporné černobílé laserové tiskárny.

- Operační systém dodaného PC kompatibilní se softwarem pro ovládání Analyzátoru a vyhodnocení naměřených dat.

- Součástí systému bude SW s vyhodnocením zastoupení jednotlivých prvků, výpočtu spalného tepla, s knihovnami analýz, přednastavením parametrů analýz, signalizací spotřeby katalyzátorů a těsnosti systému, uvedení systému do stand-by a start-up režimu.