Příloha č. 4 – Technická specifikace

Křemenné váhy s analýzou disipace energie

Předmět veřejné zakázky

Křemenné mikrováhy pro studium fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností vrstev molekul na povrchu detekčního křemenného krystalu a pro sledování průběhu adsorpce molekul = Křemenné váhy s analýzou disipace energie.

Kompletní sestava křemenných mikrovah s analýzou disipace energie včetně ovládacího PC, nutného software a peristaltické pumpy.

Přístroj musí umožňovat studium povrchových vlastností a adhezi (adsorpci) molekul, buněk a jiných látek na povrchu substrátu, studium kinetiky těchto dějů. Přístroj bude schopen analyzovat rezonanční frekvence křemenného krystalu a ztrátu energie, přičemž bude možné kromě měření hmotnosti, resp. tloušťky ultratenkých vrstev, zjišťovat i změny viskoelastických vlastností a dynamických změn v průběhu vazby. Získané informace bude možné využít při výzkumu vlastností materiálů, při sledování chemických i biochemických interakcí molekul, vlastností biomembrán a nanovrstev nebo pro studium adheze buněk.

- Záruka: min. 24 měsíců

- nástup na servis (reakční doba) do 48 hodin

Minimální požadované parametry přístroje

Dodaný přístroj musí splňovat níže popsané minimální parametry a vlastnosti:

- bude měřit a analyzovat harmonické frekvence a disipaci energie vibrací

- provádí analýzu naměřených dat

- umožní, kromě sledování změn hmotnosti resp. tloušťky vrstev, také určení viskoelastických parametrů měkkých vrstev

- frekvence a disipace energie vibrací, sledování změn hmotnosti, resp. tloušťky vrstev, viskozita, elasticita, kinetická konstanta.

- průtokový měřicí modul pro 5 MHz

- možnost rozšíření dalšími moduly (např. elektrochemický, elipsometrický, speciální modul s okénkem pro mikroskopické pozorování)

- základní rezonanční frekvence senzoru 5 MHz, průměr 14 mm

- široká nabídka povrchů krystalů (Au, SiO2, Ti a další kovy, oxidy, sklo, polymery, atd.)

- maximální zátěž ~0.1 mg/cm2

- objem komory nad senzorem ~40 μl (nebo menší)

- minimální objem vzorku ~200 μl

- pracovní teplota min. 15 do 65 °C (popř. větší rozsah), nastavení pomocí softwaru

- stabilita ± 0.02 K nebo lepší

- typický plnicí průtok 100 - 400 μl/min (popř. větší rozsah)

- typický průtok při měření 25 - 150 μl/min (popř. větší rozsah)

- frekvenční rozsah 1-70 MHz (popř. větší rozsah)

- vyhodnocení min.  6 harmonických frekvencí (z celkového rozsahu až 13 harmonických)

- maximální časové rozlišení (1 frekvence) ~ 200 datových bodů za sekundu (popř. vyšší počet bodů)

- maximální citlivost (v roztoku) ~0.5 ng/cm2 (5 pg/mm2)  (popř. lepší citlivost)

- maximální citlivost disipace (v roztoku) ~0.04 x 10-6 (popř. lepší citlivost)

- napájení: 100/115-120/220/230-240 V AC, 50-60 Hz, max 120 VA

- PC software (USB 2.0, Windows) pro ovládání měření a záznam dat a SW pro analýzu dat pro více frekvencí a disipaci a pro výpočet kinetických konstant a hodnot viskozity, elasticity, hmotnosti, resp. tloušťky s použitím vhodného modelu

- import/export dat (Excel, BMP, JPG, WMF, atd.)