Příloha č. 4 – Technická specifikace (Laboratoř botaniky a zoologie)

- Studentské mikroskopy  20ks

- Kovové tělo se skleněnou optikou

- Revolverová hlavice se 4 objektivy, vzad otočené

- Binokulární otočná (o 360°) hlavice s nastavitelnou mezioční vzdáleností (minimálně v rozsahu 50-75 mm), úhel vhledu 30-45°

- Integrované širokoúhlé okuláry (2ks) se zvětšením 10x a zorným polem min. 18 mm, pravý okulár s měřítkem, dioptrické doostřování alespoň na jednom okuláru (+- 5D)

- Koaxiální makro a mikro (mikroposuv 1 dílek cca 0.002um) ostření s vyznačenou stupnicí pro polohu v ose Z, zaostřovací mechanismus s bezpečnostní zarážkou zabraňující poškození objektivu při kontaktu s preparátem, vycentrované ostřící šrouby zabraňující rozostření, kovové převody ostření

- Mechanický křížový stolek a XY ovladač pro posun vzorků, posun stolku v podélném a příčném směru (cca 80 a 60mm)

- Nastavitelný Abbeho kondenzor s plynule nastavitelnou irisovou aperturní clonou, s NA 0.9 a s NA 1.25 při použití imerzního oleje, výškový posuv, otvor pro fázové destičky

- Pozorování ve světlém poli, možnost vložení filtrů pro procházející světlo

- Planachromatické objektivy s minimální  NA: 4x/ 0.10 NA,  10x/ 0.25 NA, 40x/ 0.65 NA (pérový), 100x/ 1.25 NA (imerzní pérový)

- LED osvětlení s životností min. 25 000 hodin s kontinuálním nastavením intenzity

- Externí napěťový zdroj oddělitelný od mikroskopu

- Kolektor s polní irisovou clonou

- Obal proti prachu

- Hmotnost max. 7.5 kg

- Stereomikroskopy ("binokulární lupy") 20ks

- Kovové tělo s pevným ramenem

- Binokulární otočná hlavice (o 360°) s úhlem vhledu min 30° a s nastavitelným vhledem v rozmezí 45-75mm

- Integrované okuláry 10x/20mm, dioptrické doostřování obou okulárů (+- 5D)

- Stolek s pérovými držáky (2ks), kruhová podložní deska s průměrem kolem 60mm s matovou a čenobílou stranou.

- Celkové zvětšení min 7x, max 50x; plynulý posuv ZOOMu; oboustranné zaostřování

- Osvětlení LED, nezávislá plynulá regulace intenzity jasu, externí napájení 220V

- Pracovní vzdálenost kolem 100mm

- Obal proti prachu, napájecí adaptér

- Max hmotnost 4.0 kg

- Učitelský mikroskop s kamerou 1 ks

- Kovové tělo se skleněnou optikou

- Revolverová hlavice s min. 4  objektivy, otočené vzad

- Trinokulární popř. binokulární otočná (o 360°) hlavice (v případě integrované kamery) s nastavitelnou mezioční vzdáleností (min. 55 - 75 mm)

- Širokoúhlé okuláry 10x (2ks) se zorným polem min. 18 mm, pravý okulár s měřítkem, dioptrické doostřování alespoň jednoho okuláru (+- 5D)

- Koaxiální makro a mikro ostření s kalibrací na 3 µm, zaostřovací mechanismus s bezpečnostní zarážkou zabraňující poškození objektivu při kontaktu s preparátem, vycentrované ostřící šrouby zabraňující rozostření, regulace tuhosti posuvu

- Mechanický křížový stolek a XY ovladač pro posun vzorků, posun stolku v podélném a příčném směru (cca 80 a 60mm)

- Nastavitelný Abbeho kondenzor s min. NA 0.9 a s NA min. 1.25 při použití imerzního oleje s plynule nastavitelnou irisovou aperturní clonou a držákem filtru, otvor pro fázové destičky

- Planachromatické objektivy s optikou korigovanou na nekonečno a s min NA: 4x/ NA 0.10, 10x/NA 0.22, 40x/ NA 0.65 (pérový),100x/NA 1.25 (imerzní, pérový)

- LED osvětlení s životností min. 25 000 hodin a s regulací intenzity jasu

- Kolektor s polní irisovou clonou, držák filtru

- Možnost rozšíření o polarizaci, tmavé pole a fluorescenci

- Kamera v trinokulárním tubusu, popř. integrovaná kamera nevyžadující použití speciálního tubusu (binokulární tubus): rozlišení min. 2.1 Mpix (1920x1080 pix), rychlost	 min. 30 snímků za sekundu, expoziční čas min. 1- 500 ms, min požadavky PC Win XP a vyšší, Mac OSX, automatická bezplatná aktualizace softwaru, možnost promítání FullHD obrazu při 30 snímcích/s, možnost bezdrátového připojení přes Wi-Fi a/nebo přímý výstup na monitor přes HDMI port, USB 2.0 datový výstup, příp. slot pro SD karty, příslušný software pro zobrazení, ukládání a základní úpravu snímků

- Obal proti prachu

- Max. hmotnost 9.5 kg

- Diplomantský mikroskop 1ks

- Kovové tělo s kvalitní, odolnou skleněnou optikou

- Revolverová hlava pro 5 objektivů, otočené vzad

- Binokulární (příp. trinokulární) otočná (o 360°) hlavice, úhel vhledu min 30°, oční rozestup v rozmezí 45-80mm

- Širokoúhlé okuláry 10x se zorným polem min. 20mm (2ks), dioptrické doostřování obou okulárů (+- 5D)

- Koaxiální makro a mikro ostření (1dílek = 0.002mm) s kalibrací na 3 µm, zaostřovací mechanismus s bezpečnostní zarážkou zabraňující poškození objektivu při kontaktu s preparátem, vycentrované ostřící šrouby zabraňující rozostření, regulace tuhosti posuvu

- Mechanický křížový stolek min 175x140mm, ovladač pro posun v ose XY, možnost uchycení dvou preparátů

- Nastavitelný Abbeho kondenzor s min. NA 0.9 a s NA min. 1.25 při použití imerzního oleje s plynule nastavitelnou irisovou aperturní clonou a držákem filtru, otvor pro fázové destičky

- Planachromatické objektivy s optikou korigovanou na nekonečno s min NA: 4x/0.1, 10x/0.25,  40x/0,65 (pérový), 100x/1,25 (imerzní, pérový)

- LED osvětlení s min životností 25 000 hodin a regulací intenzity jasu, Kohlerův princip

- Kolektor s polní irisovou clonou

- Integrovaná kamera (v hlavici či součástí trinokulární hlavice) s min rozlišením 2Mpix, min 30 snímků za sekundu, přenosová rychlost min 450MB za sekundu, software součástí balení (automatická bezplatná aktualizace), kompatibilita s Windows XP a vyšší, datový vstup prostřednictvím USB 2.0, příp. možnost uložení na paměťovou SD kartu, bezdrátové připojení přes Wi-Fi a/nebo přímý vstup na monitor skrz HDMI port

- Externí zdroj napájení 100-240V

- Možnost rozšíření o polarizaci, tmavé pole a příp. fluorescenci

- Protiprachový obal

- Hmotnost max 9.5 kg

Další požadavky

-záruka 2 roky

- Adresa dodání:	 KBI PřF UJEP, Za Válcovnou 1000/8, 40096 Ústí nad Labem