Technická specifikace

Minimální požadavky na „Automatický paralelní syntetický systém pro efektivní optimalizaci syntéz“

Součástí dodávky musí být:

1.) 1 ks Základna reakčního systému sestávající z kovové topné desky, která musí být kompatibilní s topnou deskou (tvaru kruhu o průměru 145 mm) Magnetické míchačky s elektrickým ohřevem, musí umožňovat snadné a bezpečné připojení paralelně minimálně šesti reakčních baněk (vnitřních objemů od 25 do 250 cm3) a Zpětného kovového chladiče se vstupy a výstupy pro připojení chladicí kapaliny a inertu/vakua.

Pounámka: Magnetická míchačka s elektrickým ohřevem s velikostí topné desky tvaru kruhu o průměru 145 mm nemusí být součástí dodávky!

Základna reakčního systému musí v základu současně umožňovat míchat, ohřívat a refluxovat v inertní atmosféře paralelně minimálně šest Reakčních baněk s postranním šikmým tubusem o vnitřním objemu 250 cm3, stejných nebo v kombinaci různých vnitřních objemů (viz dále), bez použití kapalného média pro baňky. Pro účinný ohřev Reakčních baněk s postranním šikmým tubusem, tj. baněk o o menších vnitřních objemech (100 a 50 cm3) a dále baněk o objemu 25cm3 (bez postranního šikmého tubusu) budou použity snadno vyměnitelné, ke dnům baněk těsně přiléhajících Kovové inzerty. Základna reakčního systému musí být vyrobena z takového materiálu, aby reakční směsi v baňkách mohly být nepřetržitě zahřívány až na teplotu reakční směsi minimálně 200°C a zároveň byly míchány Magnetickou míchačkou s ohřevem s velikostí topné desky tvaru kruhu o průměru 145 mm za pomoci Magnetických míchadel.

2.) Minimálně 6 x 3 = celkem tedy 18 ks Kovové inzerty, z korozi odolného magneticky transparentního kovu, které efektivně přenášejí teplo od Základny reakčního systému ke skleněným Reakčním baňkám s kulatým dnem a musí být dodány v sadách minimálně po šesti kusech od každého rozměru kulových reakčních baněk vnitřních objemů 100, 50 a 25 cm3.

3.) Sada minimálně 20 ks stejných, vrstvou teflonu (PTFE) chráněných Magnetických míchadel tvaru rovnoramenného kříže velikosti od 15 do 17 mm.

4.) Sada minimálně 10 ks stejných, vrstvou teflonu (PTFE) chráněných Magnetických míchadel tvaru symetrického elipsoidu velikosti od 20 do 25 mm.

5.) 1 ks Zpětný kovový chladič (může být integrovaný se Základnou reakčního systému) chladící a kondenzující zpět (reflux) těkavé páry ze všech v reakčním systému instalovaných skleněných Reakčních baněk, umožnující provoz jak za atmosférického, tak i za sníženého tlaku. Zpětný kovový chladič je zvnějšku chlazený průtokem chladicí kapaliny (voda, níževroucí alkoholy) a musí být vůči těmto kapalinám dlouhodobě chemicky odolný.

6.) K instalaci do příslušných otvorů ve Zpětném kovovém chladiči (hlavě) budou požadovány tyto Hadicové spojky: min. 2 ks přívod a min. 2 ks vývod chladicí kapaliny, min. 2 ks centrální vstup/výstup pro inert/vakuum, vždy určené pro těsné připojení hadic pod úhlem 180°. Příruby přívodu a odvodu chladící kapaliny a inertu/vakua musí být z mechanicky a chemicky odolného materiálu, který ve vodě nebotná.

7.) Minimálně 6 ks chemicky, tepelně (od -78 do 210°C), mechanicky odolných a vakuotěsných Spojovacích můstků, které slouží k vakuotěsnému spojení skleněných tubusů vedoucích od Reakčních baněk s centrálním rozvodem inertu/vakua v hlavě Základny reakčního systému nebo Zespodu chlazeného reakčního systému. Spojovací můstky musí být možné od všech součástí připojit nebo odpojit pouze rukama.

8.) 1x Zespodu chlazený reakční systém pro minimálně 6 ks najednou instalovaných reakčních baněk s kulatým dnem stejných nebo různých vnitřních objemů (od 250 do 25 cm3) sestávající z tepelně izolované nádoby tvaru misky (1 ks), hlavy reaktoru (1 ks), stojanu pro baňky (1 ks) a víka (1 ks) - vše z materiálu, který umožňuje redukovat ztráty tepla a elektrické energie díky integrované tepelné izolaci, je tepelně stálý (minimálně v intervalu -78 až 100°C), magneticky transparentní, mechanicky, chemicky odolný vůči vodě, pevnému CO2, solance, níževroucím alkoholům a ketonům. Sestava musí umožňovat provádění minimálně šesti reakcí najednou v inertu/vakuu za současného chlazení a míchání. Chladicí lázeň musí být možné jednoduše rukama vsunout do Základny reakčního systému a pak zase vysunout.

9.) Tři sady = 3 x 6 = celkem min. 18 ks skleněných Reakčních baněk vnitřních objemů 250, 100 a 50 cm3 s potranním šikmým tubusem, vždy po minimálně šesti kusech od každého jednotlivého vnitřního objemu. Hlavní (vertikální) vývod každé z těchto baněk je ukončen zábrusovým pláštěm NZ 24/29. Vedlejší (diagonální) šikmý postranní tubus každé z těchto baněk je ukončen zábrusovým pláštěm NZ 14/23. Osa proložená šikmým postranním tubusem by měla svírat s osou proloženou hlavním vývodem ostrý úhel maximálně 60°.

10.) Minimálně 6 ks skleněných Reakčních baňky o objemu 25 cm3 (bez šikmého postranního tubusu). Hlavní vývod každé z těchto baněk je ukončen zábrusovým pláštěm NZ 24/29.

11.) Minimálně 6 ks skleněných Destilačních baněk s kulatým dnem o vnitřním objemu 250 cm3 s integrovaným destilačním nástavcem typu Dean&Stark pro azeotropickou destilaci, s postranním šikmým tubusem zakončeným zábrusovým pláštěm NZ14/23 a se skleněným ramínkem opatřeným teflonovým výstupním kohoutkem pro vypouštění vodné fáze. Hlavní vývod je ukončen tak, aby mohl být těsně připojen ke Zpětnému kovovému chladiči.

12.) Minimálně 2 ks Skleněný adaptér se zábrusovým pláštěm NZ29/32 a jádrem NZ 24/29 určený pro napojení všech požadovaných Reakčních baněk prostřednictvím Spojovacích prvků a těsnění pro odpařování těkavých rozpouštědel z reakčních baněk s pomocí rotační vakuové odparky.

13.) Minimálně 10 ks Skleněné trubice pro reflux se zábrusovým jádrem NZ 24/29 na jednom konci a speciálním zakončením na druhém konci trubice pro připojení Spojovacích prvků (Uzávěr, Těsnění a Spojka pro upevnění uzávěru).

Všechny skleněné díly a baňky musí být vyrobeny z boritokřemičitého chemicky odolného varného skla typu 3.3 dle parametrů normy ISO 3585.

14.) Minimálně deset kompletních sad Spojovacích dílů dle seznamu položek od písmene a) až d). Sadu vždy tvoří Uzávěr s těsněním, Spojka pro upevnění uzávěru, případně další těsnění. Spojovací díly zajišťují těsné spojení mezi Skleněnými trubicemi pro reflux, Reakčními baňkami a Zpětným kovový chladič.

a) Uzávěr s těsněním skleněné trubice pro reflux na NZ14/23  - minimálně 10 ks

b) Uzávěr s těsněním skleněné trubice pro reflux na NZ24/29  - minimálně 10 ks

c) Spojka pro upevnění uzávěru skleněné trubice pro reflux na NZ14/23 - minimálně 10 ks

d) Spojka pro upevnění uzávěru skleněné trubice pro reflux na NZ24/29 - minimálně 10 ks

15.) Těsnící kroužky a septa z níže uvedených materiálů a velikostí:

O-kroužky do Spojovacích můstků - ID 24 mm, materiál Nitril - minimálně 100 ks

O- kroužky na Hadicové spojky - ID 4 mm, materiál Nitril - minimálně 50 ks

O- kroužky na Hadicové spojky - ID 3 mm, materiál Nitril - minimálně 50 ks

O-kroužky do Spojovacích můstků - ID 24 mm, materiál Viton - minimálně 100 ks

O- kroužky na Hadicové spojky - ID 4 mm, materiál Viton - minimálně 50 ks

O- kroužky na Hadicové spojky - ID 3 mm, materiál Viton - minimálně 50 ks

Vitonová septa do můstkových spojek - minimálně 100 ks

16.) Minimálně jedna sada Dvoudílný ochranný kryt vyhřívaného bloku Základny reakčního systému z tepelně a chemicky odolného plastu (PTFE). Účelem je, aby ochránil obsluhu před popálením kůže do II. až IV. stupně během nezáměrného krátkodobého kontaktu s horkými kovovými částmi vyhřívaného bloku.

Služby při dodání:

- Zajištění dopravy přístroje včetně materiálu až do laboratoře.

- Instalace systému a provedení testovacích reakcí a procedur jako důkaz funkčnosti a úplnosti systému.

- Zákonná záruka na dodaný Paralelní reakční systém (vyjma skleněných dílů a plastového spotřebního materiálu) minimálně 24 měsíců.