Technická specifikace k veřejné zakázce

Klimatizační jednotka pro přesné řízení prostředí ve zvlákňovací komoře

Klimatizační jednotka bude určena k udržování nastavené teploty a vlhkosti v boxu pro výrobu nanovláken. Důležitá je plná kompatibilita klimatizační jednotky se současným zařízením INOSPIN Mini.

Technické parametry:

Vnější rozměry: max. 1400 x 900 x 900 mm nebo nižší

Regulace teploty: +20 + 35°C  1°C nebo lepší

Regulace teploty: 30 až 80% RH  1,5% nebo lepší

Provozní napětí: 230 V

Přesnost regulace teploty:  1°C nebo lepší

Přesnost regulace vlhkosti:  1,5% nebo lepší

Centrální vypínač pro případ poruchy zařízení

Integrované softwarové řízení

Kontinuální chod zařízení po dobu min. 6 hod

Plně automatický provoz – přepínání vymrazovacích výparníků 1 x za 30 min

Zabudovaný ultrazvukový zvlhčovač s automatickým dopouštěním vody z výparníků

SW indikace nedostatku vody s vlastním ventilátorem pro vedení vlhkosti do komory

Doba náběhu mezi kritickými hodnotami max. 20 min.

Zařízení musím umožnit měření následujících veličin:

- Vnitřní teplota v komoře

- Venkovní teplota místnosti

- Teplota výparníku

- Průtok vzduchu do komory

- Vnitřní vlhkost v komoře

- Venkovní vlhkost místnosti

- Teplota topného tělesa

Součástí dodávky musí být návod v ČJ a AJ, instalace a zaškolení obsluhy.