Příloha č. 1 k VZ – Porodnický a novorozenecký simulátor

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- nejnovější verze,

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, baterie aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

- Porodnický simulátor: simulátor/figurína těhotné ženy (rodičky) pro porod je interaktivní simulátor ovládaný počítačem. Součástí simulátoru je rovněž donošený novorozenec. K simulaci porodu lze využít předpřipravené scénáře nebo ovládání on-line instruktorem. Určené pro týmovou spolupráci – výuka pro péči o rodičku i novorozence během porodu.

Všeobecná specifikace:

- součástí celotělový simulátor rodičky, realistický model donošeného novorozence, který se používá pro medicínskou výuku a nácvik dovedností s programovatelným fyziologickým chováním včetně pupeční šnůry a placenty, dále pacientský monitor – PC All in One, neúplná placenta, inverzní děloha, tonometr a napájecí zdroje,

- ovládací tablet s dotykovou obrazovkou a příslušným ovládacím softwarem,

- manuální ovládání simulátoru s libovolným nastavením vitálních funkcí a klinických stavů,

- automatické ovládání dle scénáře.

Specifikace rodičky:

- programovatelné fyziologické chování,

- využití jako hybridní figurína nebo celotělový simulátor,

- realistický ženský vzhled,

- simulátor těhotné ženy, ale i jako klasický simulátor pro neporodnické využití,

- možnost polohování (pohyb v loktech a kolenou)

- různé typy porodních poloh,

- simulace standardních porodů,

- simulace komplikovaných porodů (koncem pánevním, dystokie ramének, obtočení pupeční šňůry kolem plodu, abnormální polohy končetin),

- možnost manuální simulace porodu (instruktor posunuje plod pomocí rukou) i plně automatický nácvik porodu ovládaný z počítače,

- simulace perforace plodového vaku včetně odtoku plodové vody,

- simulace krvácení,

- simulace inverzní dělohy a ruptury dělohy,

- možnost rozšíření simulátoru o simulaci ultrazvukového vyšetření raného i pozdního těhotenství,

- hlasová komunikace mezi instruktorem a trénujícím, kdy instruktorův hlas je přenášen do simulátoru,

Zajištění dýchacích cest:

- simulace dýchacích obtíží během porodu

- obstrukce dýchacích cest

- otok jazyka

- blokace pravé plíce, levé plíce, obou současně

- zákon hlavy/podsazení brady

- vysunutá čelist

- odsávací techniky

- ventilace vakem nebo maskou

- kombitubus, LMA a další ventilační techniky

- endotracheální intubace (ET)

- zpětná intubace

- digitální intubace

- operativní krikotomie a krikotomie jehlou

- Sellikův hmat

- překážka v dýchacích cestách

Vlastnosti – dýchání:

- simulace spontánního dýchání

- nastavitelná dechová frekvence

- bilaterální a unilaterální zvedání hrudníku

- normální a abnormální dechové zvuky (4 různé typy), možnost vyšetření poslechem, jednostranně i oboustranně

- možnost připojení na ventilátor

- Cévní přístup

- IV přístup na obou pažích

- podkožní a nitrosvalová injekční místa (stehno)

- Kardio vlastnosti:

- seznam EKG rytmů

- srdeční ozvy synchronizované s EKG

- monitorování EKG rytmů

- zobrazení 12ti svodového EKG na displeji

- defibrilace a kardioverze

- neinvazivní stimulace

- Oběhové vlastnosti:

- měření neinvazivního krevního tlaku manuálně pomoci Korotkovových ozev

- hmatný puls: karotida, brachiální puls, radiální pouze na pravé straně, pulsy synchronizovány s EKG

- intenzita pulsu závislá na krevním tlaku

- palpace pulsu je detekována a zaznamenávána

- Komprese hrudníku:

- KPR komprese vytváří palpační pulz, křivku krevního tlaku a srdeční artefakty

- detekce a záznam kompresí

Další vlastnosti:

- zvuky břišní dutiny nebo srdeční frekvence plodu – mikrofon

- hlas pacienta:

- předem nahrané zvuky

- obecné zvuky

- instruktor může simulovat hlas pacienta pomocí

Specifikace novorozence:

- realistický model novorozence bez jakýchkoliv přídavných částí pro automatický porod,

- novorozenec s vymodelovanou hlavou s fontanelou a vykreslenými švy,

- možnost použití porodních kleští a vakuové pumpy (Kiwi a Ventouse),

- tělo novorozence uzpůsobeno pro simulaci rotace při průchodu porodními cestami,

- odsávání obsahu úst novorozence,

- kostra novorozence uzpůsobena pro nácvik Lovsetova manévru,

- realistiky umístěny lopatky a klíční kosti,

- pohyblivé paže a nohy pro simulaci porodu koncem pánevním,

- realisticky provedený pupečník a placenta,

- typy srdeční frekvence plodu: normální, brachykardie a tachykardie.

Specifikace pacientského monitoru:

- možnost vlastního nastavení rozložení a barvy křivek,

- zobrazení simulovaných hodnot a křivek: EKG (2 stopy), SpO2, etCO2, ABP (arteriální krevní tlak), CVP (centrální venózní tlak), PAP (pulmonální arteriální tlak), NIBP (neinvazivní krevní tlak), teplota,

- zobrazení realistických křivek fetálního monitoru,

- možnost zobrazení rentgenových snímků a ultrazvukových smyček,

- zobrazení 12 svodového EKG,

- možnost zobrazení vlastních snímků/obrazů a videosekvencí,

- možnost zobrazení laboratorních výsledků (txt a pdf),

- možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského PC/tabletu,

- možnost spuštění u jednoho simulátoru více pacientských monitorů najednou,

- záznam a defirefing - automatická detekce provedených úkonů jako je kontrola pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, předsunutí čelisti, provádění KPR, defibrilace, atd.

Software

- software na ovládání simulátoru z PC/tabletu pro ovládání prostřednictvím počítače instruktora,

- možnost nastavení ovládání,

- snadné ovládání – řízení vitálních funkcí matky a plodu, možnost ovládání on-line, využití předpřipravených scénářů nebo vytvoření vlastních scénářů,

- software musí být tzv. „user-friendly“.

- Novorozenecký simulátor: simulátor donošeného novorozence, který poskytuje reálné nacvičování resuscitačních a stabilizačních technik.

Všeobecná specifikace:

- bezdrátový simulátor novorozence ke zlepšení neonatální resuscitační péče a splnění specifických učeních cílů resuscitačních protokolů novorozenců,

- součástí bezdrátový tablet + pacientský monitor (PC All in one).

Funkce dýchací cesty

- anatomicky přesné, reálné dýchací cesty,

- zavedení ET rourky přes ústa a přes nos,

- zavedení LMA,

- sellickův manévr,

- ventilace pozitivním tlakem,

- intubace do pravého bronchu,

- odsávání,

- variabilní odpor plic,

- zavedení žaludeční hadičky.

Funkce dýchání

- spontánní dýchání s variabilní frekvencí,

- oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku s mechanickou ventilací,

- normální a abnormální dechové zvuky,

- simulovaná saturace kyslíkem,

- komplikace dýchání,

- pneumotorax,

- jednostranné pohyby hrudníku s mechanickou ventilace,

- jednostranné dechové ozvy,

- jednostranná jehlová thorakocentéza, medioaxilární.

Funkce cévního systému:

- oboustranný intraoseální přístup,

- simulovaná pupeční šňůra s venózním a arteriálním přístupem,

- umbilikální přístup s drénem pro infuze velkých objemů,

- simulovaný návrat krve po kanylaci.

Funkce oběhového systému:

- umbilikální pulz,

- bilaterální brachiální pulz,

- centrální cyanóza.

Srdeční funkce:

- základní nácvik KPR,

- monitorování a knihovna EKG.

Ostatní funkce

- normální, rozšířené a zúžené zorničky,

- vokální, plicní a srdeční ozvy,

- pohyby končetin: ochablé, svalový tonus, spontánní pohyby a záchvat,

- epileptické záchvaty.

Tablet a PC All in One

PC All in One:

Hardware:

- procesor o výkonu min. 6000 bodu na cpubenchmark.net, typické TDP 15W,

- operační paměť min 8 GB,

- pevný disk SSD min 256 GB,

- dotykový IPS LCD o velikosti min 23 palců s rozlišením min 1920x1080,

- min 4x porty USB, min 1x port HDMI, 1x LAN, 1x audio jack,

- bezdrátová WIFI 802.11ac, Bluetooth 4.0,

- 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." (Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows).

- bezdrátová klávesnice a myš.

Tablet:

Hardware:

- čtyřjádrový procesor,

- operační paměť min 4 GB,

- vnitřní úložiště min 64 GB,

- dotykový IPS LCD o velikosti min 10 palců s rozlišením min 1920x1080,

- min 1x micro USB, 1x audio jack, čtečka paměťových karet,

- bezdrátová WIFI 802.11ac, Bluetooth 4.0,

- 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." (Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows).