Příloha č. 4 – technická specifikace (část 1-3)

Technické parametry – Část 1 - generátor dusíku a stlačeného vzduchu

Jedná se o kompletní dodávku kompresoru s generátorem dusíku a jeho napojení na externí rozvody stlačeného vzduchu a dusíku připravené v místě instalace obou zařízení.

Generátor dusíku musí splňovat následující požadavky:

- Pressure Swing Adsorption (PSA) technologie produkce dusíku

- Životnost náplně min. 10 let

- Generátor musí být schopen dodávat dusík o průtoku nejméně 5,8 Nm3/h při čistotě minimálně 99,999%. Prosím specifikujte maximální průtok dusíku při čistotě 99,999%.

- Tlak dusíku na výstupu z generátoru musí být minimálně 6 bar.

- Generátor musí být vybaven kontrolou výstupního tlaku dusíku. Prosím specifikujte (manometr, webové rozhraní, atd.).

- Generátor musí být vybaven kontrolou čistoty produkovaného dusíku.

- Dodávaný dusík bude mít minimální čistotu 99,999% nebo vyšší

- Produkovaný dusík musí být vysušen a zbaven prachových částic dle požadavků normy ISO 8573-1:2010:

  - Obsah částic: minimálně třída 1 dle ISO 8573-1:2010

  - Obsah oleje: minimálně třída 1 dle ISO 8573-1:2010 (≤ 0,01 mg/m³)

  - Obsah vody: minimálně třída 2 dle ISO 8573-1:2010 (≤ -40 ˚C)

- Generátor musí mít samostatný ovládací panel s možností kontroly zbytkového obsahu kyslíku, vstupního tlaku stlačeného vzduchu, vstupní teploty stlačeného vzduchu, výstupního tlaku dusíku, kontrolu čistoty dusíku s chybovým hlášením, možnost nastavení (změny) výstupní čistoty dusíku

- Maximální rozměry generátoru jsou 1200 x 900 x 2000 (š x h x v)

- Součástí dodávky bude produktový zásobník s výstupem dusíku o stejné čistotě 99,999% jako na výstupu z generátoru dusíku (objem zásobníku - viz. požadavky na kompresor)

- Součástí dodávky bude napojení produktového zásobníku na stávající rozvody dusíku přivedené do prostoru instalace zásobníku v nerezovém provedení a potřebné revize vyhrazeného plynového zařízení.

- Součástí dodávky bude vedení stlačeného vzduchu od vzdušníku a propojení všech potřebných komponent, vše regulováno na provoz s nastavitelným výstupním tlakem na produktovém zásobníku (max 6 bar) a požadovanou čistotu dusíku na výstupu.

- Součástí dodávky je kompletní odborné elektro připojení všech zařízení včetně revize.

Kompresor musí splňovat následující požadavky:

- Zdroj stlačeného vzduchu bude bezmazný kompresor

- Kompresor stlačuje vzduch plynule, bez pulzačních výkyvů.

- Vzduch musí být vysušen a zbaven prachových částic dle požadavků dodávaného generátoru dusíku s uvedením příslušné třídy kvality.

- Třída kvality stlačeného vzduchu je určena normou ISO 8573-1:2010 a musí splňovat minimální požadavky:

Obsah částic: minimálně třída 1 dle ISO 8573-1:2010

Obsah vody: minimálně třída 4 dle ISO 8573-1:2010

Obsah oleje: minimálně třída 1 dle ISO 8573-1:2010

- Součástí dodávky bude i odvedení kondenzátu do odpadu.

- Systém musí být dimenzován na max. konečný přetlak 10bar

- Systém musí být odhlučněn s maximální hlučností 65 dB

- Maximální půdorysná velikost kompresoru musí být menší než 1500 x 1000 mm (š x h)

- Výkon kompresoru musí být naddimenzován požadavku generátoru dusíku minimálně o 60% (25% výkonnostní rezerva, 35% pro odběr stlačeného vzduchu do rozvodů tlakového vzduchu v laboratořích) dle vzdušného faktoru dodaného typu generátoru dusíku při 99,999% čistoty.

Např.: vzdušný faktor 8, max. průtok dusíku 97 l/min = 776 l, 776 * 1,6 = 1 241,6 l/min stlačeného vzduchu.

- Tlak na výstupu kompresoru je dimenzován s ohledem na délku a průřez vedení stlačeného vzduchu/dusíku.

- Příslušenství kompresoru (vyrovnávací tlaková nádoba nebo frekvenční měnič) dimenzované dle požadavků generátoru dusíku a kompresoru tak, aby byla zajištěna stálá dodávka dusíku a stlačeného vzduchu bez výkyvů a zároveň s ohledem na životnost kompresoru.

- Kapacita kompresoru a vyrovnávací nádoby vzduchu musí zároveň počítat s odběry tlakového vzduchu do rozvodů stlačeného vzduchu (mimo spotřebu tlakového vzduchu generátorem dusíku) s očekávaným maximálním stálým odběrem 270 l/min vzduchu, popř. vyšším.

- Zásobník dusíku dimenzovaný dle požadavků generátoru dusíku a kompresoru, tak, aby byla zajištěna stálá dodávka dusíku bez výkyvů a zároveň s ohledem na životnost kompresoru.

- Kompresor musí být vybaven možností kontroly výstupního tlaku vzduchu, provozních hodin a servisních intervalů.

- Součástí kompresoru je rozvodná skříň pro napájení kompresoru a řídící jednotky

- Kompresor musí být chlazený vzduchem.

- Součástí dodávky bude napojení vzdušníku na stávající rozvody tlakového vzduchu přivedené do prostoru nad vzdušníkem

- Součástí dodávky je kompletní odborné elektro připojení všech zařízení včetně revize.

Technické informace:

Veškeré součásti dodávky budou vhodně a dle ČSN umístěny v technické místnosti (orientační nákres a rozměry dle přílohy). Vzduchotechnika, chlazení, silnoproud a přívody technických plynů jsou plně dimenzovány na umístění požadovaného zařízení. Technická místnost se nachází v 4NP.

Technické parametry – Část 2 – chladící agregát pro chladící smyčku v laboratoři

- Oběhový chladič vhodný pro chlazení externího uzavřeného chlazení (chladící smyčka) vakuových přístrojů

- teplotní rozsah min. -20 až +40 °C

- Teplotní stabilita min. +/- 0,5 °C

- chlazení vzduchem

- kapacita chlazení při 20°C min. 2,5 kW nebo vyšší

- min. čerpací výkon oběhového čerpadla 40 l/min

- min. nastavitelný rozsah tlaku na výstupu oběhového čerpadla 0,5-3 bary

- min. objem chladiva 24 L

- snadné plnění shora s ochranným výklopným víkem

- nerezové provedení chladící nádrže

- ochrana vizuálním a zvukovým signálem při nízké hladině kapaliny, ochrana proti přetížení motoru čerpadla a chladicího agregátu

- použití s vodou, roztokem vody a glykolu nebo s termální lázní

- rozhraní RS232

- konstrukce bez bočních větracích otvorů (možnost umístění v těsné blízkosti ostatních zařízení), odnímatelná větrací mřížka pro snadnou údržbu

- vhodné zařízení pro nepřetržitý provoz

- Displej se zobrazením hodnot teploty s min. krokem nastavení teploty 0,1°C, voděodolná klávesnice

- mikroprocesorový PID regulátor pro přesné nastavení a regulaci teploty

- hlučnost max. 65 dB

- krytí IP21

Technické parametry – Část 3 - vakuová stanice jako centralizovaný zdroj vakua

- Chemicky odolné membránové čerpadlo s měničem frekvence a ventilem pro odlučovač

- Separátor na straně sání s baňkou

- Izolovaný intenzivní chladič s baňkou a s bezpečnostním ventilem

- Regulátor vakua se snímačem a odvzdušňovacím ventilem

- Jedno připojení ovládané regulátorem

- třístupňová struktura membránových čerpadel

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz min. 150 l/min

- Konečný tlak <2 mbar

- Napájecí napětí: 230 V, 50 / 60 Hz

- Sací otvor: DN 16

- Výpustní otvor: DN 8

- Hladina hluku (dB): <48

Orientační nákres možného umístění kompresoru a generátoru dusíku