Příloha č. 3

Kontrolní tabulka technické specifikace NMR spektrometru 400 MHz

| číslo | Množství | Popis parametru | ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Školení obsluhy: Součástí ceny plnění v místě dodání. V ceně přístroje bude krom dopravy a instalace také zahrnuto zaškolení obsluhy v rozsahu 3+2 dny v místě dodání. Základní školení minimálně 3 dny v průběhu instalace systému. Pokročilé školení 2 dny, se zaměřením na konkrétní požadavky pracoviště, v termínu nejpozději do šesti měsíců od ukončení Základního školení. |  |
| 2. |  | Dodavatel zařízení se zavazuje poskytovat aplikační podporu po celou dobu životnosti přístroje a garantuje dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí přístroje do užívání. |  |
| 3. |  | Supravodivý aktivně stíněný magnet 400MHz (9.39 T) s průchozím otvorem 54 mm – standard bore, magnet drift maximálně 4 Hz za hodinu (měřeno na jádře 1H). Magnet musí být vybaven měrkami kryokapalin a vhodným alarmem upozorňujícím na nízkou hladinu LN2 či LHe, jakož i sifonem (transfer line) na doplňování LHe (interval pro účelné doplňování LHe minimálně 300 dní). Magnet musí být vybaven efektivními tlumiči vibrací pomocí odpružených noh tlumící vibrace s frekvencí vyšší než 4 Hz tak, aby citlivost přístroje a výsledky měření vzorků odpovídaly výrobcem v technické dokumentaci deklarovaným parametrům. |  |
| 4. |  | Kryokapaliny (LHe a LN2), jakož i plynný N2 a He v množství potřebném pro kompletní zprovoznění přístroje musí být Dodavatelem dodány v dostatečném množství. Zahrnuty musí být i platby za poplatky, které mohou vzniknout z důvodu nutnosti ponechat nádoby na místě po dobu instalace – dle potřeb instalačního/ch technika/ů. |  |
| 5. | 1 ks | Helium transfer line pro plnění kryostatu LHe. |  |
| 6. | 1 ks | Přepravní Dewarova nádoba na kapalný dusík pro dodávky kapalného dusíku o minimálním vnitřním objemu 100 litrů. |  |
| 7. | 1 ks | Nástavec určený pro přetlačování kapalného dusíku LN2 ze 100 litrové přepravní Dewarovy nádoby do kryostatu stlačeným dusíkem (sada pro doplňování LN2). |  |
| 8. | 1 ks | Redukční ventil na 50 L tlakovou lahev se stlačeným dusíkem pro přetlačování LN2 z transportní Dewarovy nádoby do kryostatu magnetu. |  |
| 9. | 1 ks | Redukční ventil na 50 L tlakovou lahev se stlačeným heliem pro přetlačování LHe z transportní Dewarovy nádoby do kryostatu magnetu. |  |
| 10. | 1 sada | Konzole přístroje: Minimálně dva radiofrekvenční kanály (5 MHz - 1,2 GHz) s možností jejich budoucího rozšíření umožňující měření v rozsahu 1H-19F/15N-31P s dekaplinkem 1H nebo 19F pro vzorky v kapalné i pevné fázi. Pro vzorky v kapalné fázi požadujeme možnost provádět trojrezonanční experimenty typu 1H/19F/X a využití Z-gradientu. 2H lock systém, shim systém, přijímací systém umožňující měření spekter v rozsahu SW až do 10 MHz, automatický gradientní shimming a locking, PFG modul. VT modul umožňující regulaci teploty vzorku od minimálně -100°C do +150°C (vlastní teplotní rozsah pak závisí na použité sondě). |  |
| 11. | 1 sada | Systém kontinuální výroby suchého vzduchu určeného pro dopravu, výměnu a udržování kyvet s kapalnými vzorky a rotorů s pevnými vzorky ve vznosu, sestávající ze šnekového bezolejového kompresoru se vzdušníkem, filtru/ů, sušičky vzduchu a veškerého potřebného nízkotlakého potrubí (rozvod suchého vzduchu) včetně ventilů, nákladů na instalaci, revizi ap. Vibrace kompresoru musí být efektivně utlumeny tak, aby neměly negativní vliv na provoz NMR i ostatních citlivých přístrojů v budově. |  |
| 12. | 1 sada | NMR RT trojrezonanční sonda 1H/19F/X, 5 mm, PFG, VT, kde X v rozsahu 31P-15N pro měření vzorků v kapalné fázi. Požadována možnost regulace teploty, systém automatického ladění a přizpůsobení v rozsahu všech NMR aktivních jader v rozsahu sondy. |  |
| 13. | 1 sada | NMR RT dvojrezonanční sonda 1H/X, 5 mm, PFG, VT pro měření vzorků v kapalné fázi. Požadována možnost regulace teploty, systém automatického ladění a přizpůsobení v rozsahu všech NMR aktivních jader v rozsahu sondy. Vyšší citlivost sondy vítána. |  |
| 14. | 1 sada | CP MAS sonda typu HX, kde H = 1H a 19F, přeladitelná v rozsahu 1H-19F a kde X v rozsahu od 15N-31P, pracující s rotory o průměru 3,2 nebo 4,0 mm (standard bore) pro měření CP MAS experimentů vzorků v pevné fázi s nezbytným přístrojovým příslušenstvím (Mass control unit, Benchtop spinner ap.). Požadována možnost regulace teploty včetně systému automatického ladění a přizpůsobení. |  |
| 15. | 1 sada | Automatický měnič ssNMR rotorů o průměru 3,2 nebo 4,0 mm s kapacitou pro minimálně 5 ks rotorů včetně systému automatického ladění a přizpůsobení. |  |
| 16. | 10 sad | ssNMR rotor o průměru 3,2 nebo 4,0 mm, včetně nezbytného příslušenství pro plnění a kontrolu rotace rotoru se vzorkem. |  |
| 17. | 1 sada | 5 mm kyvety a ssNMR rotory o průměru 3,2 nebo 4,0 mm s kalibranty jader izotopů, jejichž citlivost stanovení je deklarována v datových listech požadovaných sond. |  |
| 18. | 1 sada | Automatický měnič pro minimálně 24 kyvet na kapalné vzorky o průměru kyvet 5 mm. Vkládání a vyjímání vzorků do/z měniče vzorků musí být možné z pozice dospělého člověka ve stoje. Automatický měnič kyvet se vzorky v kapalné fázi bude nainstalován natrvalo, proto jeho konstrukce nesmí bránit průchodu rotorů se vzorky v pevné fázi do průchozího otvoru 54 mm (standard bore) a nebo tento měnič musí umět vkládat krom kyvet také ssNMR rotory se vzorky v pevné fázi o průměru 3,2 nebo 4 mm. |  |
| 19. | 24 sad | Kyvety z křemenného skla o průměru 5 mm a rotory pro analýzy vzorků v kapalné fázi sloužící pro naplnění automatického měniče. |  |
| 20. | 2 ks | Stolní počítač Počítačová skříň: Miditower, min 2 x USB zepředu (z toho min 1x USB 3.0). Zdroj: Výkon min. 400 W, 120 mm ventilátor, aktivní PFC. Procesor: CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 11500 bodů dle www.cpubenchmark.net, celková průměrná hodnota bodů ze všech měření dle www.cpubenchmark.net. Základní deska: 4 paměťové sloty DDR4, PCI-E 3.0 x16, podpora RAID1. Operační paměť 16GB DDR4 (ve dvou 8GB modulech). Grafická karta: integrovaná nebo dedikovaná, výstup HDMI. Disky 1 a 2: 2ks SSD min. 480GB, možnost zapojení do RAID1. Disk 3: HDD 2TB. USB: Min. 8x USB (z toho min. 2x USB 3.0). Síťová konektivita: 2 x 1GB ETH. Operační systém: 64bitový profesionální operační systém, aktuální CZ verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. Licence umožňující downgrade na starší verze OS. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze. Záruka: 2 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Příslušenství: Klávesnice CZ a USB optická myš s kolečkem. Požadavky jsou stanoveny jako minimální, není-li uvedeno jinak. |  |
| 21. | 2 ks | LCD LED monitory (po jednom ke každému PC), úhlopříčka 27", rozlišení Full HD (1920x1080 px), rovná obrazovka. Odezva: max. 6 ms. Jas: min. 250 cd/m2. Grafický vstup: HDMI. Záruka min. 2 roky. Součástí dodávky: HDMI kabel pro propojení s PC. Požadavky jsou stanoveny jako minimální, není-li uvedeno jinak. |  |
| 22. | 1 ks | UPS systém - záložní napájecí zdroj. Výkon: min. 600 W. Technologie: Line-interaktivní. Osazený min. 2x akumulátory, nebo akumulátorem o min. kapacitě 170 Wh. Ochrana proti proudovým rázům. Záruka 2 roky. Požadavky jsou stanoveny jako minimální, není-li uvedeno jinak. |  |
| 23. | 1 ks | Barevná tiskárna laserová A4 s automatickým oboustranným tiskem. Rychlost tisku: min. 18 stan/min; Oboustranný tisk: ANO, automatický; Rozlišení tisku: 1200 dpi; Rozhraní: síťové RJ-45 (ETH LAN), USB; Vstupní zásobník: min. 150 listů; LCD displej: ANO; Toner: možnost černých tonerů s kapacitou alespoň 2500 stran; Tonery: oddělené tonery pro černou a také pro barevné náplně; Součástí dodávky: tonery pro všechny barvy, černý toner s kapacitou min. 2500 stran musí být součástí dodávky. Záruka min 2 roky. Požadavky jsou stanoveny jako minimální, není-li uvedeno jinak. |  |
| 24. | 1 sada | Softwarový balík v licenci pro ovládání všech funkcí instalovaného systému NMR spektrometru, včetně získávání a zpracování dat. |  |
| 25. | 1 sada | Softwarový balík v licenci bez limitů určený pro off-line zpracování a vyhodnocování naměřených dat uživateli. |  |