Příloha č. 1 k VZ – Robotické systémy pro ergoterapii horní končetiny

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,

- minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows (resp. přenositelnost dat do MS Office),

- nejnovější verze software,

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

- Funkční trénink horních končetin pro klienty po cévní mozkové příhodě, poranění mozku nebo pro pacienty s jiným neurologickým onemocněním, rehabilitace po ortopedických operacích, sportovní medicína, svalová atrofie, rehabilitace po TEP. Cílem přístroje – podpora funkční terapie u klientů s pohybovou dysfunkcí horních končetin.

Všeobecné specifikace:

- přístroj pro procvičování horní končetiny,

- přístroj, který kombinuje odlehčení paže a předloktí s augmentovanou zpětnou vazbou,

- exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti paže a předloktí,

- mechanické klouby exoskeletu odpovídající anatomicky kloubům horní končetiny – rameno, loket a zápěstí,

- exoskelet musí umožňovat i pronaci / supinaci a extenzi / flexi zápěstí,

- nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny,

- nastavení osy otáčení kloubu exoskeletu do osy kloubu končetiny,

- omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí,

- exoskelet na mobilním podstavci pro použití i pro klienty na vozíku,

- možnost použití s běžnými typy vozíků pro imobilní klienty,

- elektrické nastavení výšky exoskeletu dle klienta,

- nastavení míry kompenzace hmotnosti horní končetiny odděleně pro paži a pro předloktí,

- snímače pohybu ve všech kloubech exoskeletu pro jednotlivé pohyby – min. 7 úhlových senzorů,

- fyziologické pohyby: rameno – abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace, loket – flexe, pronace předloktí, flexe zápěstí, úchop ruky,

- odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu pro měření míry stisku,

- snadná přestavba na pravou a levou stranu bez použití nářadí,

- volitelný odnímatelný modul usnadňující extenzi prstů ruky s regulací míry dopomoci, při otevření ruky a senzorem pro snímání míry flexe/extenze prstů,

- nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu klienta,

- motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí,

- ovládání pohybových cvičení prostřednictvím senzorů v exoskeletu,

- zpětná vazba s min. 20 různými funkčními cvičeními,

- nastavení obtížnosti cvičení,

- nástroje pro hodnocení terapie a pro kvantifikaci schopnosti koordinace klienta,

- zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.

Software

- databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů min. pro 500 klientů,

- ukládání jednotlivých cvičení a export dat,

- automatické zálohování dat.

Hardware

Sestava PC (minimální požadavky):

- procesor: 8 jader, min. 16000 bodu v testu cpubenchmark.net,

- operační paměť: 16 GB DDR4,

- vnitřní úložiště: SSD 512 GB,

- dedikovaná grafická karta s vlastní pamětí 6 GB,

- optická DVD mechanika,

- konektivita: GLAN RJ45,

- vstupní a výstupní porty: Displayport, HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C,

- velikost displaye: 24 palců,

- 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows.

- Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti horní končetiny a ruky. Pomůcka pro umožnění otevírání a zavírání dlaně, úchop a stisk prsty. V průběhu terapie pomáhá klientovi získat zpět funkčnost ruky a zápěstí, s cílem začlenit její používání zpět do běžného života.

Všeobecné specifikace:

- lehká plastová ortéza pro levou i pravou horní končetinu zabezpečující funkční elektrickou stimulaci nervů inervujících svalové skupiny zodpovědné za flexi a extenzi prstů ruky, stabilitu zápěstí o min. 2 velikostech,

- min. 5 elektrod zajišťujících stimulaci nervů,

- elektrody šetrné k pokožce pacienta (např. bavlněné),

- řídící jednotka umožňující bezdrátové nastavené systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů aj.),

- zařízení využitelné jak pro terapii i pro každodenní použití jako kompenzační pomůcka (manuální i automatický režim),

- úprava parametrů stimulace v reálním čase,

- délka pulzů 100-650 µs,

- amplituda pulzů 0-80 mA, symetrické, bifázické,

- součástí setu i sada vyměnitelných elektrod šetrných k pokožce pacienta a vložek se specifickým umístěním kotvení elektrod pro zacílení nervových vláken.

Software

- bezdrátové nastavení systému přes technologii Wi-Fi, zabezpečující stabilitu spojení a nemožnost jeho rušení vnějšími signály,

- bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběr programu,

- signalizace nabití,

- ukládání klientských dat a dat o terapii,

- přednastavené programy – funkce neuroprotéza (otevírání prstů ruky, úchop a jeho uvolnění, klíčový úchop).

Hardware

- bezdrátový ovladač pro klienta

Tablet (minimální požadavky)

- velikost displaye: min. 8 palců,

- rozlišení displaye: min. 1280x800 bodů,

- technologie displaye: IPS, kapacitní, kryty odolným sklem,

- procesor: 64bitová architektura,

- operační paměť: min. 4 GB DDR3,

- vnitřní úložiště: min 64 GB,

- integrovaná přední a zadní kamera,

- konektivita: GPS, BT 4.0, WIFI 802.11abgn, LTE,

- vstupní a výstupní porty: min., 1xUSB 2.0 plná velikost, 1x microUSB, čtečka karet SD, HDMI,

- 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows.

- Přístroj nabízející interaktivní zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů.

Všeobecné specifikace:

- přístroj pro trénink horní končetiny a ruky, včetně práce s reálnými předměty,

- hlavní indikace je cévní mozková příhoda, poranění mozku a jiná neurologická onemocnění s kognitivním deficitem,

- přístroj obsahující interaktivní zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů,

- vysoká variabilita s možností virtuálního herního prostředí,

- součástí přístroje – dotyková plocha reagující na přímý kontakt horní končetiny,

- možnost využívat v terapii reálných objektů, které jsou součástí každodenních aktivit a tím tak zlepšovat jak jednotlivé typy úchopů, tak i komplexní zapojení horní končetiny ovlivňující posturální systém v těchto cílených úkolech,

- terapie ovlivňující hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, funkční vazbu hlava (oko) ruka, ale i poruchy kognitivních funkcí, koncentrace, či selektivní pozornosti,

- pohyb na obrazovce ve všech směrech 2D, včetně rotačních pohybů objektů s využitím tahu a tlaku, čímž je možné zlepšovat opěrnou funkci horních končetin a jejich adekvátní zatížení (aplikace tlaku a tahu o nosnosti min. 60 kg),

- vizuální zpětná vazba doprovázená audio signály,

- možnost zařízení polohovat výškově i ve smyslu náklonu interaktivní plochy,

- možnost provádět terapii v sedě, stoji, kleku apod.,

- podstava s kolečky pro přesun zařízení,

- možnost unilaterální a bilaterální terapie,

- součástí přístroje - stolička.

Software

- možnost vytvoření databáze klientů,

- specifické terapeutické programy.

Hardware

- interaktivní dotyková plocha min. 42“,

- monitor ve výšce až 160 cm při sklonu v rozsahu min. 0-90°.