Příloha č. 3 ZD

Zařízení bude mít následující orientační charakteristické vlastnosti:

Součástí dodávky „Centrální laboratoře elektronové mikroskopie“ bude transmisní elektronový mikroskop (TEM) s rozsahem urychlovacího napětí min. 20kV – 120kV a skenovací elektronový mikroskop s autoemisním Schottkyho zdrojem elektronů s rozsahem urychlovacího napětí min. 0,5 - 30kV. Dodané mikroskopy budou umožňovat skládání obrazu (korelaci) těchto technik na živém náhledu i předem zaznamenaném obraze.

Základní specifikace a technické parametry:

Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

-	Transmisní elektronový mikroskop s rozsahem urychlovacího napětí min.  20kV – 120kV s krokem minimálně 0,1 kV.

-	Minimální čárové rozlišení 0,20 nm při urychlovacím napětí 120kV

-	Mikroskop musí umožňovat pozorování v režimu vysokého kontrastu (HC) anebo vysokého rozlišení (HR) pomocí pouhé změny režimu v ovládacím software, bez nutnosti jakýchkoliv mechanických zásahů obsluhy na přístroji. Hardwarově pak elektronoptický systém mikroskopu musí obsahovat objektivovou čočku umožňující změnu ohniskové vzdálenosti dle zvoleného režimu.

-	Mikroskop musí umožňovat automatické odklonění zdroje elektronů (pneumatické nebo elektronické) pro jeho údržbu a výměnu.

-	Mikroskop musí umožňovat použití wolframového nebo LaB6 zdroje elektronů s jeho uživatelskou výměnou.

-	Rozsah přímého zvětšení alespoň 60x – 700 000x.

-	Mikroskop musí obsahovat ventil pro oddělení elektronového děla od tubusu mikroskopu pro zachování vakua v komoře při manipulaci se zdrojem.

-	Mikroskop musí obsahovat clonu elektronového svazku (tzv. „Beam Blanker“), která zabrání průchodu elektronů bez nutnosti vypnutí jejich zdroje.

-	Mikroskop musí obsahovat tzv. Beam Stopper pro vytváření elektronové difrakce.

-	Mikroskop musí mít vestavěnou samostatnou přehledovou CMOS kameru navíc k hlavní kameře, plně integrovanou hardwarově a softwarově do TEM. Přehledová kamera musí být schopna zobrazit vzorek ve všech pracovních režimech TEM, při všech hodnotách zvětšení a všech hodnotách urychlovacího napětí.  Software ovládající tuto kameru musí zajistit tyto plně automatické funkce: navigaci na obraze, centrování svazku primárních elektronů, automatické zaostření, korekci astigmatismu a nastavení osvětlovacích a zobrazovacích čoček, a to již při zapínání mikroskopu z úplného vypnutí.  Software dále musí umožnit nastavení hodnoty obrazového zisku a expoziční doby přehledové kamery a záznam a uložení obrazu vzorku bez nutnosti použít hlavní kameru TEM.

-	Mikroskop musí umožnovat seřízení elektronové optiky za denního osvětlení.

-	Hlavní kamera se spodní montáží musí mít rozlišení minimálně 40 Mpix.

-	Hlavní kamera musí být typu CMOS.

-	Minimální počet kamer jsou 2ks: hlavní a přehledová kamera (nelze slučovat)

-	Hlavní kamera musí umožňovat skládání obrazu, minimálně v matici 4 x 4.

-	Mikroskop musí umožňovat práci v režimu šetrného osvitu vzorku (tzv. „Low Dose“).

-	Mikroskop musí mít přesný eucentrický goniometrický stolek se stranovým vkládáním vzorku, umožňující minimálně motorický posuv v ose X, Y, Z a motorický náklon.

-	Součástí dodávky musí být držák jednoho vzorku umožňující náklon minimálně +30° a -30°.

-	Mikroskop musí umožňovat automatickou korekci driftu.

-	Mikroskop musí umožňovat automatické nastavení roviny ostrosti vzorku.

-	Mikroskop musí umožňovat automatizované ozáření citlivých vzorků před vlastním pozorováním.

-	Vakuum v komoře musí být vytvářeno pomocí turbomolekulární vývěvy s čerpací rychlostí minimálně 300l/min.

-	Měrka tlaku musí pracovat v celém rozsahu počínaje atmosférickým tlakem.

-	Součástí dodávky musí být PC pracovní stanice kompatibilní s operačním systémem využívaným na UJEP (pozn. na UJEP je využíván systém Windows 10).

-	Veškeré funkce mikroskopu a kamer (přehledové i hlavní) musí být plně integrovány v jednom ovládacím software mikroskopu na jedné hlavní PC pracovní stanici, kromě korelačního software mezi TEM a SEM, který může pracovat na samostatném PC, připojeném k mikroskopu. V případě, že korelační software je naistalován na hlavní PC pracovní stanici, nesmí  prokazatelně ovlivnit funkčnost a výkon PC způsobem, který by se negativně projevil na ovládání mikroskopu.

-	Software musí umožňovat uložení minimálně 100 poloh pro navigaci na vzorku.

-	Mikroskop musí umožňovat použití softwaru SerialEM.

-	Software musí umožňovat automatické značení prohlédnutých pozic na obrázku náhledu vzorku.

-	Na primárním okně softwaru musí být neustále zobrazována aktuální hodnota vakua a dávka elektronů na vzorek.

-	Software musí umožňovat vyvolání původních podmínek z již uloženého obrázku a automatickou navigaci na danou pozici.

-	Software musí umožňovat zobrazování živé FFT.

-	Software musí umožňovat základní měření na živém i předem zaznamenaném obraze, a to jak na přehledové, tak i na hlavní kameře.

-	Software musí umožňovat minimálně dvě úrovně ovládání: jako administrátor, anebo běžný uživatel s omezenými funkcemi nastavení mikroskopu.

-	Součástí dodávky musí být software pro korelační elektronovou a světelnou mikroskopii umožňující skládání obrazu těchto technik na živém náhledu i předem zaznamenaném obraze. Tento software musí zajistit nastavování živého TEM obrazu pomocí korelovaného obrazu ze SEM nebo světelného mikroskopu.

-	Součástí dodávky musí být oddělený ovládací panel mikroskopu.

-	Součástí dodávky musí být monitor s uhlopříčkou minimálně 24“.

-	Součástí dodávky musí být recirkulační chladící systém (voda).

-	Součástí dodávky musí být kompresor vzduchu.

-	Součástí dodávky musí být suchá primární vývěva.

-	Součástí dodávky musí být VN transformátor (když je nutný k provozu mikroskopu).

Skenovací elektronový mikroskop s autoemisním Schottkyho zdrojem elektronů

-	Skenovací elektronový mikroskop s rozsahem urychlovacího napětí min.  0,5 - 30kV a autoemisním Schottkyho zdrojem elektronů

-	Mikroskop musí umožňovat práci v režimu vysokého a nízkého vakua.

-	Vakuum v komoře musí být vytvářeno pomocí turbomolekulární vývěvy a suché primární vývěvy.

-	Režim nízkého vakua musí být v rozsahu alespoň 10-250 Pa.

-	Mikroskop musí umožňovat práci v celém rozsahu tlaků za pomocí vzduchu z místnosti s mikroskopem, bez nutnosti použití tlakových nádob se speciálními plyny.

-	Přepínání mezi režimy vysokého a nízkého vakua musí být automaticky pomocí softwaru bez nutnosti vkládání mechanických součástí (apertur) v mikroskopu.

-	Aktivováním režimu nízkého vakua nesmí dojít ke změně nebo posunu zorného pole.

-	Aktivováním režimu nízkého vakua nesmí nastat limitace nejmenšího zvětšení a rozsahu proudu svazku elektronů.

-	Mikroskop musí pracovat bez nutnosti chlazení vodou.

-	Mikroskop musí umožňovat pracovat s magnetickými nebo elektrostaticky nabitými vzorky.

-	Proud svazku elektronů musí být v rozsahu alespoň 3pA - 200nA, kontinuálně nastavitelný v módu vysokého i nízkého vakua.

-	Rozlišení v režimu vysokého vakua pro sekundární elektrony (SE) musí být minimálně: 3nm při 1kV a 1,2nm při 30kV urychlovacího napětí.

-	Rozlišení v režimu nízkého vakua pro zpětně odražené elektrony (BSE) musí být minimálně: 2,5nm při 30kV urychlovacího napětím a pracovním tlaku 10 Pa.

-	Objektivové clony musí být vyhřívané pro minimalizaci kontaminace.

-	Součástí mikroskopu musí být Everhardt-Thornley SE detektor

-	Součástí mikroskopu musí být multisegmentový BSE detektor a možností snímání minimálně od 800V urychlovacího napětí.

-	BSE detektor musí mít minimálně 2 koncentrické a minimálně 4 azimutální segmenty pro snímání low-angle a high angle BSE a získání topografické informace s možností libovolného přepínání segmentů.

-	Součástí mikroskopu musí být SE detektor pro nízké vakuum s rozsahem pracovních tlaků od 10 do min. 250 Pa.

-	SE detektor pro nízké vakuum musí umožňovat zobrazování katodoluminiscence v režimu vysokého vakua.

-	Konstrukce mikroskopu musí automaticky zabraňovat kolizi pohyblivých částí a vzorků v pracovní komoře pro všechny funkce mikroskopu.

-	Maximální velikost vzorku musí být minimálně 200 mm v průměru a minimálně 80 mm na výšku.

-	Rozsah pohybu stolku musí být minimálně: X: 0 až 100 mm; Y: 0 až 50 mm; Z: 3 až 65 mm; T: -15° až +90; R: 360°.

-	Konstrukce mikroskopu musí umožňovat připojení nanolitografického systému.

-	Součástí dodávky musí být monitor s uhlopříčkou minimálně 24“.

-	Součástí dodávky musí být PC pracovní stanice kompatibilní s operačním systémem využívaným na UJEP (pozn. na UJEP je využíván systém Windows 10).

-	Software mikroskopu musí umožňovat simultánní zobrazování min. 4 signálů z detektorů s možností směšování alespoň třech signálů v jeden živý obraz.

-	Součástí dodávky musí být oddělený ovládací panel mikroskopu.

-	Součástí dodávky musí být navigační kamera pro snímání vzorků.

-	Software musí umožňovat korelaci obrazu z navigačního snímku a elektronového obrazu.

-	Snímky získané v mikroskopu musí umožňovat korelaci s pozdějším snímáním v TEM.

-	Součástí mikroskopu musí být EDS detektor s minimální plochou detektoru 70 mm2.

-	Čip detektoru EDS musí být technologie SDD bez nutnosti chlazení dusíkem.

-	Rozlišení detektoru EDS musí být ≤ 127 eV Mn Kα. dle ISO 15632:2012

-	Rozsah detekce EDS detektoru musí být minimálně v rozsahu od Al L (73eV) po Am.

-	Software EDS detektoru musí umožňovat alespoň kvalitativní bodovou analýzu, multibodovou analýzu, liniovou analýzu, mapování prvků, CPS mapování, kvantitativní bezstandardovou analýzu a možnost jednoduché tvorby protokolů.