Příloha č. 4 – Technická specifikace

Předmětem VZ je dovybavení Laboratoře tkáňových kultur o dva samostatné přístroje: myčky laboratorního skla a autoklávu. VZ je rozdělena na dvě dílčí části, které budou soutěženy samostatně (uchazeč může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky). Každá část má stanovenou maximální možnou cenu bez DPH.

Část 1:	Laboratorní myčka (max. cena 408 694,- Kč bez DPH)

Technické specifikace laboratorní myčky:

- jednodveřový mycí automat s ohřevem elektro, max. příkon 9,5 kW

- vnější opláštění nerez

- dopředu výklopné celonerezové dveře

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, samostatný oplach demivodou, atd.)

- bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy

- zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- automatické dovírání a uzamykání dveří

- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %)

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 36 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet až do výšky 450 mm nebo až 196 vialek nebo odstředivých trubiček

- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min

- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 10 zákl. programů)

- možnost dokumentování procesů pomocí software (s modulem Ethernet) nebo USB řešení/tiskárna (s modulem RS232)

- min. 1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii

- min. 1 externí dávkovač pro tekutou mycí chemii

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- vestavěný změkčovač vody

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

Mycí koše:

- 1x horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení min. 160mm, vestavěné ostřikovací rameno

- 2x polokoš pro širokohrdlé labor. sklo s víkem

- 1x nástavec pro 38 Petriho misek o průměru 100 mm, použitelný ve spodním i horním koši

- 1x spodní koš pro moduly, spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají

- 2x modul pro uložení 8ks laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (250–1 000 ml), min. 4x injektorová tryska min. Ø6x130mm, min. 4x injektorová tryska min. Ø6x210mm

- 2x přídržná mřížka 2x4

- 1x modul pro uložení 18ks laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (50–250ml), min. 9x injektorová tryska min. Ø4x90mm, min. 9x injektorová tryska min. Ø4x185mm

- 1x přídržná mřížka 3x6

- 1x modul pro uložení 32ks laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců (25–100ml), min. 16x injektorová tryska min. Ø2,5x80mm, min. 16x injektorová tryska min.  Ø2,5x125mm

- 1x přídržná mřížka 4×8

Další požadavky:

- Součástí dodávky musí být doprava, instalace a napojení na přívody vody a odpadu v místě instalace.

Část 2:	autokláv (max. cena 280 992,- Kč bez DPH)

Technické specifikace autoklávu:

- Vertikální laboratorní parní sterilizátor s horním plněním komory

- Vhodný pro sterilizace tekutin, pipet a skla, sterilizace nástrojů (balených nebo nebalených), sterilizace nebezpečných biologických látek a odpadu

- Objem komory min. 85 L

- Vnitřní rozměry komory min.  380x690 mm (průměr/hloubka)

- Kapacita EM baněk min. 3 x 19 (objem 250 mL), 3x12 (objem 500 mL), 2x8 (objem 1L), 2x4 (objem 2L)

- Provedení v napájení 230 V

- komora z nerez oceli 316L nebo 316Ti

- kombinovaná elektronická a mechanická kontrola tlaku

- bezpečnostní ventily bránící přetlakování komory

- kontrolní systém hladiny vody zajišťující bezpečný provoz topných těles

- mechanické a digitální bezpečnostní prvky ovládání dveří

- filtrace vystupujícího vzduchu pro sterilizaci biohazard materiálu

- Mikroprocesorové řízení a ovládací panel

- Regulace tlaku podle algoritmu PID (proporcionálně integrační diference)

- Rozsah sterilizační teploty min. od 105 °C do 135 °C

- Pracovní tlak 0 – 325 kPa

- Min. dva senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040

- Upozornění na potřebu výměny filtru na základě počtu cyklů

- Uchování min. 100 cyklů v paměti

- Přístup pomocí identifikačních kódů a hesel pro nastavení různých úrovní přístupu

- Akustická signalizace ukončení procesu

Programy sterilizačních cyklů:

- Min. 8 pevných programových cyklů

- min. 10 uživatelsky nastavitelných programů

- Aktivace/deaktivace sterilizačních programů podle potřeb uživatele

Další požadavky:

- Součástí dodávky musí být doprava, instalace a napojení na přívody vody a odpadu, pasport a výchozí revize tlakové nádoby

- Součástí dodávky musí být nerezový koš pro umístění EM baněk o objemu 250 mL, 500 mL a 2L.