Příloha č. 3 – Technická specifikace

Dodávka Testovací stanice svazků palivových článků s otevřenou katodou včetně svazku palivových článků – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku Testovací stanice svazků palivových článků. Dodávka musí obsahovat kompletní zařízení včetně ovládacího software, proplachu dusíkem a vodíkový senzor. Dále součástí dodávky musí být PEMFC palivový článek o výkonu min 90W s náhradní MEA membránou. Dodávka zařízení včetně dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy bez nutnosti dokupování dalšího vybavení.

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

| - Bezpečnostní funkce | • Zdvojené vodíkové čidlo (pro místnost a pro vnitřek stanice), bezpečnostní uzavření přívodu vodíku v případě alarmu, optická a akustická signalizace • Řízená inertizace rozvodů plynu a palivového článku pomocí dusíku • Logování alarmů, ochrana palivového článku před poškozením pomocí automatického odpojení od zátěže |
| --- | --- |
| - Řídicí funkce: | • Chod stanice je řízený pomocí průmyslového PLC • Softwarové řízení ventilátorů pro chlazení svazku s otevřenou katodou • Automaticky řízené odpouštění vodíku • Připojení 2 uživatelských termočlánků typu K, zaznamenávání libovolných teplot Manuální součásti: • Manuální nastavení vstupního tlaku vodíku • Manuální odpouštění zachycené vody z anodové strany |
| - Elektronická zátěž: | • Max. výkon: 2100 W • Max. napětí: 60V • Max. proud: 120A • Módy řízení: Konstantní napětí (CV) Konstantní proud (CC) • Ochrana proti nízkému napětí a vysokému proudu |
| - Funkce pro měření a testování: | • Manuální nastavování parametrů nebo řízení pomocí automatických sekvencí umožňující bezobslužné a dlouhodobé testování • Vizualizace měřených hodnot v reálném čase pomocí dodaného software (instalace na PC zákazníka) • Ukládání měřených hodnot v databázi (databáze na PC zákazníka) • Rozhraní pro vytváření automatických sekvencí |
| - CE prohlášení o shodě v souladu s: | • Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU (Low voltage directive 2014/35/EU) • Směrnice EMC 2014/30/EU (EMC directive 2014/30/EU) • Směrnice o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX directive 2014/34/EC) |
| - Tlaková lahev pro ukládání vodíku 2 ks | • Tlakové lahve s redukčním ventilem • Jedna lahev s objem min 6 l • Jedna lahev s objemem 2l ±0.2l • Tlak min 20 MPa |
| - Maximální rozměry zařízení (š x h x v) | 750 x 850 x 650 mm. |
| - Maximální hmotnost zařízení | 150 kg |
| - Požadavky na připojení | Min 16 A jistič 240V, 50 Hz |