Trhací stroj s průtahoměrem

Charakteristika zkušebního stroje:

- Pohon realizován elektromechanický (AC servomotorem).

- Pohon šroubovic zkušebního stroje realizován přímo (bez použití dalších prvků – řemenů, řetězů, atd.)

- Rám zkušebního stroje vybaven dvěma kuličkovými šrouby čtyřmi tvrzenými vodícími sloupy pro pohyb příčníku

- Tažná síla min. 200 kN

- Celková tuhost zařízení (včetně siloměru a připojovacích adaptérů) min. 260 kN/mm

- Siloměr odpovídající maximální tažné síle zařízení

- Možnost testování kovových materiálů, keramiky, plastů, kompozitů

- Šířka zkušebního prostoru zařízení min. 610 mm

- Výška zkušebního prostoru mezi spodním (statickým) a pohyblivým příčníkem min.1385mm

- Maximální hmotnost zařízení (bez příslušenství) 1200 kg

- Rychlost posuvu příčníku v rozsahu min. 0,00010 - 550 m/min.

- Citlivost měření posuvu příčníku max. 0,0015µm

- Možnost cyklického zatěžování vzorku

- Měření velikosti zatížení v třídě přesnosti 1 (dle ČSN EN ISO 7500-1) v rozsahu

min. 500N – 240 kN.

- Možnost realizace zkoušky při parametrech dle  ČSN EN ISO 6892.

- Ruční ovládací panel pro základní nastavení zařízení.

- LCD displej ručního ovládání se zobrazením působící síly a polohy.

- Příkon zařízení (3P/PE/400V/50Hz) maximálně 4kW

- Propojení el. kontroléru stroje s PC prostřednictvím USB 2.0 a Ethernet (LAN)

- Zařízení vybaveno adaptérem R60/30 pro připojení zkušebních nástrojů.

- Možnost budoucího osazení zařízení vysokoteplotní pecí.

Charakteristika upínacích čelistí:

- Samosvorné čelisti odpovídající maximální síle zařízení.

- Tloušťka zkušebních vzorků v minimálním rozsahu 0 – 35 mm.

- Průměr zkušebních vzorků v minimálním rozsahu 5 – 35 mm.

- Šířka zkušebních vzorků min. 60 mm.

- Kolejnicí násuvný systém přímého upínání dalšího příslušenství na čelisti bez nutnosti jejich demontáže.

- Modulární vložky čelistí (s vyměnitelnou pracovní částí vložky) pro ploché vzorky o tloušťce min. 0-15 mm.

- Modulární vložky čelistí (s vyměnitelnou pracovní částí vložky) pro kruhové vzorky o průměru min. 5 – 15 mm.

- Hmotnost jedné čelisti maximálně 50 kg.

- Výška jedné čelisti maximálně 225 mm.

Charakteristika průtahoměru:

- Kontaktní průtahoměr typu „Clip-on“.

- Pracovní rozsah měření minimálně 2 mm.

- Nastavení počáteční měřené délky minimálně ve třech krocích v rozmezí 
min. 25 – 50 mm.

- Třída přesnosti 1 dle EN ISO 9513.

- Součástí dodávky dva kruhové břity.

- Síla přítlaku na vzorek v rozsahu min. 8 N, max. 70 N

- Tloušťka zkušebních vzorků v minimálním rozsahu 0 – 28 mm.

- Průměr zkušebních vzorků v minimálním rozsahu 0 – 28 mm.

Charakteristika obslužného softwaru:

- Software kompletně v českém jazyce.

- Možnost přepínání jazyků v softwaru (mezi češtinou, angličtinou, němčinou).

- Software kompatibilní s WIn 10.

- SQL databázový koncept softwaru.

- Podpora Firebird serveru.

- Archivace naměřených dat a průběhu zkoušek v softwaru.

- Možnost tvorby, modifikace a vyhodnocování přídavných kanálů, parametrů a výsledků zkoušek uživatelem včetně možnosti využití pokročilých matematických vzorců (integrální, logaritmické).

- Možnost připojení videokamery a synchronizovaného nahrávání průběhu zkoušky.

- Možnost správy jednotlivých uživatelů pro přihlašování a následnou práci v softwaru minimálně ve dvou úrovních (administrátor/uživatel).

- Možnost softwarového nastavení limitu síly a posuvu příčníku.

- Export reálných dat ke zkouškám ve formátu minimálně ascii a csv.

- Možnost rekalkulace výsledků zkoušek.

- Možnost zobrazení min. čtyř grafů (průběhů zkoušky) v reálném čase.

- Grafické zobrazení průběhu zkoušky v reálném čase v souřadnicích 
napětí/ prodloužení v %.

- Grafické zobrazení průběhu zkoušky v reálném čase v souřadnicích 
síla/ deformace v mm.

- Možnost tvorby protokolu k provedeným zkouškám.

- Možnost přizpůsobení vzhledu protokolu uživatelem.

- Možnost exportu protokolu do pdf.

- Možnost přímého tisku protokolu ke zkoušce.

- Vyhodnocení charakteristik minimálně: Rm, Fmax, E, ReH, ReL, Rp0,2

- Řízení průběhu zkoušek v souladu s ČSN EN ISO 6892-1.

Charakteristika PC k zařízení:

- PC s příslušenstvím součástí dodávky, 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows.

- Monitor s minimální uhlopříčkou 22“.

Doprava, instalace, zaškolení :

- Doprava a instalace součástí ceny, zařízení instalováno do laboratoře 1.12 v budově CEMMTECH v kampusu UJEP.

- Zaškolení v českém jazyce pro 3 osoby součástí ceny.