Příloha č. 3

Specifikace 3D CNC měřicího stroje (nutné splnění všech požadavků)

Požadavky hardware:

- dílenské provedení 3D CNC stroje s vysokou odolností vůči pracovnímu prostředí

- posuv přes lineární vedení na každé ose

- měřicí rozsah stroje X-Y-Z  min. 570 x 500 x 500 mm

- zaručená přesnost min. (3,8+0,8L/100) µm při provozní teplotě v rozsahu 10°- 40°C

- stroj musí být vybaven absolutními odměřovacími pravítky, bez nutnosti najetí nulového bodu stroje

- snímací systém, automatická otočná hlava – musí být součástí dodávky 3D stroje

- snímací skenovací sonda pro kontinuální skenování – musí být součástí dodávky 3D stroje

- snímací modul vč. min. 4 talířků a základní sady doteků - musí být součástí dodávky 3D stroje

- výměnný systém pro automatickou výměnu doteků (min. 6 pozic) – musí být součástí dodávky 3D stroje

- integrovaná teplotní kompenzace

Požadavky software:

- ovládací software a návody k obsluze v ČJ

- software pro práci s CAD modelem (vč. formátů SAT, STEP) - musí být součástí dodávky 3D stroje

- software funkce pro online sledování stroje, včetně historie využití stroje – musí být součástí 3D stroje

- software pro statistické vyhodnocení (SPC) – sběr a analýza naměřených dat, licence pro 3D měřicí stroj

- software pro statistické vyhodnocení (SPC) – sběr a analýza naměřených dat, min. 20 licencí pro výuku

- software pro generování CAD modelů upínacích přípravků - musí být součástí dodávky 3D stroje