Příloha č. 3

Přístroj pro zkoušky taveniny – technická specifika

Celkové požadavky na zařízení

- Mobilnost zařízení zajištěna umístěním na rámu s kolečky s možností aretace (brzdy).

- Maximální hmotnost zařízení 140 kg.

- Pracovní napětí zařízení 230V/50-60Hz.

- Možnost měření Dichte indexu a realizace Dross-Testu

- Zařízení vybaveno: přístrojem pro podtlakovou zkoušku hustoty taveniny, elektronickou váhou, přístrojem pro termickou analýzu taveniny, software pro ukládání a analýzu dat.

- Součástí dodávky návody a manuály k zařízení v českém jazyce.

Přístroj pro podtlakovou zkoušku hustoty taveniny

- Předehřev zkušebního kelímku

- Zkušební vzorek s max. hmotností 100 g (Al slitiny)

- Plné elektronické řízení

- Vybavení elektronickým časovým spínačem

- Ukazatel netěsnosti

- Hodnota podtlak min. 90 mbar

Elektronická váha

- Schopnost měření indexu hustoty metodou dvojího vážení.

- Zobrazení finální hodnoty v 1/100 g.cm-3.

- Zobrazení indexu hustoty v %.

- Prachotěsnost zařízení.

- Maximální hmotnost vzorku min. 2500 gramů.

- Možnost připojení s PC přes USB či RS 232

Přístroj pro termickou analýzu taveniny

- Hardware umožňující termickou analýzu taveniny.

- Vybavení vlastním procesorem, operační a vnitřní SD pamětí.

- Přístroj vybaven vlastním digitálním displejem.

- Možnost propojení s PC přes síťové rozhraní nebo USB.

Příslušenství

- Stativ pro uchycení kelímku s taveninou a zavedení termočlánku.

- Ocelové kelímky na vzorky (min. 5ks).

- Kleště pro uchopení kelímků.

- Naběračka pro odebrání taveniny.

- Ochranné trubičky pro termočlánek.

Software

- SW pro vyhodnocení a zpracování dat v PC.

- Analýza a vyhodnocení dat pomocí filtrů pro výsledky indexu hustoty a termické analýzy

- Možnost analýzy jednotlivých křivek tuhnutí: zobrazení rychlosti ochlazování, grafické interference dvou křivek měření pro srovnání

- Vytváření přehledů pro tisk, export výsledků do formátu kompatibilním s MS Excel