Příloha č. 3

Dodávka Aerodynamického tunelu – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku Aerodynamického tunelu. Dodávka musí obsahovat kompletní plně funkční aerodynamický tunel s modulárním měřícím prostorem včetně ovládacího software a řídícího PC. Dodávka zařízení včetně dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy bez nutnosti dokupování dalšího vybavení. Součástí dodávky bude i prokázání splnění požadavku na kvalitu proudění změřením charakteristik proudu vzduchu uvnitř měřicího prostoru HWA anemometrem na dodaném tunelu a za přítomnosti zadavatele. Měření bude provedeno pro rychlost proudění 50 m/s a 10 m/s, měřen bude rychlostní profil proudění a intenzita turbulence ve dvou na sebe kolmých rovinách v ose měřicího prostoru (horizontální/vertikální).  Měření bude provedeno na začátku a na konci měřicího prostoru jak v konfiguraci s uzavřeným měřicím prostorem tak i v konfiguraci s otevřeným měřicím prostorem. Z měření bude na místě vyhotovena zpráva prokazující splnění parametrů. Nabídky potenciálních dodavatelů musí obsahovat detailní popis s rozměry, schémata nebo fotografickou dokumentaci, která dokládá splnění požadovaných parametrů a dodavatel musí splňovat systém kvality ISO9001. Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

| - Konstrukční řešení | • Cirkulační aerodynamický tunel s modulárním měřicím prostorem. • Ocelová konstrukce s nerez voštinou pro usměrnění proudu vzduchu, omyvatelná korozivzdorná povrchová úprava. • Min. dvě uklidňovací nerezová síta • Měřicí prostor se stěnami ze skla umožňující PIV a LDA měření • Axiální ventilátor pro pohon tunelu s rovnoměrně rozmístěnými statorovými lopatkami. Lopatky statoru musí být profilovány. • Aerodynamický tunel ve tvaru zploštěného C musí být osazen profilovými lopatkami v každém koleni. • Elektromotor řízený frekvenčním měničem o výkonu min 7 kW • Kotvení tunelu max 60 mm do podlahy a zatížení musí být navrženo pro nosnost podlahy 1200 kg/m2 • Modulární měřicí prostor otevřený s vyměnitelnou sekcí uzavřenou sekcí • Odnímatelné víko na boku tunelu ve spodní části za měřícím prostorem umístěné v ose tunelu ideálně v blízkosti kolena tunelu. Velikost 100 mm x 100 mm. Otvor bude sloužit pro případné zavádění značkovacích částic do proudu vzduchu. • Umístění tunelu bude jednou stranou podél stěny a z tohoto důvodu musí být všechny přístupové a servisní otvory umístěny pouze na přední straně tunelu případně z bočních stran tunelu. |
| --- | --- |
| - Parametry tunelu: | • Měřící prostor min 0.4 m x 0.5 m x 1 m • Intenzita turbulence v měřicím prostoru do 0.5% • Vyrovnaný rychlostní profil v měřicím prostoru s odchylkou do 1% od rychlosti uprostřed měřicího prostoru. • Regulovatelná rychlost proudění uvnitř měřicího prostoru v rozmezí 5-50 m/s. • Automatické měření rychlosti a teploty proudícího vzduchu. |
| Maximální rozměry celého zařízení (š x h x v) | 1500 mm x 9000 mm x 3000 mm. |
| Maximální rozměry největšího dílu ze kterých je zařízení složeno (š x h x v) | 1500mm x 3000mm x 2000mm. |
| - Maximální hmotnost zařízení | 1500 kg |
| - Požadavky na připojení elektrické sítě | Max 32 A jistič, 380 V, 50 Hz |
| - Platební podmínky | 100 % doplatek po předání |