Část 1.	Citlivý zobrazovací systém pro chemiluminiscenci, multikanálovou fluorescenci a specifickou analýzu nukleových kyselin a proteinů

Charakteristické vlastnosti:

Citlivý zobrazovací systém s vysokým rozlišením pro klasické chemiluminiscenční Western bloty (WB), fluorescenční gely a WB barvené např. DyLight, AlexaFluor, Cy či LICOR IR barvivy, pro DNA či RNA agarosové gely barvené EtBr, SYPRO, SYBR, GelGreen/Red barvivy, gely barvené Commasie blue či stříbrem. Systém umožní multiplexing díky využití různých fluorescenčních značek. Systém bude vybaven hardwarem a softwarem pro akvizici, ukládání a zpracování dat. Software bude inteligentním způsobem vést uživatele k optimálnímu nastavení snímání pro danou aplikaci a pro získání co nejkvalitnějších a realitě odpovídajících dat. Software na zpracování dat musí umožnit pokročilou denzitometrii s automatickým rozpoznáváním bandů a drah (lanes), integraci snímků získaných různými metodami (bíle světlo x fluorescence apod.) a normalizaci.

Minimální technické požadavky:

•	Chlazená CCD kamera s vysokým rozlišením (≥6 Megapixelů), vysokou citlivostí a s nízkým šumem

•	Minimální hloubka obrazu 16-bit a s tím související dynamický rozsah kamery (>65 000 stupňů šedi).

•	Apertura čočky kamery ≤F0,95

•	V přístroji zabudovaný či separátní počítač s dostatečným výkonem pro plynulý provoz hardwaru, softwaru i hladký průběh akvizice dat i jejich analýzy. Konektivita minimálně 4 USB porty, disková kapacita min. 70 GB

•	Systém automaticky rozpoznává specifickou desku pro imaging vzorku (sample tray).

•	Snímaná oblast na desce pro imaging ve všech podporovaných aplikacích včetně detekce nukleových kyselin a proteinů minimálně 20x16 cm

•	Systém musí být vybaven deskami/policemi (trays) pro transiluminaci a zároveň pro snímání chemiluminiscenčních a fluorescenčních WB s využitím následujících barviv: EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD or LT, 800CW). Dále musí umožnit kvalitní snímání membrán v bílém světle i snímání gelů barvených např. Commasie Blue, stříbrem apod.

•	Instalovány musí být následující zdroje pro transiluminaci: UV světlo, bílé světlo, modré světlo

•	Další světelné zdroje na bázi LED technologie musí umožnit účinné osvětlení vzorku alespoň v následujícím specifickém rozsahu (rozsah však může být i širší při zachování vzájemné kompatibility fluorescenčních kanálů):

- Modré světlo - v rozsahu 460-480 nm

- Zelené světlo - v rozsahu 520-540 nm,

- Červené světlo - v rozsahu 630−650 nm,

- Infračervené světlo- v rozsahu 755-769 nm,

- Epi- Bílé světlo

•	Systém musí být vybaven odpovídajícími vzájemně kompatibilními emisními filtry v následujícím minimálním rozsahu: 520-539 nm, 580-600 nm, 698-710 nm, 710-720 nm (tento filtr zároveň nesmí přesáhnout maximální rozsah 700-730 nm), 820-850 nm

•	Motorické zoomování (ať již posunem kamery ke vzorku či vzorku ke kameře).

•	Musí existovat možnost zkorigovat pozici vzorku v přístroji v průběhu snímání

•	Systém musí umožnit nastavení binningu (sčítání pixelů na čipu kamery) včetně softwarově řízeného návrhu nejvhodnějšího nastavení pro co nejkvalitnější snímky. Formáty binningu minimálně: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6.

•	Automatické akvizice a vizualizace multikanálového snímku s možností nové akvizice jednotlivých kanálů nezávisle na sobě.

•	Automatická detekce jednotlivých bandů a drah (lanes).

•	Exportované formáty alespoň: TIFF, JPG; analýza alespoň v jednom tabulkovém formátu spolehlivě rozpoznávaném programem Microsoft EXCEL

•	Minimálně 10 licencí plné verze softwaru pro analýzu dat kompatibilní s operačním systémem využívaným na UJEP (Windows 10), aby byla možné používat analytický software pro minimálně 10 uživatelů zároveň.

•	Software pro analýzu dat musí umět zpracovat TIFF soubory.

•	Software pro analýzu dat musí zvládat analýzu molekulových hmotností a kvantitativní densitometrii a rovněž normalizaci za využití vybraného proteinu nebo celkového proteinu (např. za využití snímku membrány obarvené SYPRO Ruby apod.).

•	Napájení 230V, 50 Hz

Část 2.	 Gradientový PCR cyklér

Charakteristické vlastnosti:

PCR cyklér s možností nastavitelného gradientu teplot, s vysokou teplotní uniformitou bloku, s vysokou rychlostí ohřívání/schlazování, s možností vytváření komplexních programů včetně postupných předem definovaných změn v teplotě či délce cyklu. Programy budou intuitivně zobrazovány jak v tabulce, tak graficky a bude je možné ukládat zvlášť pro jednotlivé uživatele.

Minimální technické požadavky:

•	Vysokorychlostní, 96-jamkový blok, průměrná rychlost ohřívání/chlazení alespoň 4 °C/s, minimální rozsah teplot nastavitelných na bloku 4-99°C; regulační přesnost termobloku: ±0,1 °C.

•	Gradient alespoň v rozsahu 30 °C, Lineární gradient v řádcích (stejná teplota v každém sloupci, 12 různých teplot)

•	Možnost nastavení cílené teploty gradientu v 8 sloupcích

•	Přesnost gradientu ±0,1 °C

•	Vysoká uniformita teploty v bloku, max. ±0,2 °C při 55 °C, popř. při 72 °C

•	Možnost navyšování/snižování teploty či délky kroku v PCR programu o předem definované hodnoty.

•	Vyhřívané víko se softwarově nastavitelnou teplotou, minimální rozsah teplot 40-105 °C

•	Kompatibilita s běžně dostupným PCR plastem

•	Dotykový displej s intuitivním softwarem

•	Paměť na alespoň 300 programů a možnost ukládání pro více uživatelů

•	Grafické a tabulkové znázornění průběhu programů

•	Napájení 230V, 50 Hz

Část 3.	Binokulární inverzní mikroskop

Charakteristické vlastnosti:

Binokulární inverzní mikroskop s hlavicí pro čtyři objektivy, celkové zvětšení 40x - 400x, stolek tvrzený pro vkládání vložky, zaostřování koaxiální hrubé a jemné s nastavením tuhosti chodu, halogenová žárovka s plynulou regulací intenzity jasu, spící režim. Mikroskop je vybaven kondenzorem s dlouhou pracovní vzdáleností, objektivy s CCIS optickým systémem s dlouhou pracovní vzdáleností a zařízením pro fázový kontrast.

Minimální technické požadavky:

•	Okulár: širokoúhlé (DIN) N-WF 10x/20 mm (2 ks), gumové očnice

•	Hlavice: úhel vhledu 45°, dioptrické doostřování alespoň ±4 D, nastavitelný oční rozestup alespoň v rozsahu 48-75 mm

•	Hlava pro alespoň 4 objektivy

•	Objektivy: CCIS planachromatické PL 4:1/0,1 (WD=12,6 mm), LWD PL 40:1/0,5 (WD=3 mm), CCIS planachromatické fázové PL Ph 10:1/0,25 (WD=4,1 mm) Ph1, LWD PL Ph 20:1/0,3 (WD=4,7 mm) Ph1, objektivový závit (RMS standard) W 4/5“ x 1/36“

•	Zaostřování: koaxiální hrubé a jemné s nastavením tuhosti chodu

•	Stolek: rozměry alespoň 20 x 20 cm

•	Kondenzor: ELWD N.A. 0,30 (WD=72 mm) s clonou

•	Osvětlení: halogenová žárovka 6V/30W s plynulou regulací intenzity jasu, spící režim, napájecí napětí 100 – 240V (CE)

•	Fázový kontrast: fázový kroužek Ph1, BF, pomocný mikroskop pro středění fázových clonek, modrý filtr ø 45 mm, zelený interferenční filtr ø 45 mm, neutrální filtr ø 45 mm, držák

•	Ostatní příslušenství: Hexagonální klíč, náhradní pojistka, obal proti prachu, přívodní kabel

Část 4.	Sterilní box s horizontálním prouděním

Charakteristické vlastnosti:

Laminární box pro mikroskopickou disekci a izolaci živočišných tkání včetně embryonálních ve sterilním prostředí. S nerezovou pracovní plochou, s HEPA filtry (EN 1822), iluminací uvnitř boxu, nízkou hladinou hluku a kontrolním panelem.

Minimální technické požadavky:

•	Rychlost proudění vzduchu min. 0,4 m/s

•	Úroveň hluku <60 dB(A)

•	Vyměnitelné HEPA filtry (EN 1822)

•	Předfiltrování vzduchu před vstupem do HEPA filtrů

•	Nerezová pracovní plocha

•	Napájení 230V, 50 Hz

•	Minimální výška vnitřního prostoru boxu 75 cm, maximální vnější šířka a hloubka 100 x 90 cm.

Část 5.	Nukleofektor

Charakteristické vlastnosti:

Zařízení využívající technologie nukleofekce, neboli speciální elektroporace nukleových kyselin, ribonukleoproteinových částic či peptidů, proteinů a malých molekul přímo do buněčného jádra. Musí účinně zvládat nukleofekci primárních (např. savčích) buněk včetně neuronů a zároveň i dalších buněčných typů nebo elektrokompetentních bakterií.

Minimální technické požadavky:

•	Přístroj pro nukleofekci s grafickým displejem využívající nukleofekční kyvety.

•	V přístroji předprogramované optimalizované nukleofekční protokoly pro různé buněčné typy včetně např. primárních myších a potkaních hippokampálních i kortikálních neuronů, spektra savčích kmenových buněk, lymfocytů, epitheliálních buněk, keratinocytů, fibroblastů, rakovinných buněk, běžných buněčných linií a elektrokompetentních bakterií.

•	Dostupnost odpovídajících kompatibilních kitů a kyvet pro optimalizované protokoly zmíněné výše minimálně po dobu 5 let od zakoupení přístroje.

•	Napájení 230V, 50 Hz

Část 6.	Zařízení pro analýzu trajektorií nanočástic

Charakteristické vlastnosti:

Jedná se o přístroj pro analýzu trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016  Particle size analysis – Particle tracking analysis (PTA) method), včetně dodávky počítače, lineární dávkovací jednotky a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat.

Minimální technické požadavky:

1.	Obecné požadavky a hardware

•	zdroj světla fialový laser (405 nm) o maximálním výkonu alespoň 40 mW s možností uživatelské výměny za druhý dodaný (bude součástí nabídky) - modrý laser (488 nm) o maximálním výkonu alespoň 40 mW.

•	částice budou detekovány pomocí sCMOS kamery s počítačově a manuálně ovládaným zaostřováním

•	Systém musí mít regulaci teploty pomocí Peltierových článků v rozmezí min. 5 stupňů pod teplotou místnosti až po min. 50 °C.

•	Přístroj musí obsahovat otočný držák fluorescenčních filtrů umožňující nastavení alespoň 5 různých fluorescenčních filtrů do optické dráhy rozptýleného světla. Dostupné filtry by měly pokrývat vícero excitačních vlnových délek.

•	Součástí dodávky je fluorescenční filtr pro modrý laser (488 nm) umožňující detekci fluorescenčního signálu fluorescenčně značených vzorků

•	Lasery musí být spouštěny kamerou, aby byl minimalizován vliv zeslabování fluorescence po ozáření světlem ve fluorescenčním módu.

•	Měřicí komora a cely musí být uživatelsky přístupné a umožňovat čištění.

•	Systém musí být dodán včetně lineární dávkovací jednotku (syringe pump) umožňující analýzu částic v průtočném módu pro zvýšení opakovatelnosti výsledků. Tato jednotka musí být nastavitelná z ovládacího SW na definované dávkování tekutého vzorku.

•	Systém bude zahrnovat počítač v konfiguraci umožňující ovládání přístroje a komplexní zpracování dat, 24" monitor, rozlišení min. 1920x1080

2.	Měření velikosti a koncentrace částic

•	Detekční rozsah pro nanočástice o průměru min. 10-1000 nm (závisí na typu částice).

•	Koncentrační rozsah pro stanovení velikosti částic alespoň v rozmezí 106 – 109 částic v ml.

•	Nejmenší objem disperze vzorku měřitelný v průtočné cele je 300 µl či méně.

•	Pro měření disperzí v organických rozpouštědlech musí být dostupná cela s chemickou odolností vůči organickým rozpouštědlům.

•	Rozlišovací schopnost přístroje umožňující rozlišit populace částic zahrnující 100, 200, 300 a 400nm polystyrenové částice v jediném vzorku.

3.	Software

•	Software musí pracovat pomocí standardního skriptovacího postupu (Standard Operating Procedure - SOP), ve kterém jsou citlivost kamery, lineární dávkovač i uživatelská nastavení řízeny přes skriptovací funkci.

•	Software pro analýzu vzorků musí ukazovat trajektorie částic tak, aby uživatel mohl rychle odhalit chybně vyhodnocené částice, včetně indikace úspěšného stanovení trajektorie nebo podmínek analýzy.

•	Detekce vibrací pro předcházení vnějších vlivů působících na měření.

•	Koncentrační kalibrace, která počítá s tím, že různé částice mohou rozptylovat světlo z různých rozptylových objemů (scattering volumes). Kalibrace musí započítávat změny v indexu lomu částic, velikosti částic a uživatelském nastavení kamery (detekční práh) a podle toho upravovat výpočet koncentrace.

•	Automatické zaostření.

•	Automatické nastavení citlivosti kamery, které volí odpovídající nastavení kamery podle typu vzorku.

•	Kamerová kalibrace velikosti pixelu používaná pro sledování pohybu částic nesmí přesáhnout 200 nm na pixel.

•	Schopnost rozlišit a vyloučit částici na základě velikosti nebo intenzity/fluorescence.

•	Velikost částic, koncentrace, intenzita rozptýleného světla a difuzní data mohou být vyexportována v různých formátech zahrnujících PDF, CSV, xml tabulky a videa.

•	Softwarová licence musí být časově neomezená, a to pro měřící PC a až 3 další instalace na vyhodnocení dat (nepřenositelné). Update SW musí být zdarma.