DOTAZ:

Zadavatel požaduje přístroj pro detekci LI-COR IR barviv. Současně požadované technické parametry však nejsou ideální pro excitaci a detekci LICOR IR barviv, např. LICOR IRDye® 680RD a LI-COR IRDye® 800CW. Nabízíme technické řešení s LASERY vlnových délek 685 nm a 784 nm, které jsou blíže excitačnímu a emisnímu spektru těchto IR protilátek, tyto vlnové délky jsou doporučovány přímo výrobcem protilátek LI-COR.

Bude zadavatel akceptovat tyto lepší IR technické parametry v poskytnuté nabídce?

| Tabulka 1 | Excitační spektrum | Emisní spektrum |
| --- | --- | --- |
| LI-COR IRDye® 680RD | 676 nm (v PBS) | 694 nm (v PBS) |
| Požadavek | 630−650 nm | 710-720 nm (ne více než 730 nm) |
| Nabídka | 685 nm (volitelně 658 nm) | 690 – 730 nm (volitelně 721–749 nm) |

| Tabulka 2 | Excitační spektrum | Emisní spektrum |
| --- | --- | --- |
| LI-COR IRDye® 800CW | 774 nm (v PBS) | 789 nm (v PBS) |
| Požadavek | 755-769 nm | 820-850 nm |
| Nabídka | 784 nm | 813.5 - 850.5 nm |

ODPOVĚĎ

Nabízené řešení dodavatele, by nepřípustně zjednodušilo požadovanou dodávku na: "...přístroj pro detekci Li-COR IR barviv". Ve skutečnosti však je v zadávací dokumentaci v části Charakteristické vlastnosti uvedeno: "Citlivý zobrazovací systém s vysokým rozlišením pro klasické chemiluminiscenční Western bloty (WB), fluorescenční gely a WB barvené např. DyLight, AlexaFluor, Cy či LICOR IR barvivy, pro DNA či RNA agarosové gely barvené EtBr, SYPRO, SYBR, GelGreen/Red barvivy, gely barvené Commasie blue či stříbrem. Systém umožní multiplexing díky využití různých fluorescenčních značek."

Jelikož před spojkou "či" není čárka, jedná se o spojku souřadící. Jediná možná interpretace této věty tedy je, že přístroj musí být schopen využívat minimálně všechny uvedené typy fluoroforů.

V části minimální technické požadavky jsou tyto fluorofory obecně definovány pomocí minimálních rozsahů vlnových délek excitačních a emisních filtrů. Jak jasně z této definice vyplývá, systém musí být schopen multiplexingu ve čtyřech fluorescenčních kanálech. K tomu má mít schopnost využít jak fluorofory emitující ve viditelném spektru (např. ekvivalenty Alexa Fluor 488 - emisní filtr 1, Alexa Fluor 546/555 - filtr 2, Alexa Fluor 647 - filtr 3), tak v infračervené oblasti (např. ekvivalenty Alexa Fluor 680 či zmiňovaného LI-COR IRDye® 680RD - filtr 4, Alexa Fluor Plus 800 či LI-COR IRDye® 800CW). Typickým případem multiplexingu pak může být využití např. Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 a Alexa Fluor Plus 800. Nebo např. Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, LI-COR IRDye® 680RD a LI-COR IRDye® 800CW.

Zásadní podmínkou uvedenou v zadávací dokumentaci, která nesmí být přehlednuta, je vzájemná kompatibilita fluorescenčních kanálů. Viz: "Další světelné zdroje na bázi LED technologie musí umožnit účinné osvětlení vzorku alespoň v následujícím specifickém rozsahu (rozsah však může být i širší při zachování vzájemné kompatibility fluorescenčních kanálů):..." Dále: "Systém musí být vybaven odpovídajícími vzájemně kompatibilními emisními filtry v následujícím minimálním rozsahu:..."

Výše uvedené nabízené řešení dodavatele dále nevyhovuje zadávací dokumentaci tím, že jako excitační zdroje nabízí lasery, přičemž je požadována LED technologie kvůli dlouhodobé udržitelnosti, nízké spotřebě energie a hlavně dlouhodobé stabilitě signálu. Nabízené řešení tedy rozhodně nelze hodnotit jako "lepší".