Příloha č. 3 – technická specifikace

Charakteristické vlastnosti:

Upgrade TEM mikroskopu Hitachi HT7820 bude spočívat v rozšíření o kryogenní držák, který umožní pozorovat TEM lamely připravené pomocí cryo-FIB-SEM, popř. koloidní vzorky připravené na karbonové síťce. Součástí dodávky bude rovněž zařízení pro mrazovou fixaci vzorků (metoda plunge-freeze).

Dodávka se bude skládat ze dvou částí: (a) kryogenní držák vzorku (část 1 VZ) a (b) zařízení pro mrazovou fixaci vzorků (plunge-freezer) (část 2 VZ).

Požadované parametry části 1 VZ (kryogenní držák)

Součásti dodávky musí být:

- kryogenní držák vzorků kompatibilní s transmisním elektronovými mikroskopem Hitachi HT7820 pro alespoň jednu 3mm EM síťku

- Kryogenní držák vzorků musí umožňovat vychlazení vzorku alespoň na -170°C nebo nižší.

- Zásobník kryogenního držáku vzorků musí mít dostatečnou kapacitu pro alespoň 8 hodin provozu pří -170°C.

- Součástí dodávky musí být kryogenní manipulační pracovní stanice umožňující vkládání vzorků do držáku.

- Součástí dodávky musí být bezolejová čerpací vakuová stanice pro čerpání vakua v držáku vzorku.

- Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro používání sestavy mimo provozní média a mikroskopické síťky.

Instalace, doprava a školení:

- V ceně přístroje musí být zahrnuty náklady na dopravu, pojištění, instalaci a aplikační školení v minimální délce 2 dní.

Požadované parametry části 2 VZ (zařízení pro mrazovou fixaci vzorků (plunge-freezer))

Součásti dodávky musí být:

- Systém musí umožňovat zmrazování biologických vzorků (alespoň 3mm EM sítěk) metodou ponoření síťky do tekutého etanu vysokou rychlostí.

- Mrazící zařízení musí umožňovat automatizované odsávání přebytečného množství kapaliny pomocí filtračního papíru. Odsávání musí být kontrolováno a ovládáno optickým senzorem pro maximální reprodukovatelnost výsledků.

- Mrazící zařízení musí mít environmentální komoru s možností ovládání vlhkosti a teploty (minimálně od +4°C do +60°C) prostředí.

- Komora mrazícího zařízení musí obsahovat technologii pro eliminaci zamlžení pozorovacího skla komory a musí umožňovat přistup ke vzorku z pravé i levé strany.

- Veškeré plnění tekutého etanu musí být prováděno přímo v pracovní komoře přístroje pro zaručení maximální bezpečnosti.

- Systém musí obsahovat elektronickou kontrolu teploty a množství chladící kapaliny LN2.

- Součásti dodávky musí být transportní zásobník pro zmražené vzorky.

- Systém musí mít automatizovanou funkci vypékání po ukončení práce pro kompletní vysušení zmrazených částí.

Instalace, doprava a školení:

•	V ceně přístroje musí být zahrnuty náklady na dopravu, pojištění, instalaci a aplikační školení v minimální délce 2 dní.