Charakteristické vlastnosti:

Zařízení tzv. duální iontový a elektronový mikroskop pracující v běžných i kryogenních podmínkách (cryo-FIB-SEM) vhodný pro: (i) 3D objemovou strukturální a prvkovou analýzu všech typů vodivých i nevodivých materiálů, včetně biologických či teplotně nestabilních vzorků v kryogenních podmínkách pomocí ablace materiálu iontovými svazky a za současné analýzy rastrovací el. mikroskopií, popř. EDS; (ii) pro přípravu TEM lamel všech typů materiálů iontovou ablací, včetně biologických a teplotně nestabilních vzorků v kryogenních podmínkách pro jejich následnou analýzu pomocí cryo-TEM, (iii) iontové leptání nanostruktur různých typů materiálů s rozlišením desítek nm, (iv) elektronovou litografii s rozlišením jednotek nanometrů, (v) iontové a elektronové depozice vodivých a nevodivých materiálů. Zařízení bude schopno korelovat obraz ze SEM s EDS analyzátorem, realizovat 3D softwarové rekonstrukce materiálů, včetně rozložení prvkového složení a korelovat obraz s optickou mikroskopií.

Cryo-FIB-SEM systém se bude skládat z: (a) FIB-SEM mikroskopu (část 1 VZ) a (b) kryogenního stolku s příslušenstvím (část 2 VZ).

Požadované parametry části 1 VZ (FIB-SEM)

Technická specifikace SEM

- SEM musí být Field Emission skenovací elektronový mikroskop se zdrojem elektronů s vysokým jasem schopným poskytovat stabilitu proudu paprsku s odchylkou max. 1% po dobu 24 hodin

- Urychlovací napětí SEM musí být min. v rozsahu 200 V až 30 kV

- Energie dopadajících elektronů min. v rozsahu 20 eV až 30 keV

- SEM musí poskytovat proud v rozsahu min. 1 pA až 300 nA nebo vyšší rozpětí

- Režim zpomalení paprsku pro SEM zobrazování musí poskytovat předpětí na vzorku nastavitelné min. v rozsahu od +50 V do -4 kV

- SEM musí poskytnout rozlišení ≤0,8 nm při urychlovacím napětí 30 kV v režimu STEM a ≤1.4 nm při urychlovacím napětí 1 kV na různých vzorcích, včetně citlivých na elektronový svazek a těch, které se nabíjí.

- Konečná zaostřovací čočka musí být elektrostatická a musí umožňovat zobrazování magnetických vzorků při stanoveném rozlišení.

- Systém musí být schopen provádět plně automatické zarovnání SEM sloupce.

- Pracovní vzdálenost SEM musí být min 5 mm nebo větší, aby bylo možné poskytnout dostatek prostoru pro další vybavení (například zasouvatelné detektory, mikro sondy, nano-indentory a další nástroje). Při delší analytické WD nesmí docházet k významnému zhoršení rozlišení SEM.

- Bezolejový vakuový systém

Technická specifikace detektorů

- Detektor Everhart-Thornley SE pro vysoké vakuum

- Detektor SE pro nízké vakuum (LVD)

- Detektory v objektivu SE / BSE

- detektory v čočce musí být umístěny v blízkosti vzorku tak, aby bylo možné sbírat maximální signál ze vzorku při krátké pracovní vzdálenosti a také u nakloněného vzorku.

- Detektory musí umožňovat sbírat současně signály SE a BSE a současně je živě zobrazovat v uživatelském rozhraní.

- Zatahovací segmentovaný STEM detektor BF / DF / HAADF

- Rozlišení min. 0,8 nm při 30 kV nebo lepší

- Živé jemné ladění zobrazení kontrastu materiálu pomocí alespoň 4 soustředných segmentů DF pro získání komplexních informací ze vzorků

- Jemné ladění směrových signálů pro krystalografický / materiálový kontrast poskytované alespoň 6 sektory v zobrazovacím režimu HAADF, vybavený schopností vybrat libovolnou kombinaci sektorů a součet signálů pro lepší kontrast.

- Zatahovací detektor zpětně rozptýlených elektronů pro vysoké i nízké vakuum

- Výsuvný detektor zpětně rozptýlených elektronů musí být vybaven alespoň 4 soustřednými prstenci pro získání materiálového nebo topografického kontrastu.

- Detektor musí být citlivý na signál BSE při nízkých urychlovacích / dopadajících napětích až do 0,5 kV nebo nižších.

- IR kamera pro pohled do komory

- Živý infračervený (IR) CCD obraz musí být viditelný současně s živým SED obrazem.

- Obrázky musí být zobrazeny ve standardním grafickém uživatelském rozhraní SEM a musí být možné je zobrazit na celou obrazovku nebo v jednom ze čtyř kvadrantů.

- Automatické vypnutí osvětlení IR zdroje v režimu BSE

- Navigační kamera pro náhled na vzorky a navigaci

- Min. 6 Megapixelová integrovaná přehledová kamera pro pořizování (barevného) obrazu vzorků na stolku mikroskopu, který pak lze použít pro navigaci.

- Zachycený obraz musí být zobrazitelný v uživatelském rozhraní mikroskopu

Technická specifikace EDS detektoru

- EDS detektor bez kapalného dusíku (SDD) s velikostí čipu min. 30 mm2 a minimálním rozlišením na Mn Kα 129 eV.

- Software EDS musí být nejnovější, nejmodernější verzí a musí být doručen s neomezenou off-line licencí.

- Software EDS musí poskytovat minimálně tyto funkce:

  - motorizované zasouvání a vysouvání EDS detektoru

  - elektronika analyzátoru s rozsahem zpracování min. 1 000 000 vstupních počtů za sekundu a min. 300 000 výstupních počtů za sekundu

  - bezstandardová kvantitativní analýza s korekcemi matic ZAF, Proza a Cliff Lorimer

  - bodová analýza s překrytím elektronového obrazu

  - liniový sken s překrytím elektronového obrazu

  - spektrální zobrazování min. 1024 pixelů se spektrální extrakcí uživatelem definovaných tvarů a řádkových skenů

  - mapování prvků EDS v ultra vysokém rozlišení s překrytím elektronového obrazu

  - mapování prvků s odečtením pozadí, dekonvolucí peaků a kvantitativní analýzou v každém pixelu, a to jak v reálném čase, tak v post-zpracování

  - akvizice prvkového liniového skenu a zobrazení s odečtením pozadí, dekonvolucí peaků a kvantitativní analýzou v každém bodě

  - automatická kompenzace driftu

Stolek mikroskopu

- Stolek mikroskopu, musí mít následující minimální specifikace:

  - plně motorizovaný vysoce přesný pětiosý motorizovaný stolek

  - X, Y rozsah min. 100 mm

  - rozsah Z min. 60 mm

  - náklon stolku min. v rozsahu -15° do 80°

  - rotace: 360 °

  - opakovatelnost pohybů X a Y musí být 2 um nebo lepší

  - eucentrický stolek musí mít možnost kompucentrické rotace a náklonu

  - váha vzorku až do 2kg s možností posunu v ose X, Y

  - držák pro 4'' (100 mm) křemíkové wafery

Technická specifikace FIB

- Systém musí být vybaven Ga FIB schopným rozlišit min. 3,0 nm při 30 kV, pro proud 1-2 pA, pomocí derivační metody (ISO TC202 / SC4) založené na více než 50 měření hran v rámci jednoho nezpracovaného obrazu

- FIB musí být schopen dosáhnout proud min. až 65 nA v těsném, dokonale kulatém bodu s vysokou proudovou hustotou paprsku při 30 kV.

- Minimální dosažitelný proud FIB musí být 0,6 pA (při 1 kV) nebo méně pro zajištění jemného a přesného odprašování. Detekce sekundárních elektronů musí být dostatečně účinná k zobrazování za těchto podmínek.

- FIB musí zaručovat přesné vychýlení paprsku pro vysokorychlostní vytváření vzorů (patterning) a to i při době sběru (dwell times) pouhých 25 ns.

- FIB musí být schopen provádět odprašování s rozlišením 64k x 64k poskytovaným generátorem vzorů (pattern generator), které je nezbytné pro přesnou a vysoce výkonnou výrobu mikro a nano struktur.

- Minimální rozsah urychlovacího napětí FIB od 500 V do 30 kV nebo větší

- Systém musí mít schopnost lokální depozice iontovým nebo elektronovým paprskem následujících materiálů: platina, uhlík, wolfram, izolátor

Technická specifikace nanomanipulátoru

- Systém musí být vybaven plně integrovaným nanomanipulátorem pro manipulaci s TEM lamelami.

- Nanomanipulátor musí být dodán dodavatelem FIB-SEM a optimalizován pro specifický port komory mikroskopu.

- Jehla nanomanipulátoru musí být otočná a musí umožnit motorizovanou rotaci.

- Nanomanipulátor musí mít následující minimální specifikace umožňující jednoduchou a opakovatelnou práci a vyjmutí lamely:

  - Drift < 50 nm/min

  - Nejmenší velikost kroku 50 nm nebo méně

  - Skutečný "Z" pohyb <500 nm při Z pohybu 5 µm

  - Vibrace <15 nm

  - Všesměrová opakovatelnost < +/- 150 nm

Komora mikroskopu:

- Systém musí umožnit práci v nízkém vakuu alespoň do 500 Pa a musí být vybaven detektory pro nízké vakuum (viz popis detektorů), aby bylo možné v tomto režimu pořizovat vysoce kvalitní snímky.

- Vakuová komora musí mít alespoň 20 konfigurovatelných portů pro standardní a dodatečné vybavení sestavy.

- Komora mikroskopu musí mí připravený univerzální port pro vložení a instalaci kryogenního stolku od externích dodavatelů

Software a zobrazovací funkce:

- Zobrazení až čtyř kvadrantů (volitelné uživatelem) pro zobrazování a pořizování snímků pomocí sekundárních elektronů (SE), zpětně rozptýlených elektronů (BSE), STEM, IR CCD anebo navigační kamery. Smíšené SE / BSE / STEM, CCD obrazy a obraz z barevné navigační kamery musí být možné prohlížet živě / současně na čtyř kvadrantovém displeji.

- Mikroskop musí mít komplexní a všestranný skenovací systém, aby umožnil vhodné strategie zobrazování pro různé vzorky. Konkrétně musí umožnit průměrování snímků, průměrování řádků a prokládané skenování pro zobrazování náročných vzorků.

- Mikroskop musí umožnit integraci snímků (frames) s korekcí driftu nebo podobnou funkci, která provádí průměrování snímků s určitým posunem, aby se přizpůsobila posunu obrazu a poskytla lepší kvalitu obrazu v případě nabíjení a driftování.

- Získané obrázky musí být v rozlišení aspoň 6144 x 4096 pixelů, s exportovatelnými soubory uloženými ve formátech TIFF, BMP nebo JPEG a v 8bitové nebo 16bitové hloubce.

- Zachycení min. 4 živých obrazů/signálů z různých detektorů nebo segmentů detektorů z jednoho skenování elektronového paprsku

- Možnost živého míchání signálů ze 2 nebo 3 detektorů/segmentů ve stupních šedi ve falešných barvách, aby bylo možné z detekovaného elektronového signálu vizualizovat úhlové nebo energetické informace

- Software musí umožnit automatické vyladění kontrastu, jasu, zaostření a stigmátoru. Musí disponovat schopností automatického zarovnání pro režimy elektronového paprsku.

- Software musí umožňovat poloautomatickou přípravu TEM vzorků s minimálním zásahem uživatele. Musí uživatele provést procesem přípravy lamely, provádět automatické změny základních parametrů a nabídnout optimální postup. Doba přípravy jedné TEM lamely musí být 45 minut nebo méně.

- Uživatelské rozhraní musí obsahovat následující funkce:

  - Interaktivní pokyny pro základní operace a pracovní postupy, vhodné pro začínající uživatele nebo pro osvojení nových postupů

  - Funkce “zpět” a “znovu” pro pohodlnější používání systému

  - Uživatelské rozhraní mikroskopu musí umožnit přizpůsobení jeho zobrazení. Na panelu nástrojů musí existovat možnosti výběru sady tlačítek a funkcí a také uložení nastavení vzhledu v souboru a pozdější obnovení nastavení.

- Softwarové vybavení musí umožňovat skládání snímků velikosti alespoň 35000 x 35000 pixelů. Pro zvýšení časové využitelnosti mikroskopu musí být možná automatická akvizice skládaných snímků bez přítomnosti operátora.

- Software musí umožňovat korelaci dat s externími optickými mikroskopy jakéhokoliv výrobce prostřednictvím importu obrazu a to hlavně:

  - import 2D obrazů jakéhokoli běžného formátu obrazového souboru

  - import 3D dat ve formátu 3D Tiff

  - import CLEM dat, jednotlivých Z vrstev a přehledů

  - řízený pracovní postup korelace

  - kontrolu zobrazených vrstev

- Systém musí mít software umožňující bezobslužné automatické 3D zobrazování objemu - software pro automatické pořizování sériových řezů a zobrazování prostřednictvím uživatelem definovaného objemu vzorku.

- Systém musí mít software pro vzorování FIB a elektronovou litografii (EBL) a pro systematické plánování konstrukce vícevrstvých nanostruktur rozdělením souborů CAD do uspořádaných projektů. Systém musí rovněž umožnovat definovanou depozici platiny, uhlíku, wolframu a izolátoru (součástí dodávky jsou všechny uvedené varianty) iontovým nebo elektronovým svazkem.

- Softwarový balíček pro pokročilou vizualizaci a analýzu rekonstruovaných tomografických dat získaných pomocí elektronových mikroskopů a systémů pro korelativní mikroskopii, včetně dat z EDS.

Další funkcionality mikroskopu:

- FIB-SEM musí být dodán s manuálním uživatelským rozhraním, které umožňuje nastavení zaostření, zvětšení, kontrastu, jasu, posunu paprsku a stigmace pomocí knoflíkových ovladačů.

- FIB-SEM musí být dodáván s integrovaným plazmovým čističem pro čištění vzorků a také komory na vzorky.

- Mikroskop musí mít schopnost neutralizace náboje zaplavením elektrony.

- Systém FIB-SEM musí být schopen kompletního cyklu přípravy TEM vzorku včetně přenosu lamel z objemného vzorku do držáku mřížky manipulátorem, ztenčování a leštění při nízkém napětí (až 0,5 kV) a konečné kontroly kvality lamely pomocí STEM detektoru. Všechny tyto operace musí být realizovány v komoře mikroskopu bez přerušení vakua.

- Pokud je mikroskop nutné chladit vodní smyčkou, je nutné dodat i vodní chladič.

- Řídicí počítač mikroskopu bude mít operační systém kompatibilní s operačním systémem vyžívaným na UJEP (na UJEP je využívaný OS Windows 10). Součástí počítače bude 24” LCD monitor

- Podpůrný počítač pro zpracování dat a snímání dat z EDS detektoru, který bude vybaven operačním systémem kompatibilním s operačním systémem vyžívaným na UJEP (na UJEP je využívaný OS Windows 10). Součástí podpůrného počítače bude 24” LCD monitor

Instalace, doprava a školení:

- V ceně přístroje musí být zahrnuty náklady na dopravu, pojištění, instalaci a aplikační školení v minimální délce 8 dní.

Požadované parametry části 2 VZ (kryogenní stolek s příslušenstvím)

Kryogenní stolek pro použití ve FIB-SEM mikroskopu, vč. příslušenství pro přípravu (naprašovací jednotka) a transport vzorku (pracovní a transportní jednotka) následujících parametrů:

Kryogenní stolek:

- Chlazení stolku musí být prováděno pomocí flexibilních měděných spojů

- Stolek musí umožňovat dosažení teploty alespoň -150°C a nižší.

- Součástí dodávky musí být antikontaminační stínění v komoře mikroskopu umožňující vychlazení na teplotu alespoň -185°C a nižší.

- Stolek musí mít funkci vypečení na alespoň +55°C.

- Stolek nesmí omezovat funkci decelerace elektronového svazku mikroskopu.

- Koncept chlazení musí být navržen tak, aby eliminoval vibrace samotného chladícího systému a neomezoval použití mikroskopu ve vysokém rozlišení.

- Výměna kryogenního stolku za stolek pro pokojovou teplotu musí být možná uživatelsky.

Naprašovací jednotka:

- Součástí dodávky musí být samostatně stojící naprašovací jednotka.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat magnetronové naprašování kovů a e-beam napařování uhlíkových nebo platinových vrstev bez nutnosti zavzdušnění pracovní komory v jednom procesu.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat vytvoření doutnavého výboje.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat, aby všechny procesy (naprašování, napařování, doutnavý výboj) po zahájení běžely plně automaticky včetně čerpání a ventilování vakua. Samostatně nebo v naprogramované posloupnosti za sebou

- Naprašovací jednotka musí mít magnetronovou naprašovací hlavu pro terčíky o průměru min: 54 mm

- Naprašovací jednotka musí mít stolek s motorickým náklonem.

- Rozsah nastavení teploty na stolku naprašovací jednotky musí být v rozsahu alespoň -170°C až -80°C.

- V komoře naprašovací jednotky musí být chlazený mikrotomový nůž s precizním nastavením kroku řezu.

- Naprašovací jednotka musí mít průběžné měření tloušťky naprášené vrstvy krystalem přímo na stolku se vzorky.

- Součástí dodávky musí být alespoň 10ks krystalů pro měření tloušťky.

- Naprašovací jednotka musí mít předvolené protokoly pro různé materiály naprašování a napařování.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat vytváření a ukládaní vlastních protokolů pro plně reprodukovatelné výsledky a víceuživatelské prostředí.

- Naprašovací jednotka musí mít kovovou clonu pro stínění naprašovací a napařovací hlavy, ovládanou automaticky pomocí softwaru.

- Naprašovací jednotka musí mít odnímatelná dvířka, krycí sklo i vnitřní stínění pro snadné čištění nebo výměnu kvůli kontaminaci.

- Naprašovací jednotka musí mít USB port pro stahování pracovních a servisních dat.

- Naprašovací jednotka musí mít plně integrovaný bezolejový vakuový systém.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat vytvoření vakua alespoň 7x10-7 mbar.

- Naprašovací jednotka musí umožňovat řízenou sublimaci vzorku dle naprogramování.

- Naprašovací jednotku musí být možné používat pro standardní pokovování vzorků pro pokojovou teplotu.

- Součástí dodávky musí být platinový terčík

- Součástí dodávky musí být spotřební materiál pro napařování platiny a uhlíku pomocí zdroje e-beam.

Pracovní jednotka:

- Součástí dodávky musí být pracovní stanice pro manipulaci se zmraženým vzorkem v tekutém dusíku.

- Pracovní stanice musí mít osvětlení pracovního prostoru (komory).

- Pracovní stanice musí mít automatické hlídání hladiny LN2 v komoře.

- Do pracovní stanice musí být možné připojit kryogenní držák vzorku pro TEM.

Transportní jednotka:

- Součástí dodávky musí být kryogenní vakuová transportní jednotka vzorku.

- Transportní jednotka musí umožňovat přenos vzorku mezi mikroskopem, naprašovací jednotkou a pracovní stanicí v chráněné atmosféře a kryogenních podmínkách.

- Transportní jednotka musí umožňovat chlazení vzorku pod -180°C alespoň 30 min.

- Součástí dodávky musí být dokovací jednotka (load lock) pro mikroskop i naprašovací jednotku kompatibilní s transportní jednotkou.

- Koncept zařízení musí umožňovat rozšíření o další dokovací stanice pro jiné vakuové analytické přístroje, přístroje pro přípravu vzorků nebo glow box.

- Součástí dodávky musí být kryogenní držák 3mm TEM sítěk.

- Součástí dodávky musí být kryogenní držák SEM vzorků.

Instalace, doprava a školení:

•	V ceně přístroje musí být zahrnuty náklady na dopravu, pojištění, instalaci a aplikační školení v minimální délce 3 dní.