Odpověď zadavatele na dodatečné dotazy k veřejné zakázce ze dne 20.04.2022

Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077 Systémové číslo veřejné zakázky: P22V00000033

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007180

Dotaz č. 1:

Navržený mikroskop je zařízení optimalizované pro práci s vysokým rozlišením a použití takto vysokých proudů tyto možnosti výrazně omezuje. Kromě toho výkon navrhovaného detektoru EDS nevyžaduje provoz při vysokých proudech primárního paprsku.

Souhlasí zadavatel s dodávkou zařízení pracujícího s proudy paprsku v rozsahu od 12pA do 100nA?

Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah proudu paprsku od 12pA do 100nA

Dotaz č. 2:

Námi navržený mikroskop umožňuje zobrazování s ještě nižšími napětími primárního elektronového paprsku a získává vynikající rozlišení 3,8 nm při napětí 200V. Rozsah urychlovacích napětí je v rozmezí 20V - 30kV, což umožňuje pracovat s materiály velmi citlivými na paprsek a nevodivými bez nutnosti předchozí přípravy a nutnosti zpomalovat paprsek na vzorku.

Souhlasí zadavatel s dodáním zařízení s rozlišením 1,9 nm při napětí 1 kV?

Ano, zadavatel bude akceptovat zařízení s rozlišením 1,9 nm při napětí 1 kV

Dotaz č. 3:

Navigační kamera umožňuje efektivně a přesně procházet testovacím vzorkem nebo sadou vzorků. Ke správnému zobrazení je nutná především velikost čipu a jeho citlivost. Rozlišení je dáno především optikou. Nabízíme řešení s citlivým rychlým čipem zobrazující dostatečnou kvalitu obrazu s 5MPx.

Souhlasí zadavatel s dodáním navigační kamery o rozlišení 5Mpix?

Ano, zadavatel bude akceptovat zařízení s navigační kamerou o rozlišení 5Mpix

Dotaz č. 4:

Naše navržené řešení poskytuje možnost analýzy a práce se vzorky v různých aplikacích. Navrhovaný rozsah náklonu je plně kompatibilní s geometrickou konfigurací mikroskopu a poskytuje mu plnou flexibilitu, aby vyhovovala širokým potřebám výzkumu.

Souhlasí zadavatel s dodávkou zařízení vybaveného stolem se sklonem od -4° do 70° ?

Ano, zadavatel bude akceptovat zařízení vybaveného stolem se sklonem od -4° do 70°.

Dotaz č. 5:

Praxe ukazuje, že použití vyšších tlaků než 60 Pa výrazně ovlivňuje zhoršení rozlišení získaných snímků a zároveň výrazně nezlepšuje účinnost kompenzace zatížení vzorku.

Souhlasí zadavatel s dodávkou zařízení umožňující provoz v podmínkách proměnného vakua (VP) do 60Pa?

Ano, zadavatel bude akceptovat zařízení umožňující provoz v podmínkách proměnného vakua (VP) do 60Pa.

Dotaz č. 6:

Naše řešení nabízí velkou komoru o vnitřním průměru 330 mm a výšce 270 mm s 18 porty a umožňuje instalaci mnoha přídavných zařízení potřebných k provádění různých testů. Konfigurace portů a velikost komory umožňuje instalaci např. EDS x 2, WDS, EBSD, mikromanipulátor, napínací stůl, AFM, CRYO stůl.

Souhlasí zadavatel s dodáním zařízení vybaveného komorou s 18 hardwarovými porty?

Ano, zadavatel bude akceptovat zařízení s 18 hardwarovými porty.