Příloha č. 3 – technická specifikace – Defibrilátor

Obecné požadavky:

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Všeobecná Specifikace:

- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor

- modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, pacientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor,

- hmotnost přístroje do 8,5 kg,

- ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce,

- zobrazení aktuálního času s možnost stopek na displeji,

- provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od min. -5°C do +40 °C,

- ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy min. IP54,

- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789,

- stabilní proti převážení v sanitním vozidle,

- viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmu s možností nastavení intenzity tónů,

- interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru min. 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk min. 6 svodů před sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení,

- interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu,

- Li-ion baterie s minimální životností 2 roky,

- informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách,

- certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení napájení přístroje 12 V DC,

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje,

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu – potřebný software součástí dodávky,

- sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranné transportní brašny s reflexními pruhy pro kabely, snímače a provozní příslušenství,

- návod v českém jazyce.

Monitor (monitorované parametry):

- min. 8 ́ ́ barevný displej, podsvícený, invertovatelný,

- současné zobrazení minimálně 5ti křivek barevně odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografycká křivka),

- zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu  6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 a 3 x 4,

- monitorace pacientů všech věkových kategorií (např. neonatal, pediatr, adult),

- monitorace EKG 3/5/12 svodů,

- monitorace 12ti svodové klidové EKG vč.,

- monitorace SpO2 - číselná hodnota,

- monitorace PI – periferní index,

- monitorace EtCO2 - číselná hodnota (možnost kPa i mmHg) vč. kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů,

- monitorace NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky

- možnost rozšíření o další funkce jako SpCO, IBP, Teplota, Wi-Fi, BT, GPRS modem.

Defibrilátor:

- bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J,

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů,

- akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně),

- zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace,

- bifázický konfigurovatelný protokol AED,

- přístroj umožňující defibrilaci pomocí defibrilačních přítlačných pádel,

- defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM,

- transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX,

- stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence.