Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077

Systémové číslo veřejné zakázky: P22V00000033

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007180

Dotaz č. 1:

V dokumentu „příloha č. 3 technická specifikace .docx“ je uveden požadavek na Software, který „musí umožňovat poloautomatickou přípravu TEM vzorků s minimálním zásahem uživatele.“

Znamená to, že očekáváte vše v jedné softwarové aplikaci (in-situ, ex-situ) včetně všech přípravných kroků jako např. plně automatizované dělení bloků materiálu vzorku na vícero místech a jejich ztenčení s řízeným vytahováním?

Očekáváte nějaké omezení softwaru v počtu poloautomaticky připravených vzorků v jednom běhu, nebo očekáváte, že software umožní přípravu neomezeného počtu vzorků připravených v jednom běhu?

Odpověď:

Zadavatel požaduje takové softwarové řešení, které umožní realizovat finální podobu lamely vhodné pro TEM pozorování poloautomatickým procesem s minimálním zásahem uživatele. Plně automatizován musí být minimálně proces vlastního dělení bloku materiálu vzorku, včetně depozice ochranné vrstvy (Pt, C, W) pomocí elektronového paprsku a přípravy vlastní lamely pro lift-out proces. Zadavatel požaduje možnost většího počtu poloautomaticky připravených vzorků v jednom běhu (např. formou matice lamel s definovanou polohou) ale neklade omezující podmínku z hlediska jejich konkrétního počtu.

Dotaz č. 2:

V dokumentu „příloha č. 3 technická specifikace .docx“ je uvedeno, že Software „Musí uživatele provést procesem přípravy lamely, provádět automatické změny základních parametrů a nabídnout optimální postup.“

Znamená tento požadavek, že očekáváte od softwaru také možnost vytvářet flexibilních a konfigurovatelných šablon, které by mohli snadno používat začínající uživatelé včetně

a. výběru šablony

b. najití oblasti zájmu na vzorku

c. Výběr pozice TEM mřížky

d. Běh / zpuštění?

Odpověď:

Zadavatel požaduje možnost využití předdefinovaných procesních parametrů pro realizaci přípravy lamely (například formou šablon nebo jiného podobného řešení), které budou  vhodné pro rutinní využití začínajícími uživateli. Zadavatel rovněž požaduje možnost měnit tyto předdefinované parametry uživatelem pro optimalizaci procesu. Tyto předdefinované procesní parametry musí být dostatečné minimálně pro proces vlastního dělení bloku materiálu vzorku (včetně depozice ochranné vrstvy Pt, C a W pomocí elektronového paprsku) v uživatelem definované oblasti zájmu vzorku (včetně výběru pozice TEM mřížky)

Dotaz č. 3:

V dokumentu „příloha č. 3 technická specifikace .docx“ je uvedeno, že Software „Musí uživatele provést procesem přípravy lamely, provádět automatické změny základních parametrů a nabídnout optimální postup.“

Je pod návrhem optimálního postupu myšlena taky možnost depozice ochranné vrstvy (Pt, C, W) pomocí elektronového paprsku jako součást automatizovaného pracovního postupu?

Odpověď:

Ano, možnost depozice ochranné vrstvy (Pt, C, W) pomocí elektronového paprsku musí být součástí automatizovaného pracovního postupu (viz odpověď na dotaz č. 1 a 2).

Dotaz č. 4:

V dokumentu „příloha č. 3 technická specifikace .docx“ uvádíte u požadavku na Software a poloautomatickou přípravu TEM vzorků, že „Doba přípravy jedné TEM lamely musí být 45 minut nebo méně.“

Zahrnuje časový limit 45 minut na přípravu TEM lamely i ztenčení TEM lamely? Budete po instalaci Cryo-FIB-SEM vyžadovat závěrečný test na místě živě?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že doba 45 minut a méně je myšlena jako doba přípravy lamely na vlastním vzorku, bez zahrnutí následných procesů, jak je lift-out nebo ztenčení TEM lamely. Zadavatel předpokládá garanci tohoto časového limitu ze strany dodavatele a demonstrační test v rámci instalace zařízení.