## Technická specifikace
Příloha 1. - Technická specifikace
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Sušárna | Nucená cirkulace vzduchu
Celonerezová
Objem komory min. 100 l, max. 120
Rozsah teplot: min. teplota max. 10 °C nad okolní teplotou - min. 300 °C
Min. nastavitelné parametry na display: teplota, otáčky ventilátoru, pozice klapky, času
Funkce zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnout skupinou v rozmezí - 50 % až + 50 %
Odpočet času od dosažení požadované teploty
Dodání vč. 2 roštů kompatibilních s komorou sušárny, celonerezové provedení
Akustický a vizuální alarm při přetopení
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Lázeň vodní - Předmětem zakázky jsou dvě vodní lázně s víkem (pro každou vodní lázeň) a jednou sadou (příslušenstvím) poskutující možnost třepání vialek při zahřívání vzorků v lázni. | Objem lázně min. 20 max. 25 l
Nastavitelná teplota min. 5 °C nad okolní teplotou do + 100 °C
Nastavení po 0,1 °C
Digitální časovač v min. rozsahu 1 min - 24 h, nebo kontinuální provoz
Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
Vypouštěcí ventil
Vana z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění
Hladina kapaliny v min. rozsahu 20 -160 mm
Dodání včetně třepacího zařízení (rychlost třepání v min. rozsahu 50 - 150 ot/min) - 1 ks
Dodání včetně stojánků vhodných do třepacího zařízení (pro zkumavky o průměru 32 mm) - min. 1 ks o min. počtu 20 pozic
Podání včetně podpůrného koše - min. 1 ks, min. 20 pozic
Dodání včetně stojánku pro vialky s průměrem 18 mm - min. 1 ks, min. 20 pozic
Dodání včetně stojánku pro vialky s průměrem 21 mm - min. 1 ks, min. 20 pozic
Dodání včetně víka - pro obě vodní lázně (jedno pro lázeň s třepacím zařízením, jedno pro lázeň bez něj)
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Vakuová rotační odparka | Manuální zdvih odpařovací baňky
Nerezová lázeň, teplotní rozsah lázně do min. 200 °C, automatické vypnutí při dosažení max. teploty nebo překročení teploty o max. 5 °C
Horizontální výsuv do délky min. 150 mm
Možnost použití odpařovací baňky až 5000 ml
Nastavení teploty lázně a otáček pomocí dvou oddělených ovladačů, zobrazení rychlosti otáček a teploty
Rychlost otáček v min. rozsahu 10 - 280 rpm
Funkce zámku
Varování před zbytkovým teplem
Dodání včetně sady skla pro okamžité použití pro zahušťování vzorků kompatibilní s dodávanou vakuovou rotační odparkou
Dodání včetně vertikálního chladiče, kondenzační baňky, odpařovací baňka min. 1 ks o objemu 1000 ml, min. 12 ks o objemu 250 ml, min. 6 ks o objemu 100 ml, min. 6 ks o objemu 50 ml. Pozn. odpařovací baňky s hrdlem splňujícím NS 29/32)
Dodání včetně kompatibilní vývěvy jako součást setu (chemicky odolné hlavně vůči organickým rozpouštědlům)
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.

## List4 (hidden)
Veřejná zakázka malého rozsahu | Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněnou výzvou |  | Požaduji
Podlimitní veřejná zakázka | Veřejná zakázka malého rozsahu bez uveřejněné výzvy | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka | Otevřené řízení
Otevřené řízení v Dynamickém nákupním systému
Užší řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení bez uveřejnění
Soutěžní dialog
Zjednodušené podlimitní řízení