Příloha č. 3 - Technická specifikace

Název přístroje:

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (FTIR) a dalším příslušenstvím

Požadovaný počet kusů: 		1 ks

Obecné požadavky pro přístroj:

Zadavatel požaduje dodání FTIR spektrometru, tj. univerzálního infračerveného FTIR analyzátoru pracujícího na principu Fourierovy transformace pro přesné stanovení chemického složení nanomateriálů, studium povrchových interakcí s modelovými látkami, studium tepelné stability látek na bázi polymerů a anorganických materiálů. Zadavatel požaduje dodání přístroje o požadované technické specifikaci – viz níže vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu. Zadavatel požaduje rovněž dopravu přístroje do sídla zadavatele, zajištění jeho zprovoznění v místě plnění a zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele dle požadavků níže.

Minimální technické parametry

1) Vakuový FTIR spektrometr

- Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu.

- Spektrometr s plně vakuovanou optikou pracující při tlaku nižším než 0.2 hPa.

- Možnost vakuovat vzorkovací prostor odděleně od vnitřní optiky spektrometru s uloženým interferometrem, náhradním děličem, zdrojem záření a detektorem.

- Automatické klapky s vyměnitelnými PE a KBr okénky pro oddělení vzorkovacího prostoru od vnitřní optiky přístroje

- Spektrální rozsah spektrometru minimálně 50 – 8.000 cm-1.

- Přístroj umožňuje rozšíření pro měření ve spektrálních rozsazích 350 – 8.000 cm-1 a 50 – 6.000 cm-1 v rámci jednoho kontinuálního měření bez nutnosti manuální ani automatické výměny komponent v průběhu měření

- Spektrální rozlišení v MIR oblasti: min. 0,4 cm-1.

- Vlnočtová přesnost: 0.005 cm-1 (při 1.554 cm-1).

- Fotometrická přesnost lepší než 0.1% T.

- S/N poměr minimálně 55.000:1 (1 min měření, peak-to-peak).

- Rychlost skenování alespoň 20 spekter/s při rozlišení 8 cm-1.

- Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření

- Uživatelsky vyměnitelné děliče paprsku:

- KBr dělič

- Širokospektrální FIR-MIR dělič

- IČ Zdroj: Globar

- Detektory:

  - Širokospektrální FIR-MIR DLaTGS pracující za laboratorní teploty.

  - kapalným N2 chlazený MCT detektor.

- Kalibrační laser: HeNe.

- Přístroj musí obsahovat minimálně:

- 5 výstupních portů (z levé i pravé strany přístroje) s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi výstupními porty

- 2 vstupní porty s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi vstupními porty

- Automatické rozpoznávání připojeného příslušenství.

- Automatická kontrola všech základních komponent spektrometru: interferometr, laser, IČ zdroj, detektor.

- Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji.

- Komunikace spektrometru s PC musí být zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu.

2) Příslušenství:

- Univerzální transmisní modul s uchycením pro standardní 2x3“ držák vzorku vč. držáku na 13 mm KBr tablety

- Jedno-odrazový ATR modul s následující specifikací:

- Diamantový monokrystal fixovaný bez pomoci lepidel

- Měřící rozsah 50 – 8.000 cm-1

- Přítlačný mechanismus s prokluzem

- Plně zabudovatelný do vzorkovacího prostoru pro ATR měření pod vakuem

- Přítlačný hrot pro měření práškových a kapalných vzorků pod vakuem

- Modul pro měření v módu difúzní reflexe (DRIFTS) s reakční komorou dle následující specifikace:

- Možnost rutinního měření v DRIFTS módu bez reakční komory.

- Možnost profukování modulu dusíkem či suchým vzduchem.

- Plně zabudovatelný do vzorkovacího prostoru spektrometru pro DRIFTS měření pod vakuem.

- Reakční komora s řízením interní atmosféry nad vzorkem.

- Reakční komora umožňuje softwarové řízení teploty min. do 900°C.

- Reakční komora s vyměnitelnými ZnSe a KBr okénky

- Součástí modulu je chladící jednotka s vodním okruhem napojená na reakční komoru pro lepší řízení teploty a chlazení.

- Dewarova nádoba na kapalný dusík s objemem min. 20l a vypouštěcím ventilem.

- Matrice do lisu pro přípravu 13 mm KBr tablet

3) Software:

- Software musí být kompatibilní s OS Windows 10 nebo vyšším.

- Součástí dodávky jsou minimálně 2 licence softwaru.

- Software musí být tzv all-in-one tzn. jeden program musí umožňovat ovládání spektrometru, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a reporting. Musí umožňovat funkce jako je:

  - Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství.

  - Správa a automatické provádění OQ a PQ testů

  - Pokročilá nastavení měřících parametrů a měření

  - Řízení teploty v reakční komoře DRIFTS jednotky

  - Softwarová funkce pro monitoring chemických reakcí akvizici časově rozlišených 3D spekter

  - Úprava naměřených 2D a 3D spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

  - Pokročilá korekce ATR spekter umožňující korekci posunů vlnových délek, anomální disperze indexu lomu vzorku aj.

  - Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů.

  - Práce s knihovnami včetně jejich vytváření, editace

  - Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven

  - Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona a metody PLS

  - Vytváření a implementace maker.

  - Víceúrovňová správa uživatelů.

  - Import a export spekter.

4) Databáze:

- Elektronická databáze čítající minimálně 26.000 FTIR spekter pevných látek a kapalin.

5) Rozšíření

- Přístroj umožňuje spektrální rozšíření v rozsahu 28.000-10 cm-1

- Přístroj umožňuje rozšíření pro měření rychlostí 70 spekter/s při rozlišení 16 cm-1

6) Ostatní:

- Ovládací datová stanice: Stolní PC s minimální konfigurací: min. x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 16500 dle www.cpubenchmark.net, 16 GB RAM, 2x HDD z toho alespoň jeden (256 GB SSD a druhý 1TB HDD), 2x síťová karta 100/1000Mb Ethernet. 64bitový profesionální operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.

- Monitor: minimální rozměr 23,8 palců, 16:9 rozlišení (1920x1080) nebo 16:10 (1920x1200), LCD s IPS nebo PLS panelem a LED podsvícením; Vstupy: HDMI; Doba odezvy max. 7 ms; Jas min. 250 cd/m2

- Vyhodnocovací datová stanice: Stolní PC s minimální konfigurací: min. x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 16500 dle www.cpubenchmark.net, 16 GB RAM, 2x HDD z toho alespoň jeden (256 GB SSD a druhý 1TB HDD), 2x síťová karta 100/1000Mb Ethernet. 64bitový profesionální operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.

- České nebo anglické manuály, instalace přístroje a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 dní pro min. 5 osob jsou součástí dodávky spektrometru.

- Záruční doba zařízení min. 12 měsíců

- Prodloužená záruka na vybrané komponenty:

  - Interferometr – 10 let

  - Diamantový ATR krystal – 10 let