## Zakázka I_třepačky
Příloha Technická specifikace
Zakázka 1.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Rotátor vertikální | Displej pro zobrazení rychlosti a času
Možnost použití v teplotních skříních při min. rozsahu 5 - 40 °C
Časovač v min. rozsahu 1 - 1000 min, kontinuální provoz
Držák pro min. 15 zkumavek o objemu 50 ml
Rozsah otáček min. 10 - 50 ot. /min
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Překlápěcí třepačka hlava/pata | míchačka s překlopným pohybem pro min. 8 láhví ( při objemu 2 l)
dodání včetně přídavných držáků pro použití 0,5 l, 1 a 2 l láhví
regulovatelné otáčky v min. rozsahu 1 - 15 min-1
dodání s přídavnými držáky pro všechny typy láhví - min. 8x držák pro 0,5 l láhve, 8x držák pro 1 l láhve
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Předmětem zakázky je třepačka horizontální do 30 kg, dva kusy | 2 x třepačky pro zatížení až 30 kg
pohyb přímočarý
frekvence kmitů v min. rozsahu 20 až 300 min -1
nastavení elektronickým regulátorem s kontrolou na displeji
časovač v min. rozsahu 1 min - 30 hodin, režim nekonečna, hodnota zobrazena na displeji
dodání včetně nástavce s min. 5 válci pokrytými pryží, pro každou třepačku, celkem tedy 2 ks
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Předmětem zakázky je třepačka horizontální do 15 kg, dva kusy | nosnost alespoň 15 kg
přímočarý pohyb
frekvence kmitů v min. rozsahu 30 až 400 min -1,
časovač v min. rozmezí od 1 minuty do 24 hodin
možnost programovat dobu a frekvenci třepání, zobrazení hodnot na displeji
dodání včetně nástavce s min. 3 válci pokrytými pryží, pro každou třepačku, celkem tedy 2 ks
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Vortex typ 1 - předmětem jsou 2 ks přístroje | Rychlost otáček v min. rozsahu 200 - 2000 ot./min
Možnost volby mezi nepřetržitým pohybem a automatickým zapnutím stisknutím přiložením např. centrifugačky
Amplituda třepání min. 4,2 mm
Antimikrobiální prava povrchu
Nastavitelná frekvence
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Vortex typ 2 - předmětem jsou 2 ks přístroje | Fixní rychlost min. 2600 ot./min (max. 3000)
Třepaná hmotnost včetně nástavce minimálně 0,1 kg
Materiál vnějšího pláště z odolného plastu, spodek pozinkovaný
Spouštění dotykem
Rozměry: šířka max. 12 cm, výška max. 12 cm, hloubka max. 12 cm
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.

## Zakázka II_pH metry
Příloha Technická specifikace
Zakázka 2.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Předmětem zakázky jsou dva pH metry s pH elektrodou pro každý z nich | Použití pro vzorky životního prostředí
Snadná kalibrace, s nastavitelným kalibračním intervalem
Displej pro zobrazení hodnoty min. pH, teploty a napětí
Možnost provozu na baterie
Kalibrace min. 3 bodová
Přepínatelná citlivost: 0,001; 0,01 nebo 0,1 pH
Dodání včetně (pro každý pH metr): pH elektroda (pro pH v min rozsahu 0 - 14), pufr 4, 7 a 10,01, rozrok 3 mol/l KCl, napájecí adaptér
Stojan na elektrodu
Pro měření pH v min. rozsahu 0 - 14
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
předmětem zakázky je pH metr / konduktometr / oximetr | měření libovoné kombinace tří parametrů a teploty
uživatelem definované kombinace stejných nebo různých parametrů
funkce pro kontrolu a indikaci stavu elektrody
funkce kontroly a indikace, zda je měřená hodnota v rozsahu, na který byl přístroj kalibrován
displej chráněný sklem, kryt z vysoce kvalitního zinkového odlitku
zařízení musí být dodáváno s univerzálním napájecím zdrojem, stojanem,
sonda pro měření pH s min. parametry: rozsah měření min. 0 - 14 (přesnost min. ± 0,004 pH),
dodání včetně: kalibračním vybavením, napájecím síťovým kabele, stativem
vodivostní sonda - min. rozsah měření 10 µS/cm - 2000 mS/cm (přesnost alespoň ± 1,5 %)
kyslíková sonda s min. rozsahem měření 0 - 20 mg/l (přesnost alespoň 1,5 %)
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.

## List4 (hidden)
Veřejná zakázka malého rozsahu | Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněnou výzvou |  | Požaduji
Podlimitní veřejná zakázka | Veřejná zakázka malého rozsahu bez uveřejněné výzvy | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka | Otevřené řízení
Otevřené řízení v Dynamickém nákupním systému
Užší řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení bez uveřejnění
Soutěžní dialog
Zjednodušené podlimitní řízení