Název VZ:

Zajištění aktivního antivibračního systému a systému pro potlačení elektromagnetického pole pro mikroskop ZEISS Crossbeam 350

- Aktivní izolační systém k zamezení vibrací

- Modulární systém s nosností alespoň 1200kg.

- Dva oddělené moduly s nosností alespoň 600kg.

- Schopnost aktivní izolace: 1,2-200 Hz

- Doba ustálení: <10 ms

- Výkon (snížení příchozích vibrací): 5 Hz > 22 dB (snížení o 92 %),                                                                                         10Hz > 34dB (98% snížení)

- Piezoelektrická technologie pro aktuátory senzorů AND

- Bez potřeby vzduchu

- Bez nutnosti nastavování doby/kalibrace během každodenního provozu ( pouze jednorázová počáteční kalibrace hmotnosti)

- Bez nízkofrekvenční rezonance

- Vlastní tuhost - ~ 500x větší než u 1Hz pasivního izolátoru

- Izolace ve všech 6 stupních volnosti

- Technologie nízké spotřeby: bez zahřívání, snížená spotřeba energie, bez elektromagnetického rušení

- Aktivní systém pro potlačení elektromagnetického pole

- Přizpůsobení se změnám pole do 100 µs

- Inteligentní uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou s automatickým nastavením a DC resetem

- Simultánní zobrazení AC a DC pole s možností výběru jednotky Tesla nebo Gauss

- Spojení duálních senzorů pro vytvoření virtuálního senzoru „uvnitř“ EM sloupu

- AC senzor pro rušení 50/60 Hz AC line pole

- DC senzor pro rušení tramvajových a vlakových DC polí a 50/60Hz

- Vestavěný generátor testovacího pole

- Ethernetové a USB porty pro vzdálené ovládání a monitorování

- Helmholtzův rám včetně kabeláže

- Veškeré kabely musí být tzv. plug and play, tedy s příslušnými konektory

Součástí obou systémů musí být kompletní instalace včetně autorizované reinstalace mikroskopu ZEISS Crossbeam 350 (přemístění mikroskopu, opětovná instalace, oživení, kontrola, kalibrace). Součástí musí být zaškolení obsluhy v min. počtu 3 osob.