Příloha č. 3 - Technická specifikace

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Část 1 VZ - Spektrofotometr jednopaprskový - 1ks

- UV-Vis spektrofotometr s možností fluorescenční detekce

- rozsah vlnových délek absorpčního měření min. 190-800 nm

- možnost stanovení koncentrace nukleových kyselin dsDNA, ssDNA (oligonukleotidy), RNA, proteiny (A280)

- možnost stanovovat absorbanci v mikroobjemu (min. od 0,5 uL) a rovněž i ve standardní kyvetě s optickou dráhou 1cm

- Detekční limit mikroobjem – min. 0,8 ng/ul dsDNA nebo 0,05 mg/ml BSA

- Detekční limit kyveta (1 cm) – min. 0,05 ng/ul dsDNA nebo 0,005 mg/ml BSA

- Možnost fluorometrické kvantifikace dsDNA, RNA, ssDNA a proteinů s detekčním rozsahem min. 0.5 pg/μL až 3000 ng/μL dsDNA

- Objem vzorku pro fluorescenční detekci 1-10 ul

- Min. 4 kanálová fluorescence s excitací v oblasti UV (cca 375 nm) a v oblasti modrého (Ex. cca 470 nm), zeleného (Ex. cca 525 nm) a červeného (Ex. cca 635 nm) záření

Část 2 VZ - Binokulární zobrazovací stanice – 1ks

- Kompaktní stereomikroskop pro pozorování s výstupem na kameru

- greenough optický systém

- apochromatická optika v těle mikroskopu

- apochromatické objektivy mikroskopu

- mikroskop vybaven ochranným sklem chránícím objektivy před poškozením

- 2ks okuláry 10x/23 s nastavitelnou dioptrickou korekcí, vhodné pro použití s brýlemi i bez brýlí

- plynulý zoom se stop pozicemi pro zvětšení min. 10x, 20x, 30x,40x a 50x

- manuální ostření

- nastavitelná mezioční vzdálenost 55-76 mm

- optické vlastnosti bez aditivního objektivu:

  - minimální rozsah zvětšení				 9:1

  - maximální pozorovací úhel				 35°

  - rozlišení 						250 lp/mm

  - min NA:						0,167

  - požadovaný rozsah zvětšení:				od min. 6,1 až 55 x

  - průměr zorného pole: 					od min. 37.7 - 4.2 mm

  - pracovní vzdálenost: 					 122 mm

  - hloubka ostrosti pro zvětšení 			 	 12 mm

- Rozdílná numerická apertura levého a pravého optického kanálu zajišťující obraz s vysokou hloubkou ostrosti a vysokém rozlišení

- antistatická ochrana povrchu mikroskopu

- protiprachový obal

Horní osvětlení pomocí ring light:

- Vrchní osvětlení pomocí ring light

- Možnost ovládání jednotlivých segmentů osvětlení

- Možnost automatického nasvicování segmentů pro snadnější pozorování

- Ovládání intezity osvětlení

Základna pro procházející světlo:

- Stabilní základna s integrovaným osvětlením pro brightfield i rottermanuv kontrast

- Iluminační část min. 65 mm

- Kodované ovládání světla i ze software i samostatně.

- Ovládání nasvětlení včetně vypnutí a zapnutí světla jedním otočným prvkem pro snadnou práci.

Kamera:

  - Cmount pro připojení kamery

  - Senzor typ. CMOS

  - Velikost senzoru: 1 / 2.3’’

  - Formát min. 4000x3000 pixelů (12MPx)

  - Velikost pixelu min. 1,55 m x 1,55 m

  - Shutter mód: Rolling

  - Výstupy: min. USB3.1 typ C

  - Další výstupy min. HDMI 2.0, 4x USB 2.0, RJ45, 2,5 mm JACK

  - Expoziční čas min. 100 s až 120 ms

  - Min. počet snímků/s 60 s 4K rozlišením

  - Bitová hloubka 8bit

  - Možnost práce bez PC

  - Měřící modul bez použití PC, záznam na USB, do sítě.

  - Nastavení kamery pomocí myši připojené přímo ke kameře.

Část 3 VZ – Drobné přístroje/materiál

3D kývačka – 1ks

- kývavý kruhový (třídimenzionální) pohyb

- Frekvence otáček: min. 5 – 80 min-1

- Úhel náklonu: min. 0 – 15°

- Ovládání: membránová tlačítka

- LED displej se zobrazením otáček a času

- Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod

- Maximální zatížení: min. 2 kg (včetně nástavce)

- Provozní podmínky: teplota okolí: min. 4 – 50 °C, relativní vlhkost: min. až do 80 %

- Rozměry výkyvné desky (š x h): min. 250 x 250 mm

- Součástí dodávky přístroje musí být protiskluzová podložka

Analytické váhy - 1ks

- Analytické váhy s váživostí min. 200 g

- Min. odečet 0,0001 g

- Min. opakovatelnost 0,2 mg

- Linearita min. +/-0,3 mg

- Interní kalibrace

- Ovládání pomocí membránových tlačítek

- LCD displej

- pracovní režimy: vážení, kontrolní vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení

- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s plastovým krytem, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky

- napájení: adaptér (součástí dodávky)

Předvážky - 1ks

- předvážky s váživostí min. 400 g

- Min. odečet 0,01 g

- Min. opakovatelnost 0,01 g

- Linearita min. +/-0,03 g

- Externí kalibrace

- LCD displej

- ovládání pomocí membránových tlačítek

- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, dynamické vážení

- nerezová vážní deska

- napájení skrze adaptér (součástí dodávky)

Magnetické míchadlo s ohřevem - 3ks

- magnetická míchačka s ohřevem

- kapacita až 15L H2O

- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků

- integrovaný závit pro stojanovou tyč

- pracovní plocha nerez

- Rozsah otáček min. 100 – 1800 ot/min

- Nastavitelný rozsah teploty pracovní plochy min. 50 – 300 °C

- Topný výkon min. 500 W

- Napájení 230 V

Malá centrifuga mikro - 1ks

- Malá centrifuga pro rychlé stočení vzorku

- Rotor úhlový min. 8místný

- Max. kapacita rotoru: min. 8x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml

- Max. RPM min. 6 000 ot/min

- Max. RCF min. 2 000 x g

- Napájení z AC adaptéru

- jednoduché ovládání (spuštění uzavřením víka)

- automatické zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru nebo otevření víka během provozu

Termoblok - 1ks

- Blokový termostat s vyměnitelnými modulárními bloky

- Zařízení s kapacitou 1 blok

- Ovládání pomocí membránových tlačítek

- LED displej (zobrazení teploty, nastaveného času a chybových hlášení)

- Plynulé nastavení teploty

- Teplotní rozsah	min. +5 °C nad okolní teplotou do min. 120 °C

- Teplotní stabilita uvnitř bloků min.  ±0,2 °C při 37 °C / ±0,4 °C při 60 °C

- Topný výkon min.  150 W

- Časovač min. 1 min – 99 h 59 min

- Materiál pracovní plochy hliník

- Bloky: 1ks Mikrozkumavky Corning o objemu do 2,0 ml, 1ks PCR zkumavky o objemu 0,5 ml, 1ks Zkumavky s kónickým dnem o objemu 15 ml, 1ks Zkumavky s kónickým dnem o objemu 50 ml

Ultrazvuková vodní lázeň - 1ks

- Ultrazvuková lázeň s digitálním ovládáním

- ovládání pomocí membránových tlačítek

- časovač pro ultrazvuk, zobrazení zbývajícího času

- frekvence ultrazvuku 35 kHz

- užitný objem min. 0,6 L

- nastavitelný ohřev v rozsahu min. +30 až +70 °C

- zobrazení nastavené i skutečné teploty

- vizuální signalizace v případě přehřátí lázně

- vana i plášť z nerezové oceli (AISI 304)

- součástí dodávky musí být i koš a víko

Vodní lázeň - 1ks

- vodní lázeň s nucenou cirkulací

- Rozsah regulace teploty min. 20 – 90 °C

- Minimální pracovní teplota min. +5 °C nad okolní teplotu

- Rozlišení regulátoru teploty min 0,1 °C

- Vypouštěcí ventil

- Objem lázně min. 6L

- LED displej

- systém kontroly hladiny vody

- optická a akustická signalizace poplachu při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru

- dodání včetně víka

Vortex s adaptéry 1ks

- třepačka pro třepání vzorků horizontálním kruhovým a vibračním pohybem

- plynule nastavitelná frekvence třepání

- funkce trvalý chod nebo automatické spuštění při opření zkumavky o můstek

- nástavec pro jednu zkumavku s průměrem do 20 mm

- Frekvence kmitů min. 0 – 2500 minˉ¹

- Amplituda kmitů min. 5 mm

8-kanálová pipeta 1ks

- 8-kanálová nastavitelná pipeta s plně autoklávovatelným tělem

- Manuální odhazování špiček

- Pipetovaný objem 20 - 200 ul

- kompatibilita plastových špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson

Sada automatických pipet - 1ks

- Set automatických pipet včetně stojánku na min. 4 pipety

- 4ks pipet v setu o rozsahu: 0,1 - 2 ul, 2 - 20 ul, 20 - 200µl a 100 - 1000 ul.

- plynule nastavitelné pipety s možností uzamčení pipetovaného objemu

- zamykatelný objem nezávisle na indikátoru objemu (zabezpečení proti náhodné změně objemu při pipetování)

- manuální odhazovač špiček

- autoklávovatelné pipety

- kompatibilita plastových špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson