Příloha 3 – technická specifikace

Technické parametry:

- Autoklávovatelný stolní laboratorní fermentor pro kultivace tkáňových kultur a savčích buněk

- Kultivační skleněná nádoba s pracovním rozsahem min. 1,0-5,0 L a optimálním poměrem výšky k průměru (h/d) – 2,2 (pro zajištění správné aerace buněk a tkáňových kultur)

- Možnost sterilizace skleněné nádoby autoklávováním

- 4ks peristaltické pumpy s regulací průtoku pro řízení toku kultivačního média a reagencií včetně reagenčních lahví:

  - Pumpa pro přídavek báze (fixní otáčky min. 40 RPM)

  - Pumpa pro přídavek antipěnivého roztoku či aditiv (fixní otáčky, min. 40 RPM)

  - Pumpa pro přídavek substrátu (regulované otáčky, min. v rozsahu 0,2-5 RPM)

  - Pumpa pro přídavek substrátu (regulované otáčky, min. v rozsahu – 10 – 150 RPM)

- Variabilní vzdušnící systém umožňující připojit přívod vzduchu, O2, CO2, N2 včetně softwarově nastavitelného složení plynové směsi a elektronické regulace jejího průtoku do fermentační nádoby

- Rozsah regulace teploty min. od 5 °C nad teplotou místnosti po min. 40 °C

- Sensory pro měření pH, teploty, O2

- Plně integrovaný ovládací systém s displejem jako součást fermentoru

- Možnost zobrazení hodnot standardních parametrů (pH, pO2, míchání, teplota, průtok vzduchu) na displeji fermentoru

- Fermentační program pro externí PC (PC není součástí dodávky) s možností řízení fermentoru a exportu dat, možnost nastavení min. 10 parametrů

- Systém pro opakovatelný sterilní odběr vzorků

- Odpěňovací zařízení

- Šetrný míchací systém vhodný pro savčí, hmyzí a rostlinné buněčné kultury