Část 1 VZ

Spektrofotometr dvoupaprskový – 1ks

- Dvoupaprskový spektrofotometr se vzorkovou a referenční kyvetou

- Volitelná šířka pásma: 0,5 nm, 1 nm, 1,5 nm, 2 nm a 4 nm

- Rozsah vlnových délek min. 190 nm - 1100 nm

- Přesnost nastavení vlnových délek min. ±0.20 nm nebo menší

- Opakovatelnost min. ±0,1 nm nebo menší

- Rychlost snímání spekter – proměnná až do 6000 nm/min

- Detektor: Si fotodioda

- Fotometrický rozsah min. -3,0 až 3,0 ABS

- Stabilita min. 0.0005 A/h nebo menší

- Nežádoucí rozptýlené světlo (stray light) NaI, 220 nm: ≤0.1%, NaNO2, 340 nm: <0.1%

- Ovládací panel se zobrazovacím displejem na spektrofotometru, popř. ovládání externím PC (v této variantě musí být PC s ovládacím softwarem součástí dodávky)

- Skenovací módy min. absorbance, transmitance, reflektance, Log(1/R), Log(Abs), intensita

Část 2 VZ

Analytické váhy - 1ks

- Analytické váhy s váživostí min. 100 g

- Min. odečet 0,00001 g

- Min. opakovatelnost 0,05 mg

- Linearita min. +/-0,1 mg

- Interní kalibrace

- Ovládání pomocí membránových tlačítek

- LCD displej

- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s plastovým krytem, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky

- napájení: adaptér (součástí dodávky)

Část 3 VZ

Inkubovaná orbitální třepačka -  2ks

Základní popis:

- orbitální pohyb 25 mm

- nastavitelné otáčky min. v rozsahu 30 – 500 RPM s max. odchylkou 1%

- možnost nastavit teplotu min. až +65°C

- plně průhledná dvířka komory a funkce osvětlení interiéru

- omyvatelný interiér a výpusť při rozlití kapalin ve třepačce

- součástí vyjímatelný tácek pro dodatečnou inkubaci vzorků v horní části komory třepačky

- hmotnost jednotky max. 80 kg pro případné umístění na stůl

- max. výška jednotky 70 cm pro případné umístění pod stůl

- napájení 230V, 50 Hz

- 1x jednotka s integrovaným chlazením o alespoň -10°C vůči okolní teplotě

- 1x jednotka bez chlazení

- možnost sestavení na sebe nebo odděleného umístění

- součástí dodávky platforma pro montáž klemů a platforma s adhezivní páskou pro každou jednotku

- součástí dodávky příslušenství pro případné sestavení obou třepaček na sebe do jednoho celku se zajištěním stability a bezpečnosti obsluhy

Kapacita baněk Erlenmeyer (každé jednotky)

- min. 25x 250 ml

- min. 15x 500 ml

- min. 2x 5000 ml

Část 4 VZ

Předvážky - 1ks

- předvážky s váživostí min. 400 g

- Min. odečet 0,01 g

- Min. opakovatelnost 0,01 g

- Linearita min. +/-0,03 g

- Externí kalibrace

- LCD displej

- ovládání pomocí membránových tlačítek

- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, dynamické vážení

- nerezová vážní deska

- napájení skrze adaptér (součástí dodávky)

Magnetické míchadlo s ohřevem - 3ks

- magnetická míchačka s ohřevem

- kapacita až 15L H2O

- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků

- integrovaný závit pro stojanovou tyč

- pracovní plocha nerez

- Rozsah otáček min. 100 – 1800 ot/min

- Nastavitelný rozsah teploty pracovní plochy min. 50 – 300 °C

- Topný výkon min. 500 W

- Napájení 230 V

Malá centrifuga mikro - 1ks

- Malá centrifuga pro rychlé stočení vzorku

- Rotor úhlový min. 8místný

- Max. kapacita rotoru: min. 8x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml

- Max. RPM min. 6 000 ot/min

- Max. RCF min. 2 000 x g

- Napájení z AC adaptéru

- jednoduché ovládání (spuštění uzavřením víka)

- automatické zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru nebo otevření víka během provozu

Termoblok - 2ks

- Blokový termostat s vyměnitelnými modulárními bloky

- Zařízení s kapacitou 1 blok

- Ovládání pomocí membránových tlačítek

- LED displej (zobrazení teploty, nastaveného času a chybových hlášení)

- Plynulé nastavení teploty

- Teplotní rozsah	min. +5 °C nad okolní teplotou do min. 120 °C

- Teplotní stabilita uvnitř bloků min.  ±0,2 °C při 37 °C / ±0,4 °C při 60 °C

- Topný výkon min.  150 W

- Časovač min. 1 min – 99 h 59 min

- Materiál pracovní plochy hliník

- Bloky: 1ks Mikrozkumavky Corning o objemu do 2,0 ml, 1ks PCR zkumavky o objemu 0,5 ml, 1ks Zkumavky s kónickým dnem o objemu 15 ml, 1ks Zkumavky s kónickým dnem o objemu 50 ml

Ultrazvuková vodní lázeň - 1ks

- Ultrazvuková lázeň s digitálním ovládáním

- ovládání pomocí membránových tlačítek

- časovač pro ultrazvuk, zobrazení zbývajícího času

- frekvence ultrazvuku 35 kHz

- užitný objem min. 0,6 L

- nastavitelný ohřev v rozsahu min. +30 až +70 °C

- zobrazení nastavené i skutečné teploty

- vizuální signalizace v případě přehřátí lázně

- vana i plášť z nerezové oceli (AISI 304)

- součástí dodávky musí být i koš a víko

Vodní lázeň - 1ks

- vodní lázeň s nucenou cirkulací

- Rozsah regulace teploty min. 20 – 90 °C

- Minimální pracovní teplota min. +5 °C nad okolní teplotu

- Rozlišení regulátoru teploty min 0,1 °C

- Vypouštěcí ventil

- Objem lázně min. 6L

- LED displej

- systém kontroly hladiny vody

- optická a akustická signalizace poplachu při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru

- dodání včetně víka

Vortex s adaptéry - 3ks

- třepačka pro třepání vzorků horizontálním kruhovým a vibračním pohybem

- plynule nastavitelná frekvence třepání

- funkce trvalý chod nebo automatické spuštění při opření zkumavky o můstek

- nástavec pro jednu zkumavku s průměrem do 20 mm

- Frekvence kmitů min. 0 – 2500 minˉ¹

- Amplituda kmitů min. 5 mm

8-kanálová pipeta - 3ks

- Set 8-kanálových nastavitelných pipet s plně autoklávovatelným tělem včetně stojánku

- Manuální odhazování špiček

- Pipety pro objem 0,5 - 10 ul, 2 - 20ul a 20 - 200 ul

- kompatibilita plastových špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson

Sada automatických pipet – 6ks

- Set automatických pipet (celkem 6 setů) včetně stojánku (6ks) na min. 4 pipety

- 4ks pipet v setu o rozsahu: 0,1 - 2 ul, 2 - 20 ul, 20 - 200µl a 100 - 1000 ul.

- plynule nastavitelné pipety s možností uzamčení pipetovaného objemu

- zamykatelný objem nezávisle na indikátoru objemu (zabezpečení proti náhodné změně objemu při pipetování)

- manuální odhazovač špiček

- autoklávovatelné pipety

- kompatibilita plastových špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson