Glovebox technické specifikace

- Glovebox je vyroben z 304 nerezové oceli.

- Vnitřní rozměry gloveboxu jsou alespoň 1520 mm (šířka), 764 mm (hloubka) a 895 mm (výška).

- Externí rozměry gloveboxu nesmí přesáhnout 2316 mm (šířka), 1034 mm (hloubka) a 2024 mm (výška).

- Vše svařované z nerez oceli, vč.. trubice přívody/odvody plynů a ostatní průchodky.

- Detektor kyslíku na bázi oxidu zirkonu musí měřit v rozsahu 0-1000 ppm.

- Detektor vlhkosti musí být bezúdržbový bez nutnosti použití kyseliny fosforečné

- Detektor vlhkosti měří v rozsahu 0-1000 ppm.

- Součástí jsou alespoň 2 výškově nastavitelné vnitřní police z nerezové oceli 304.

- Externí LED osvětlení.

- Systém řízení plynů musí být umístěn pod gloveboxem a fixován k jeho rámu.

- Alespoň 3 rukavicové vstupy. Porty musí být vyrobeny z Derlinu k ochraně proti korozi; Teflon/Tekaform nebo hliníkové materiály nejsou přípustné.

- Přechodová komora musí být vybavena plynovým pístem pro bezpečný posun dvířek nahoru a dolů. Dveře musí být vybaveny pružinovým otvíracím mechanismem k zabránění poškození při vakuu v komoře.

  - Velká přechodová komora: vnitřní rozměry alespoň 380 mm (průměr) a 609 mm délka.
              - umístěná na pravé straně
              - vnitřní podnos: 304 nerezová ocel #4 povrchová úprava
              - manuální ventily pro evakuaci/zavzdušnění.
              - míra úniku: <10-5 mbar l/s

  - Malá přechodová komora: vnitřní rozměry alespoň 152 mm průměr a 440 mm délka
              - manuální ventily pro evakuaci/zavzdušnění inertem.
              - míra úniku: <10-5 mbar l/s

- Šestipalcová rychlá transportní komora (malá přechodová komora) musí být plně externí a nesmí zasahovat do pracovního prostoru gloveboxu.

- Dveře na šestipalcové rychlé transportní komoře (malá přechodová komora) musí mít pant, aby nemohlo dojít k pádu a poškození těsnění.

- Fukar musí mít nastavitelnou rychlost 0-60 CFM, s tlumením vibrací a bez tvoření tepelné zátěže.

- Purifikace plynu musí být schopna pracovat s dusíkem, argonem i heliem.

- Purifikace plynu musí být schopna absorbovat alespoň 43 litrů O2 a 1.8 kg H2O než musí dojít k regeneraci.

- Oběh plynu nesmí standardně vyžadovat chlazení vodou.

- Glovebox musí být schopen pracovat v přetlaku i v podtlaku.

- PLC ovládací systém musí být Siemens SIMATIC S7-1200 PLC ovládací systém.

- Ovládací panel musí být Siemens KTP400 4” (101.6 mm) barevný, dotykový ovládací panel.

- Ovládací panel musí být zabezpečen heslem.

- Průchodky:
- Alespoň 4x DN 40 ISO – KF zaslepené průchodky
- alespoň 1x plyn/vakuum 6 mm ocelové Swagelok Bulkhead spojky
- alespoň 1x elektrická průchodka

- Celkový únik systému <0.05 obj%/h (ISO 10648-2)

- Filtry: 1x vstupní a 1x výstupní HEPA (99.99% vs 0.3 μm MPPS)

- Polykarbonátové (odolné proti odření) okno s tloušťkou alespoň 9.5 mm.

- Vakuová pumpa 
- výkon alespoň 15 m3/h
- dosažený tlak:  0.007 mbar
- nominální rychlost otáček: 1800 ot./min
- suchý, spirálový kompresor
- 230V 50/60 Hz
- maximální hlučnost 52 dB
- vstupní přípojka: NW25
- výstupní přípojka NW25

- Automatické ovládání tlaku: (+/- 15 mbar)

- Pedálové přepínání tlaku

- V systému průtoku zapojený lapač rozpouštědel s

  - Polypropylénovým krytem

  - Aktivním uhlím

  - Vstupní/výstupní přechodky: 40 ISO-KF včetně těsnění a svorek

- Průtok pracovního plynu alespoň 240 l/min.

- Dvoustupňový regulátor pracovního plynu, včetně trubek a všeho vybavení potřebného k instalaci

- Záruka 24 měsíců

- Instalace na místě a vycvičení personálu v ceně