## technická specifikace - část 1
Příloha č. 1a - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE)
Dodávka klimatické komory s pokročilou Peltierovou technologií HPPeco
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
klimatická komora s pokročilou Peltierovou technologií HPPeco (v nepřetržitém provozu pracují komory o 90% energeticky efektivněji než zařízení chlazená) | ANO / NE
vnitřní objem komory min. 105 L | ANO / NE
min. vnitřní rozměry (š/v/hl): 550x480x400 mm | ANO / NE
regulace teploty od +0° C do +70° C | ANO / NE
aktivní zvlhčování a odvlhčování od 10% do 90% relativní vlhkosti | ANO / NE
teplotní rozsah bez osvětlení a vlhkosti: od 0°C (20°C pod okolí) do 70°C | ANO / NE
teplotní rozsah s vlhkostí bez osvětlení: od 5°C (20°C pod okolí) do 70°C | ANO / NE
provedení: vnitřní prostředí komory z nerezové oceli DIN 1.4301 | ANO / NE
obslužný software (umožňuje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy) | ANO / NE
řídící jednotka musí umožňovat: nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO2, O2, tlaku, | ANO / NE
obsahuje 2 teplotní čidla Pt100 dle DIN třída A | ANO / NE
obsahuje funkce HeatBALANCE zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace | ANO / NE
obsahuje rozhraní USB, Ethernet | ANO / NE
umožňuje načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden) | ANO / NE
obsahuje vícenásobnou ochranu proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY | ANO / NE
přístroj musí být možné připojit do elektrické sítě s napětím 230V | ANO / NE
Příkon zařízení max.: 0,45 kW | ANO / NE
ochrana proti elektrostatickému výboji ESD | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 36 měsíců - dostupný záruční servis | ANO / NE
Doprava na místo určení, instalace a bezplatné zaškolení obsluhy - min pro 3 osoby v rozsahu 3 hodin. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce | ANO / NE
Termín dodání v termínu 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.