Příloha č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Laboratorní univerzální stereomikroskop

- Optický systém Galileo, paralelní optický systém;

- Stavebnicová konstrukce, systém ostření: hrubé + jemné;

- LED prosvětlovací stativ pro procházející světlo, životnost LED min. 60000 hodin;

- Integrovaná aperturní clona pro zvětšení hloubky ostrosti;

- Karuselový nosič objektivů pro 2 ks. objektivů;

- Objektivy jsou namontovány současně na revolverovém nosiči pro dva objektivy s možností umístění objektivu do axiální pozice pro fotodokumentaci;

- Rozsah zoomu min. 16,4:1(0,7x až 11,5x), změna zvětšení plynulá nebo též skoková - vhodné pro opakovaná měření;

- Objektiv PLANAPOCHROMATICKÝ zvětšení 1,6x, celkové zvětšení v okulárech 11,2x až 184x;

- Objektiv PLANAPOCHROMATICKÝ zvětšení 1x, celkové zvětšení v okulárech  7x až 115x;

- Pracovní vzdálenost pro objektiv zvětšující 1,6x je min. 30mm;

- Pracovní vzdálenost pro objektiv zvětšující 1x je min. 60mm;

- Tubus: binokulární hlavice s trinokulárním výstupem -  ergonomická, úhel vhledu 30°, nastavitelný oční rozestup v rozsahu min. 52mm až 76mm, číslo zorného pole FN min. 22. Dělení světla dvoupolohové 100/0, 50/50;

- 2 ks. okuláry s dioptrickou korekcí v rozsahu -8 až +5 dioptrií, FN min. 22 zvětšení 10x.