# Základní minimální parametry systému

Základní minimální technické parametry systému musí být doložitelné oficiální technickou specifikací nebo čestným prohlášením výrobce.

## FTIR spektrometr

- Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu

- Přístroj musí být kompaktní, přenosný s maximálními rozměry 35x30x25 cm a maximální hmotností 8 kg

- Robustní konstrukce spektrometru – kovová přístrojová skříň.

- Spektrometr musí pokrývat spektrální oblast v rozmezí minimálně 6.000-500 cm-1

- Spektrální rozlišení: 2 cm-1 nebo lepší s možností rozšíření na 0.8 cm-1 nebo lepší.

- Přesnost vlnové délky lepší než 0,05 cm-1 při 2.000 cm-1.

- S/N poměr lepší než 55 000:1 (peak-to-peak, 1 minuta měření při 4 cm-1)

- Interferometr musí být Michelsonova typu s koutovým odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření pro dosažení dlouhé životnosti

- IČ zdroj: MIR zdroj.

- Dělič paprsků: ZnSe

- Detektor: DLaTGS detektor.

- Kalibrační laser: diodový laser s dlouhou životností (HeNe laser není akceptovatelný).

- Vnitřek přístroje musí být utěsněn a vysoušen.

- Veškerá reflektivní optika musí být pozlacená

- Přístroj automaticky rozpoznává připojený měřící modul.

- Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji pomocí integrovaného elektronického senzoru.

- Systém musí umožňovat provádění automatických OQ a PQ validačních testů splňujících parametry podle GMP.

- Komunikace spektrometru s PC musí být zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu.

- Možnost bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi adaptéru

## Příslušenství

- 1-odrazový ATR modul dle následující specifikace:

- Vyměnitelný diamantový ATR krystal s rozsahem min. 6.000-500 cm-1.

- Vyměnitelný germaniový ATR krystal s rozsahem min 5.000-550 cm-1.

- ATR měřící jednotka musí obsahovat přítlačný držák pro lepší kontakt vzorku s ATR krystalem.

- Kryt pro měření těkavých látek.

- Nástavec pro ATR měření v průtočném módu.

- Více-odrazový ATR modul dle následujíc specifikace:

- Vyměnitelný ZnSe krystal pro kapaliny a pasty s min. 6 odrazy

- Kryt pro měření těkavých látek.

- DRIFTS modul pro měření práškových materiálů v módu difúzní reflexe dle následující specifikace:

- 5 ks nádobek na vzorek

- zlacené referenční zrcátko

- sada na přípravu vzorků pro DRIFTS

- Modul pro měření v transmisním módu dle následující specifikace:

- Držák pro standartní 2x3“ inzerty

- 2x3“ inzert pro 13 mm KBr tablety

- Plynová kyveta s protikorozní kovovou konstrukcí, optickou dráhou v rozmezí 7-10 cm a vyměnitelnými CaF2 a ZnSe okénky

- Membránová vývěva pro vzorkování plynných vzorků do plynové kyvety:

  - Max. průtok alespoň 7 l/min

  - Rezistentní vůči korozivním plynům

- Peristaltické čerpadlo pro vzorkování kapalných vzorků do průtočného ATR nástavce:

  - Max. průtok alespoň 8ml/min (1mm hadička)

  - Podtlak v sání alespoň 40 kPa

  - Regulace otáček v rozsahu alespoň 0,1 - 80 ot./min

- Pojízdný kufr s kolečky pro bezpečný a pohodlný transport spektrometru a modulu.

- Baterie pro napájení přístroje s výdrží alespoň 5 hod.

## Obslužný Software

- Software musí být kompatibilní s OS Windows 10 nebo vyšším

- Software musí být tzv all-in-one tzn. jeden musí umožňovat ovládání přístroje, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a reporting. Musí umožňovat funkce jako:

- Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů

- Správa a automatické provádění OQ, PQ testů

- Pokročilá nastavení měřících parametrů

- Zobrazování spekter v reálném čase – tzv. live spekter.

- Softwarová funkce pro monitoring chemických reakcí a akvizici časově rozlišených 3D spekter

- Úpravu naměřených 2D a 3Dspekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

- Pokročilou kompenzaci atmosférických vlivů.

- Práci s knihovnami včetně jejich vytváření, editace.

- Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven, analýza směsí.

- Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací pomocí Lambert-Beerova zákona a metody PLS.

- Možnost vytváření a implementace maker.

- Import a export spekter.

## Spektrální knihovny:

- Obecná knihovna čítající minimálně 35.000 transmisních a ATR spekter pevných látek a kapalin

## Ostatní

- Notebook dle následující minimální specifikace:

- Materiál šasi - kov

- Procesor, CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 15000 bodů dle www.cpubenchmark.net, celková průměrná hodnota bodů ze všech měření. Tuto hodnotu doložte printscreenem ze stránky www.cpubenchmark.net. Hodnota nesmí být starší 1.2.2024

- Paměť RAM min. 16GB DDR 4

- Disk SSD min. 512GB, PCIe NVMe

- Rozlišení displeje 15,3-16"; min. 1920 x 1080 (Full HD), IPS

- 64-bitový operační systém, aktuálně verze nabízená výrobcem, kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025, včetně listopadu 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS.

- HDMI konektor na notebooku,WiFi, BT, min. 3 USB, z toho 1x USB-C

- Anglické manuály, instalace přístroje a zaškolení obsluhy přímo na pracovišti v rozsahu 2 dní jsou součástí dodávky spektrometru.

- Záruční doba zařízení min. 12 měsíců

- Záruční doba na vybrané komponenty

    - Laser – 10 let

    - IČ zdroj – 5 let

    - Interferometr – 10 let

    - Diamantový ATR krystal – 10 let