## Tech.spec.
Příloha č. 3 Technická specifikace - Mixér plynů pro GC de/sorpce plynů z/do nanomateriálů
Systém rozvodu A5plynů s měřením a regulací jejich průtoku a tlaků dle schématu na obrázku č. 1 (mixér plynů pro GC) je určený k měření a regulaci průtoku a zpětného tlaku požadovaných plynů (H2, He, Ar, N2, CO2, CH4, CO) z komerčně dodávaných tlakových lahví s technickými plyny čistoty minimálně 99,9x % a jejich ředění na plynné směsi stabilního definovaného složení od minimálně 0,1% do maximálně 100% a průtoku od minimálně 0,014 mln/min po maximálně 100 mln/min. Systém musí uživateli s pomocí externího PC a bezplatného softwaru umožňovat změnu typu požadovaných vstupních plynů nebo jejich plynných směsí, nastavení požadovaného tlaku plynu ve sledovaném okruhu do tlaku maximálně 3 bar, případně změnu průtoků plynů.
Obrázek č. 1. Schéma zapojení požadovaných komponent k sestavení, měření a regulaci systému nízkotlakého rozvodu technických plynů určených k sestavení uživatelem. Schéma pro zjednodušení neobsahuje: externí PC a další blíže nespecifikovaná zařízení ve vlastnictví uživatele určená pro připojení do systému, ani schéma zapojení datové sběrnice založené na technologii RS485 pro digitální komunikaci mezi digitálními zařízeními nabízející možnost host-control. Tlakové lahve s plyny a příslušnými redukčními ventily nejsou požadovány.
Součástí dodávky musí být: 3 ks MFC (regulátor průtoku) se síťovým rozhraním datové sběrnice založené na technologii RS485 pro digitální komunikaci mezi digitálními zařízeními nabízející možnost host-control pomocí PC, těsnění FKM, 1/8" kompres 2 ks EPC(V) (regulátor tlaku) se síťovým rozhraním datové sběrnice založené na technologii RS485 pro digitální komunikaci mezi digitálními zařízeními nabízející možnost host-control pomocí PC, těsnění FKM, 1/8" kompres MFC a EPC(V) regulátory budou propojeny do datové sběrnice a PC po spojení s USB portem, včetně napájecího zdroje a včetně veškeré kabeláže pro zajištění funkce zařízení. DDE server a základní DDE programy jsou součástí dodávky. Je možné použít i libovolný komerční SW s DDE komunikací. MFC musí být přizpůsobitelný minimálně pro požadované technické plyny a jejich směsi používané v přetlaku do maximálně 10 bar a teploty maximálně 50°C.A3
Šroubení, ventily a trubice, vše vyrobené z nerez oceli číslo 316 pro propojení systému (počet kusů, typ): 2 ks pojistný ventil, vnější závit mužský NPT 1/4" x 1/4" ženský NPT. Materiál těsnění: Flourocarbon FKM. 1 ks přechodová potrubní spojka tvaru T, vnější závit ženský NPT 1/4" x mužský NPT 1/4" ženský NPT 1/4"; Typ kování: ženský závit kolmý a ženský závit vodorovný na mužský závit; rozměr spojek 1/4"; rozměr trubky 1/4" 1 ks přechodka s redukcí z mužský závit NPT 1/2" na ženský závit NPT 1/4", velikost připojení 1 = 1/2"; velikost připojení 2 = 1/4"; rozměr potrubí 1/4" / 1/2" 2 ks adaptér na hadici, vnější rozměr trubky pro nasazení hadice 1/4" x mužský závit BSPP 1/4"; typ spojení: BSPP vnější závit 1/4“ 1 ks adaptér na hadici; typ spojení NPT; vnější rozměr trubky pro nasazení hadice 1/8“, 1/4" 9 ks přepínací ventil, 1/8" x 1/8" 1 ks přepínací ventil, 1/4" x 1/4" 2 ks křížová trubková spojka pro spojení s potrubím 1/8" 4 ks spojka tvaru T pro spojení s potrubím 1/8“ 4 ks konektor s mužským vnějším závitem NPT 1/8“, 1/4" 1 ks konektor se ženským vnějším závitem NPT 1/8", 1/4" 2 ks redukční spojka na připojení potrubí 18mm, 3/4" 1 ks Redukce na připojení potrubí 1/16“ z hadice 1/8“ 7 ks 1, 5 m potrubí 1/4" ASTM potrubí a kování: 1/4" 1 ks 10 m potrubí 1/8" ASTM potubí 1/8"
Dodací adresa, místo určení: Budova CPTO, Pasteurova 3623/15, Ústí nad Labem, 400 96

## List4 (hidden)
Veřejná zakázka malého rozsahu | Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněnou výzvou |  | Požaduji
Podlimitní veřejná zakázka | Veřejná zakázka malého rozsahu bez uveřejněné výzvy | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka | Otevřené řízení
Otevřené řízení v Dynamickém nákupním systému
Užší řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení bez uveřejnění
Soutěžní dialog
Zjednodušené podlimitní řízení