Příloha č. 3 - Technická specifikace k VZ Upgrade velkoobjemové centrifugy - 2024/0086

Technická specifikace průtočného rotoru a příslušenství:

- Titanový průtočný rotor kompatibilní se sálovou centrifugou Avanti JXN-26 výrobce Beckman Coulter Inc.

- Max. otáčky rotoru alespoň 20 000 rpm (ot/min)

- Max. přetížení rotoru alespoň 39 000 xg

- Max. operační průtok média rotorem alespoň 45 litrů/hod

- Max. tlak protékajícího média alespoň 210 kPa

- Součástí dodávky rotoru je „large pellet core“ umožňující pojmout max. objem vzorku 1250 ml a objem pelety max. 800 ml

- Součástí dodávky rotoru je příslušenství pro plné zprovoznění rotoru v centrifuze včetně peristaltické pumpy, manometru, hadiček, hadicových spojek, náhradní těsnění a dvou párů náhradních kuličkových ložisek rotoru

- Součástí dodávky musí být volně stojící peristaltická pumpa pro dopravu vzorku do rotoru těchto specifikací:

  - napájená ze standardní zásuvky 50Hz, 230V, max. otáčky 600 rpm, pro průtok až 60 litrů/hod, digitální ukazatel rychlosti otáček, membránová tlačítka start/stop, šipky pro nastavení otáček, tlačítko pro přepínání směru točení

  - standardní hlava kompatibilní s níže uvedeným typem hadiček

  - silikonová tlustostěnná hadička vnitřního průměru 4,8 mm, odolná tlaku alespoň 270 kPa, délky alespoň 7 m

- Součástí dodávky rotoru je zaškolení sestavení a používání rotoru, jeho zprovoznění a odzkoušení v centrifuze.