Příloha č. 3 - Technické specifikace k VZ Elektroporátor – 2024/0089:

- Transfekční systém pro účinný transport RNA/DNA/siRNA a proteinů do savčích buněk, vč. primárních a imortalizovaných hematopoetických buněk a kmenových buněk

- Elektroporační objem nastavitelný na 10 μL nebo 100 μL

- Objem elektroporačního pufru min. 2 ml

- Elektroporace ve špičce pipety pro efektivní elektroporaci v malých objemech

- Možnost volit elektroporační pulzy v rozsahu min. 1-10 pulzů

- Volitelná šířka pulzu min. v rozsahu 2-80 ms

- Napětí pulzu min. v rozsahu 500–2000 V

- Možnost volit typ pufru

- Přístroj bude využívat 1 typ transfekčního kitu kompatibilního s různými typy savčích buněk

- Schopnost pracovat v širokém rozsahu koncentrace buněk min. od 5 × 104 do min. 5 x 106

- Zabudovaný optimalizační protokol pro snadnou optimalizaci elektroporačních podmínek

- Zlaté elektrody pro minimalizaci expozice buněk škodlivými ionty kovu

- Detekce oblouku

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Malé rozměry umožňující práci v laminárním boxu třídy BSL-2

- Součástí přístroje musí být pipetovací stanice a pipeta

- Možnost uložení min. 1000 vlastních předefinovaných protokolů pro různé typy elektroporací

- Možnost výběru min. 100 předefinovaných protokolů pro různé typy savčích buněk

- Možnost konektivity na cloud