Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Rozšiřitelná platforma rentgenové fotoelektronové spektroskopie

Základní popis zařízení a předmětu dodávky:

S ohledem na plánovaný vysoce kvalifikovaný výzkum je požadován kompaktní, vysoce automatizovaný, multitechnický rentgenový fotoelektronový (XPS/ESCA) spektrometr s příslušenstvím. Dodávka musí zahrnovat kompletní spektrometr se souvisejícími periferiemi, kompletním elektronickým, vakuovým, čerpacím a chladícím systémem, řídící datastanice s OS Windows, s monitorem a MS Office a s přístrojovým SW pro ovládání spektrometru, nastavení měřících metod, sběr dat a jejich vyhodnocení, vše v jednom programu bez nutnosti přepínání mezi programy. Jsou požadovány nejméně tři další volné licence programu pro off-line zpracování dat. Ovládací SW má obsahovat grafické moduly pro řízení spektrometru, sledování a záznam jeho stavu, přípravu a realizaci měření, zpracování dat, vytváření datových prezentací výsledků měření s využitím pokročilých statistických metod, zejména PCA a export dat do MS Office nebo do ASCII. SW má obsahovat výrobcem spektrometru garantovanou a doplňovanou databázi vysoce rozlišených XPS dat elementů a jejich vazebných a valenčních stavů, s možností interaktivní práce s těmito daty.

Požadovaný XPS/ESCA spektrometr musí být schopen provádět XPS měření s vysokým rozlišením, XPS analýzu i z malé plochy, linie, prvkové a chemické mapování vybraných elementů povrchů vzorků, hloubkové profilování odprašováním, a to z materiálů magnetických, nemagnetických, elektricky vodivých i izolantů a to i ve formě prášků.

Další požadované parametry, jsou blíže specifikovány níže.

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Zařízení musí obsahovat:

- Analytickou komoru vybavenou kompletním vakuovým systémem s automatickým řízením pro dosažení podmínek ultravysokého vakua (min. 5×10-9 mbar)

- Monochromatický zdroj RTG záření - Al Kα linie s možností kontroly průměru paprsku v rozsahu min. 20 - 400 µm měnitelném po kroku 5 µm

- Komoru pro vkládání vzorků s automatickým přesunem vloženého držáku vzorků do analytické komory pro vzorky do velikosti nejméně 25,4 mm v průměru a výšce 10 mm a také pro práškové vzorky

- Automatický stolek s možností pohybu min. ve třech osách (X, Y, Z) s možností úhlově rozlišené XPS (lze řešit i samostatným držákem vzorků pro tuto variantu měření) a azimutální (kompucentrické) rotace

- 180° hemisférický analyzátor s min. 128-kanálovým detektorem fotoelektronů s podporou i režimů snapshot

- Standardy pro plně automatickou proceduru kalibrace energie (Cu, Ag, Au) a kalibrační nástroje průměru paprsku, musí být trvale uložené ve vakuovém systému spektrometru.

- Duální (nízkoenergetické iony i elektrony) systém zajišťující automatickou neutralizaci náboje na povrchu analyzovaného vzorku (včetně režimů mikroanalýzy)

- Integrovaný vypékací systém s automatickým režimem odplynění vakuové soustavy spektrometru po vypékání pro dosažení podmínek optimálních hodnot vakua, bez nutnosti provádět hardwarové úpravy zařízení před vypékací procedurou

- Iontové dělo pro odprašování povrchu vzorku volitelně uživatelsky pomocí Ar+ iontů a Ar+ clusterů volitelné velikosti s plně počítačovým ovládáním iontového děla integrovaného do sytému pro automatizované hloubkové profilování

- Chladicí systém zařízení pracující na principu voda/vzduch (izolovaný okruh) je-li potřeba pro provoz

- Integrovanou metodu Ion Scattering Spectroscopy (ISS)

- Integrovanou metodu Reflected Electron Energy Loss Spectroscopy (REELS)

- Zařízení musí umožňovat:

- Automatický režim pro načítání fotoelektronových spekter z předem nadefinovaných oblastí na povrchu vzorku pomocí optického snímání, včetně automatické kalibrace výšky vzorku, nastavení iontového děla, optimalizace elektronových čoček a nastavení detektoru.

- Analýzu vzorků jak v režimu přehledového spektra, tak v režimu RTG fotoelektronové spektroskopie ve vysokém rozlišení (HR-XPS) z volitelného bodu na vzorku – s energiovým rozlišením (FWHM) po odečtení lineárně interpolovaného pozadí na:

- energetickém pásu Ag 3d5/2 ≤ 0,50 eV

nebo

- energetickém pásu Si 2p3/2 ≤ 0,50 eV

- Analýzu malých oblastí na analyzovaném vzorku ≤ 20 um pomocí fokusace rentgenového svazku

- Hloubkové profilování odprašováním vrstev Ar clustery volitelné velikosti minimálně do Ar2000

- Chemické mapování povrchu vzorků, liniové analýzy a vícebodové analýzy

- Plnohodnotnou analýza magnetických i nemagnetických materiálů

- Orientaci na vloženém vzorku pomocí barevné fotografie a/nebo barevného videa v reálném čase s možností využití pohledu z nejméně tří různě orientovaných CCD kamer k náhledu na místo analýzy na vzorku a k nastavení výšky vzorku

- Pro precizní vzorkovou navigaci je požadována uživatelsky volitelná možnost pohledu na místo analýzy přímo v ose paprsku

- Součástí dodávky dále musí být:

- Kompletní vakuový systém, s chemicky inertní suchou předvakuovou pumpou pro snížení chemické kontaminace (všechny použité předvakuové vývěvy)

- Kompresor v případě, že přístroj vyžaduje tlakový vzduch

- Kompatibilní přenosová vakuová nádobka pro manipulaci a vkládání citlivých vzorků

- Řídící jednotka s OS na bázi Windows s příslušenstvím pro okamžitý provoz

- Sada držáků vzorků (minimálně 2 kusy od každého typu)

- Software pro ovládání přístroje a pro vyhodnocování dat (min. 3 licence pro offline režim).

- Software spektrometru musí umožňovat export naměřených XPS dat za účelem jejich grafické prezentace a plošné vizualizace v korelaci s daty externího zobrazovacího zařízení.

- Spektrometr musí umožňovat případné další budoucí rozšíření o další povrchově citlivé metody, zejména:

- Koincidenční Ramanovu spektrometrii připojitelnou k přístroji v místě instalace později, specifikace kompatibilního přístroje musí být součástí nabídky.