Příloha č. 3 - Technická specifikace

Název přístroje:

ELSD ("Evaporate light scattering detector") detektor k HPLC 1260 Infinity II

Požadovaný počet kusů: 		1 ks

Obecné požadavky pro přístroj:

Zadavatel požaduje dodání 1 ks ELSD detektoru, tj. detektoru pracujícího na principu odpaření vzorku a následné detekci rozptylu světla („evaporate light scattering detector“) pro účely stanovení látek a analytů bez ohledu na jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Zadavatel požaduje hardwarovou i softwarovou kompatibilitu se stávajícím chromatografickým systémem HPLC 1260 Infinity II. Zadavatel požaduje dodání přístroje o požadované technické specifikaci – viz níže vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu. Zadavatel požaduje rovněž dopravu přístroje do sídla zadavatele, zajištění jeho zprovoznění v místě plnění a zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele dle požadavků níže.

Minimální technické parametry

1) ELSD detektor

- Zdroj světla LED 480 nm

- teplotní rozsah pro nebulizaci 25°C - 90°C

- teplotní rozsah pro evaporaci: 25°C - 120°C

- rychlost sběru dat min. 80Hz

- rozsah průtok eluentu: minimálně 0,2-5 ml/min

- rychlost průtoku plynu: 0,9 – 3,25 SLM

- šum < 0,2 mV

- drift < 1 mV/h

- senzor úniku mobilní fáze

- součástí dodávky software který eliminuje efekty zesílení rozpouštědla během gradientové eluce

- plná kompatibilita se stávajícím softwarem OpenLab CDS